## List1
Zobrazovací systém operačního pole pro OK, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Carl Zeiss spol. s.r.o. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 IČO 49356691
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | RESIGHT 700
Celková cena: | 357 000,- Kč bez DPH 74 970,- Kč 21% DPH 431 970,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 431 500,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců
Servis: | Brno, BTK jsou po dobu záruky prováděny bezplatně, cena servisního technika 1750,-Kč/hod, kilometrovné 12,50 Kč/km, BTK 1x/rok,
Platební podmínky: | Platba faktury bude provedena na základě jedné faktury-daňového dokladu a bude rozložena do 3 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od nabytí učinnosti KS
Vyjádření uživatele OK: | Předmět a technická specifikace nabízeného "Zobrazovacího systému operačního pole" zcela vyhovuje požadavkům VZ. Oční klinika požadovala 2 zobrazovací systémy na oba operační mikroskopy. Pokud se bude nyní realizovat jen jeden zobrazovací systém, je nutné k systému zakoupit ještě jeden pár asferických čoček (60D a 128D) a 1 držák čoček, poněvadž se tento soubor vyžaduje musí být na každou operaci sterilní a sterilizace zařízení mezi výkony by vedla k prostojům na sále a výraznému prodloužení operačního programu.
Vyjádření OZT: | Byla hodnocena jediná nabídka na Zobrazovací systém operčního pole od firmy Carl Zeiss spol.s.r.o. za 431.790,- Kč včetně DPH. Nabídka splňuje technické podmínky zadání. V nabídce firma uvádí PoS v AJ s veškerými parametry (doptat se na české prohlášení o shodě). Dále firma v nabídce uvádí nástup na opravu do 3 dnů od nahlášení - v přiložené kupní smlouvě se uvádí 1 den od nahlášení. V nabídce je uvedena možnost zapůjčení náhradního přístroje při opravě trvající déle než 5 dnů - v kupní smlouvě je uvedeno déle než 3 dny. Po odpovědi spol.Carl Zeiss, spol. splnila podmínky výběrového řízení.
Pozn. | Aspherická čočka 60D - 39 150,- Kč/ks Aspherická čočka 128D - 39 150,- Kč/ks Držák čoček - 38 178,- Kč/ks
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci, jediná nabídka splňující zadání. Pokud se bude dokupovat dle požadavků OK, pak bych doporučovala na samostatnou objednávku s cenami z této nabídky.
Vyjádření ředitele:
Datum rozhodnutí: