### Příloha č. 14

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 14 veřejné zakázky

| Zboží: | Operační lampa s LED technologií, 2 ramena, s full HD kamerou v těle satelitního světla |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Prodávající je jako součást dodávky povinen provést demontáž původních svítidel.

Detailní specifikace Zboží:

- dvouramenné operační svítidlo (oba satelity se stejnými parametry)

- full HD kamera (v těle pouze jednoho satelitu)

- světelný zdroj LED - monochromatické bílé diody

- životnost světelného zdroje min. 40.000 hodin

- ovládání intenzity přímo na svítidlech i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita)

- kabelové propojení satelitu a ovládacího panelu (není přípustné bezdrátové ovládání – WiFi, Bluetooth)

- regulace intenzity samostatně pro každý satelit

- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 80.000 – 140.000 lx

- hloubka osvětlení min 900 mm

- plynulé nastavení průměru světelného pole v rozsahu 220 - 270 mm (ve vzdálenosti 1 m)

- teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K (pevně daná i nastavitelná)

- index podání barev Ra min. 95

- nízký nárůst teploty v operačním poli

- nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra

- výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla

- Příprava na přenos obrazu z kamery v operačním světle do rozvodné skříně videomanagementu určené pro příslušný OP sál - koaxiální kabel (útlum max. 37 dB/100 m), délka 40 m (od stativu), (tento koaxiální kabel dodá uchazeč).

- úhel natočení satelitů svítidla 360°, úhel otáčení ramen 330°

- neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění

- min. 3 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit

Parametry full HD kamery:

  - systém 1080i (1920 x 1080 px)

  - efektivní počet pixelů min. 2.000.000 px

  - poměr stran 16:9

  - zoom min. 10x optický a 12x digitální

  - minimální pracovní vzdálenost od 10 mm (širokoúhlý konec) do 800 mm (konec tele)

  - clona F1,8 až F2,1

  - citlivost 12 lx

  - automatické ostření

  - zamrznutí obrazu

  - umístění kamery ve středu svítidla

  - napájení 230 V, 50 Hz

  - automatické i ruční vyvážení bílé barvy

  - ovládání kamery z ovládacího panelu na zdi (on/off, ostření, zoom, zamrznutí obrazu)

  - video výstupy HD signálu: YPbPr, DVI-D, 3G-SDI