### Příloha č. 3

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického II“

Detailní specifikace části 3 veřejné zakázky

| Zboží: | Přístroj pro plazmovou koagulaci pro operační léčbu zhoubných nádorů |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- Přístroj musí umožňovat:

  - radikální a bezpečné odstranění i mnohočetných nádorů z bránice bez rizika perforace, dále z povrchu jater, omentální burzy a radixu mezenteria

  - odstranění metastáz přímo ze stěny střeva bez poškození orgánů a nutnosti resekce střeva.

  - resekci uzlinových metastáz ze stěny velkých cév, jako je dolní dutá žíla, které jsou obvykle standardní elektrochirurgií neoperabilní

  - řízenou hloubku řezu

  - mikrovrstevnou vaporizaci (kontrolované odstranění tkáně vrstvu po vrstvě)

  - povrchovou koagulaci ranných ploch, typických pro onkogynekologické operace, pomocí bezdotykové technologie

- Přístroj musí pracovat na principu neutrální čisté plazmové technologie bez průchodu elektrického proudu přes tkáně pacienta (eliminace elektro-chirurgických komplikací)

- Vytváření plazmy ionizací plynu

- Nesmí docházet k poškození struktur okolních tkání - bez rizika poškození stěny orgánu včetně stěny střeva

Medicínské vlastnosti:

- Řízená hloubka řezu – Možnost řezu a disekce na povrchu sensitivních struktur, jako je močovod nebo stěna střeva

- Mikrovrstevná vaporizace - Kontrolované odstranění tkáně z povrchu orgánů vrstvu po vrstvě, včetně sensitivních, bez jejich poškození

- Povrchová koagulace- Koagulace raných ploch bezdotykovou technologií

- Kinetická disekce

- Kompletní ablace solidních orgánových metastáz, včetně multi-orgánového postižení

- Osvětlení operačního pole v průběhu operace pomocí distálního konce nástroje

Vlastnosti příslušných operačních nástrojů:

- Použití multifunkčních nástrojů, umožňujících ovládání energie plazmy od řezu přes vaporizaci, koagulaci až po disekci v kontinuálním nebo pulsním módu

- V koagulačním a řezacím módu škála energie 10 – 120 J

- Volba tří délek nástrojů – 7 a 12 cm pro otevřenou operativu, 28 cm pro laparoskopii

- Průměr nástrojů 5 mm pro obě aplikace

- Možnost volby nástrojů s dvěma různými průměry trysek 0,4 a 0,5 mm

- Kontinuální chlazení operačního instrumentu – v průběhu použití teplota nástroje nesmí překračovat teplotu lidského těla, za účelem eliminace tepelných poranění tkáně

Biomedicínské vlastnosti:

- Ablace metastáz z povrchu střeva, radixu mezenteria, bránice a močovodu mikrovrstevnou vaporizací bezdotykově

- Možnost skinning vulvektomie

- Řízená hloubka řezu bezdotykově

- Bezpečná resekce metastáz ze stěny v. cava, aorta, ilicae  externae et communis

- Systematická lymfadenektomie bezdotykovou technikou