### Příloha č. 15

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 15 veřejné zakázky

| Zboží: | Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Detailní specifikace Zboží:

- multioborový generátor pro otevřenou chirurgii, miniinvazivní a endoskopické zákroky včetně příslušenství

Multioborový generátor pro otevřenou chirurgii, miniinvazivní a endoskopické zákroky:

- Pracovní režimy:

  - Monopolární řez (u laparoskopických i tomických výkonů)

    - čistý řez

    - smíšený řez

    - endo-cut; speciální proud pro stavění krvácení

    - řez v tekutině (TUR)

    - maximální výkon čistého řezu minimálně 200 W

    - maximální výkon řezu v tekutině nejméně 200 W

  - Monopolární koagulace (u laparoskopických i tomických výkonů)

    - kontaktní

    - zesílená

    - sprey u tomických výkonů

    - koagulace v tekutině (TUR)

    - maximální výkon koagulace v tekutině minimálně 130 W

  - Bipolární řez

    - řez v tekutině (BiTUR)

    - čistý řez

    - maximální výkon řezu v tekutině minimálně 130 W

  - Bipolární koagulace

    - standardní koagulace

    - koagulace v tekutině (BiTUR)

    - koagulace velkých cév a tkáňových svazků do ø 7 mm

    - maximální výkon bipolární koagulace minimálně 200 W

- Self-test po spuštění přístroje a kontinuálně během provozu

  - systém chybových hlášení při zjištění problému – zvuková výstraha, optická výstraha, popis chyby na displeji přístroje

  - zablokování generátoru při zjištění problému

- Pracovní frekvence min. 490 kHz

- Parametry uživatelského rozhraní – dotyková obrazovka se zobrazením a ovládáním nastavených parametrů pro jednotlivé výstupy a pracovní režimy nebo ovládání pomocí samostatných dotykových kláves umístěných vedle obrazovky. V tomto případě se nesmí jednat o mechanické nebo elektronické klávesy kryté folií.

- Možnost uzamčení nastavených parametrů

- Editovatelné paměťové pozice

- Sledování a zobrazení aktuálních parametrů pacientského okruhu na dotykovém displeji při aktivaci nástroje aktuální výkon, Upmax, proud, impedance), minimálně musí být zobrazen aktuální výkon a max. elektrická zatížitelnost nástroje Upmax [Vp]). Parametr nastaveného výkonu generátoru [W] není hodnotou reálného (aktuálního) výkonu dodávaného do pacienta.

- Mikroprocesorem řízená úprava výstupního výkonu podle typu tkáně

- Systém sledování stavu a aplikace neutrální elektrody s automatickou detekcí typu připojené elektrody – práce s jednorázovými dělenými neutrálními elektrodami

- Zobrazení detekovaného typu neutrální elektrody na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu

- Kompatibilní s příslušenstvím dvou standardů; minimálně US standard (3-pin monopolár, 2-pin bipolár) a další renomovaný výrobce (např. Erbe, Martin) bez nutnosti použít adaptér

- Nejméně jeden z výstupů s automatickou detekcí připojeného nástroje

- Vnitřní systém chlazení bez odvětrávacích otvorů nebo s uzavřeným chladicím systémem

- Ovládání – spínače na nástroji, nožní spínač, autostart/autostop

- Čelní panel generátoru musí být dlouhodoběodolný  proti působení dezinfekce určené pro použití na operačních sálech a snadno očistitelný

- Automatická detekce nástroje nejméně u bipolárního režimu koagulace cév a tkáňových svazků do ø 7mm pro zvýšenou ochranu nástroje před nastavením nepřiměřeného výkonu, rychlou přípravu k zákroku a ochranu pacienta před chybou obsluhy

Příslušenství:

- Pedál dvojitý pro monopolární i bipolární režimy, 1 ks k přístroji

- Kabel pro samolepící neutrální elektrody, 1 ks k přístroji

- Balení hydrogelových samolepících neutrálních elektrod s dělenou vodivou plochou – min. 20 kusů k přístroji

- Bipolární laparoskopický nástroj resterilizovatelný (nejméně 100 cyklů – deklarováno výrobcem nástroje) pro režim koagulace cév a tkáňových svazků do ø 7 mm včetně kabelu, 1 ks

- Monopolární kabel – min. 2,5 m, 1 ks k přístroji

- Ruční násadec resterilizovatelný se spínači CUT/COAG, 1 ks k přístroji

- Bipolární kabel pro standardní bipolární pinzety – min. 2,5 m, 1 ks k přístroji

- Adaptér pro připojení standardního bipolárního příslušenství, 1 ks k přístroji