### Příloha č. 18

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 18 veřejné zakázky

| Zboží: | Gynekologické vyšetřovací křeslo s digitálním kolposkopickým videořetězcem |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Prodávající je před dodáním Zboží povinen umožnit Kupujícímu volbu barvy gynekologického vyšetřovacího křesla z minimálně pěti barev. Prodávající je povinen dodat toto křeslo v barevném provedení dle volby Kupujícího.

Detailní specifikace Zboží:

Gynekologické vyšetřovací křeslo s digitálním kolposkopickým videořetězcem:

- plocha křesla dělená na tři části, samostatně nastavitelné (část sedací, část zádová a podpěry noh)

- nosnost min. 180 kg

- elektromotorické polohování zádové a sedací části i podpěr nohou

- dolní nástupní výška sedací části min. 500 mm

- možnost vyzvednutí sedací části do 1150 mm

- el. polohování zádové části -5° až +50°

- el. polohování nožních podpěr -10° až +25°

- mechanické polohování nožních podpěr – rozevření 0° až +50°

- možnost nastavení křesla do polohy lehátka pro abdominální UZV vyšetření

- poloha Trendelenburg

- naprogramované 3 základní polohy (nástupní, vyšetřovací a poloha pro UZV vyšetření) až pro tři lékaře (celkem 9 naprogramovaných poloh)

- ruční kabelový ovladač

- ovládací pedál na základně lůžka

- nožní bezdrátový ovládač

- výsuvná kolečka pro snadný transport

- integrovaný držák role papíru

- šířka křesla 750 mm

- délka křesla 1700 mm

- elektrická bezpečnost podle IEC 60601-1

- napájení 230 V / 50 Hz

- integrovaný Full HD kolposkop, technická specifikace kolposkopu:

  - FULL HD rozlišení (1920 x 1080)

  - autofocus i možnost manuálního ostření

  - pracovní vzdálenost 240 – 330 mm

  - hloubka ostrosti 10 mm

  - optický ZOOM 20x

  - polarizační filtr

  - zelený filtr

  - možnost zmrazení obrazu

  - pořizování fotografií a videí

  - tři intenzity nastavení LED osvětlení

  - monitor s uhlopříčkou 21“, pohyblivý spolu s pohyby křesla, možnost natáčení, automatická detekce signálu, rozlišení 1920 x 1080,

  - zařízení pro záznam a streamování obrazu kompatibilní se systémem videomanagementu Apollon používaným ve FN Brno.

Příslušenství:

- nerezová odpadní nádoba

- opěra nohou pro lékaře

- pojízdná sedačka pro lékaře výškově stavitelná

- podhlavník

- PVC kryt na sedací díl

- eurolišty pro uchycení příslušenství

- záložní akumulátor se signalizací nabití