### Příloha č. 20

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 20 veřejné zakázky

| Zboží: | Gynekologické lůžko |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Prodávající je před dodáním Zboží povinen umožnit Kupujícímu volbu barvy gynekologického lůžka z minimálně pěti barev. Prodávající je povinen dodat toto lůžko v barevném provedení dle volby Kupujícího.

Detailní specifikace Zboží:

Gynekologické lůžko:

- plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část)

- nosnost min. 200 kg

- rozměry 1000 x 2100 mm

- elektromotorické polohování zádové a sedací části

- elektromotorické nastavování zdvihu

- výška zdvihu od 600 mm

- mechanicky nastavitelný podnožní díl

- úhel nastavení podnožního dílu 0° až +25°

- úhel nastavení zádového dílu -10° až +65°

- možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele

- excentricky umístěný zdvihový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele

- CPR poloha

- poloha Trendelenburg

- brzděná kolečka

- elektrická bezpečnost podle IEC 60601-1

- napájení 230 V / 50 Hz

Příslušenství:

- ruční úchyty

- polohovací čalouněná hrazda s možností fixace ve zvolené poloze

- madlo zádového dílu

- podhlavník

- čalouněné podpěry nohou výškově stavitelné, odnímatelné

- odnímatelné boční zábrany s čalouněním

- velká nerezová odpadní nádoba (8 l)

- úchyt pro infuzní stojan

- teleskopický infuzní stojan nerezový se 4 háčky na infuze

- eurolišta pro uchycení příslušenství

- ruční kabelový ovladač

- pojízdná sedačka pro lékaře výškově stavitelná

- záložní akumulátor se signalizací nabití