### Příloha č. 2

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 2 veřejné zakázky

| Zboží: | Ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 2 |

Detailní specifikace Zboží:

- přenosný sonografický přístroj nejvyšší třídy pro použití v onkogynekologii

- minimálně 15“ plochý displej integrovaný v přístroji s vysokým rozlišením a automatickým nastavením jasu

- možnost provozu jak na baterii (kapacita baterie min. 30 minut), tak i napájení z elektrické sítě

- technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu, tzv. broadband a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny diskrétních frekvencí, tzv.multiherz)

- s přístrojem musí být nabídnut i vozík pro převážení se zabudovanou termo tiskárnou a multiportem pro připojení minimálně 3 sond, vozík musí být výškově polohovatelný,

- maximální váha přístroje 7 kg

Požadovaná zobrazení:

- vysoce kvalitní B-mód s možností zobrazení pomocí druhé harmonické na všech sondách

- M-mód, anatomický M-mód na živém i zamraženém obrazu, barevný M-mód

- PW Doppler včetně high-PRF

- CW Doppler s maximální rychlostí více jak 19 m/s

- duální mód, duplexní/triplexní zobrazování,

- barevný doppler, energetický doppler včetně směrového energetického dopplera,

- tkáňový doppler PW a barevný tkáňový doppler s možností rozšíření o kvantifikaci strain, strain rate

- tzv. „compound“ zobrazení - prostorové skládání 2D obrazu z více linií vysílaných i přijímaných jednotlivými elementy,

- jednotlačítková úprava B-módu (nastavení zisku, TGC na základě analýzy vracejících se signálů) i dopplerovských módů (minimálně úprava zisku, nulové line, rychlostní škály na základě analýzy vracejících se signálů)

Požadavky na archivaci a komunikaci:

- export v DICOM 3 formátu (s možností propojení pomocí LAN a WiFi) i běžných PC formátech

- archivaci na interní pevný disk v tzv. raw datech, tj. v bezeztrátových formátech, s možností jejich pozdější úpravy (minimálně úprava zisku, TGC, komprese, barevných map) a s možností jejich pozdějšího proměřování.

Požadované sondy:

- konvexní sonda s „monokrystalovou technologií“ (jednotlivé elementy sondy nejsou z keramického materiálu, ale jsou monokrystaly), frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz, bioptický nástavec

- intrakavitální sonda s frekvenčním rozsahem 3 – 10 MHz, bioptický nástavec

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem 3 – 12 MHz

- nutná kompatibilita sond s High-end přístrojem

Další technické požadavky:

- aplikační SW včetně všech měření a kalkulací pro gynekologii,

- přístroj musí umožnit zvětšení zmraženého i real-time obrázku – zoom na živém i zamraženém obrázku

- real-time laterální gain (vertikální úprava 2D zisku)

- automatické proměřování živé/zamražené dopplerovské křivky v reálném čase s výpočty EDS, PSV, PI, RI indexů

- smyčka o možnosti záznamu v délce cca 30 sekund

- snímkovací frekvence pro B-mód přístroje musí být vyšší jak 700 Hz

- přístroj musí obsahovat interní CD/DVD mechaniku a USB porty pro připojení USB flash paměti či připojení externího pevného disku – přístroj musí umožňovat exportovat na tyto nosiče smyčky a jednotlivé obrázky v běžných PC formátech umožňujících snadné použití v prezentacích