### Příloha č. 14

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra III“**

**Detailní specifikace části 14 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Bed-side monitory životních funkcí pro monitorování EKG/R, SpO2, NIBP + 2x IBP, teploty |
| **Počet kusů:** | 3 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce včetně:
  + základního příslušenství
  + materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu
  + fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů.
* Možnost připojení k monitorovací centrále
* Barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min. 15“
* Min. 5 křivek
* Alfanumerické zobrazení měřených parametrů
* Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu
* Měření a zobrazení:
  + EKG křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
  + Respirace
  + Puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O2
  + Saturace O2 (SpO2): technologie Nellcor
  + NIBP: min. 2 ks manžet v rozmezí délky od 25 do 35 cm a od 35 do 45 cm
  + 2x IBP, včetně kabelů pro připojení snímačů TK
  + Teplota
  + Tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod.
  + Nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí
  + Rozlišení alarmů vitálního a technického původu
  + Automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti
* Kompatibilita s monitory Datex
* Možnost rozšíření o:
  + Kapnometr (etCO2)