FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2018/158749/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 10. 2018

#### Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 22. 10. 2018 dále uvedené dotazy k části 2 shora uvedené veřejné zakázky.

Znění dotazu č. 1:

Odpověď:

Zadavatel požaduje přístroj plazmové koagulace, který umožní řez, koagulaci, disekci i ablaci bez průchodu elektrického proudu přes tkáň pacienta.

Znění dotazu č. 2:

Odpověď:

Zadavatel akceptuje řízení hloubky řezu bezdotykově pomocí paprsku neutrální termální plazmy.

Znění dotazu č. 3:

Odpověď:

Zadavatel opravuje původní údaj (jednalo se o překlep) a požaduje, aby teplota pracovního konce nástroje nepřekročila 37 °C.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno