FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2018/163879/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 11. 2018

#### Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 31. 10. 2018 dále uvedený dotaz k části 6 shora uvedené veřejné zakázky.

Znění dotazu:

V názvu předmětu plnění je uvedena funkce „pokročilé bipolární technologie. Tento požadavek již dále v technické specifikaci není uvedena. Pro vyloučení nejasností se chceme zadavatele dotázat, zda požaduje tuto speciální funkci jako součást plnění nebo ji zadavatel požaduje jako možnost, tedy že nemusí být součástí dodávky a může být v případě potřeby dodána později?

V případě, že ji zadavatel požaduje již jako součást plnění, akceptuje variantu dodání elektrochirurgického generátoru, kdy tato funkce bude řešena samostatným modulem, spřaženým s generátorem?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby generátor včetně pokročilé bipolární koagulace byl již součástí plnění.

Zadavatel neakceptuje variantu elektrochirurgického generátoru, kde funkce pokročilé bipolární koagulace je řešena samostatným modulem spřaženým s generátorem.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno