FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

##### Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

„Hematologická linka“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČO:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

ID datové schránky:   4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologické linky - hematologického analyzátoru, nátěrového a barvicího automatu a digitální morfologie, které budou zapojeny do automatického systému laboratoře. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž dodávky spotřebního materiálu pro dodanou hematologickou linku po dobu 8 let a poskytování služeb souvisejících s provozem hematologické linky po dobu 8 let. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále pozáruční servis poskytovaný po dobu 48 měsíců na základě budoucí smlouvy.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

38434000-6	Analyzátory

38434520-7	Analyzátory krve

38434570-2	Hematologický analyzátor

33140000-3	Zdravotnický spotřební materiál

33694000-1	Diagnostika

33696500-0	Laboratorní činidla

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Zakázka není dělena na části.

# Kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje účastník již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Doklady o splnění kvalifikace mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízeni.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zjkona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně tří významných obdobných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. Za obdobnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová dodávka hematologické linky, přičemž alespoň dvě z těchto významných obdobných dodávek musí být jednorázovými dodávkami stejné hematologické linky, jakou účastník zadávacího řízení uvede ve své nabídce, přičemž počítače, monitory a tiskárny mohou mít vlastnosti jen obdobné. Minimální finanční objem každé z těchto významných obdobných dodávek bez DPH musí činit alespoň 3 900 000,- Kč.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou; a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; obsah písemného závazku bude v souladu s § 83 odst. 2 zákona.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 226 a násl. zákona, předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek; a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení;

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Hematologická linka sestává ze zdravotnických prostředků, výpočetní techniky a počítačových programů, které jsou dále specifikovány, a to včetně dále specifikovaného spotřebního materiálu pro požadovanou hematologickou linku. Dodavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky tyto zdravotnické prostředky a výpočetní techniku dodá, zprovozní, vzájemně propojí, provede implementaci specifikovaných počítačových programů, instalaci potřebných ovladačů a integraci na ostatní systémy zadavatele tak, aby hematologická linka tvořila funkční celek pro Oddělení klinické hematologie.

K počítačovým programům požaduje zadavatel práva užití (licence). Zadavatel požaduje integraci hematologické linky, včetně extened IPU, na laboratorní informační systém (dále jen „LIS“) Orpheus (dodavatel společnost Steiner) a LIS Infolab (dodavatel společnost STAPRO).

Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatný záruční servis provádění během záruční doby trvající 48 měsíců a navazující úplatný pozáruční servis provádění po dobu dalších 48 měsíců. Pozáruční servis bude prováděn za stejných podmínek, jako bude prováděn záruční servis hematologické linky, kdy cena za provádění pozáručního servisu bude hrazena měsíčními paušálními platbami zahrnujícími veškeré náklady spojené s jeho prováděním včetně nákladů na bezpečnostně technické kontroly dle ZoZP, dopravu, validaci a ztrátový času techniků, a to včetně nákladů na náhradní díly.

Pokud hematologická linka bude ukládat data v databázi zadavatele, musí být kompatibilní s databází MS SQL nebo s databází InterSystem Caché, které má zadavatel již pořízeny.

## Hematologický analyzátor

Principy měření:

Fluorescenční průtoková cytometrie, založená na označení nukleových kyselin v buňkách, umožňující vyhodnocení diferenciálního rozpočtu populace leukocytů s detekcí mladých vývojových forem a reaktivních buněk. Hematologický analyzátor musí umožňovat provádění diferenciální diagnostiky a monitorování léčby pomocí těchto nových parametrů erytropoézy a trombopoézy:

- Fluorescenční průtoková cytometrie: DIF, IG, WBC,
RET, IRF, RET-He, NRBC, PLT-F, IPF, BF

- Hydrodynamická fokusace s impedančním principem měření: PLT, RBC, HCT

- optická metoda měření HGB bez použití toxických činidel

Stanovené parametry:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG, RET, IRF, RET-He, RBC-He, MicroR, MacroR, Delta-He, HYPO-He, HYPER-He, NRBC v % i absolutních hodnotách

PLT, IPF v % i absolutních hodnotách.

Analýza tělních tekutin bez omezení původu:

RBC, WBC, celkový počet jaderných buněk

Diferenciální rozpočet jaderných buněk: PMN (polymorfonukleáry), MN (mononukleáry) v % i #

Profily měření:

V každém profilu je prováděna analýza přítomnosti populace NRBC.

KO, KO+DIF, KO+DIF+RET, KO+RET, KO+DIF+RET+PLT pro trombocytopenie, KO+DIF+PLT pro trombocytopenie, KO+PLT pro trombocytopenie, BF.

Speciální měřící kanál pro detekci prekurzorů bílých krvinek a patologických buněk.

Možnost monitorování přesného počtu trombocytů u trombocytopenií a vyloučení interference analýzy přítomností mikrocytů RBC a gigantických trombocytů.

Možnost speciálního měření leukopenických vzorků.

Součásti profilů:

- funkce k urychlení validace a výstupu výsledku (zkrácení TAT)

- automatizované blokování výsledků pro validaci u pozitivních vzorků s hlášením suspektních patologií a přítomnosti abnormálních buněk, podle pravidel stanovených laboratoří

- funkce „Delta check“ – automatická kontrola srovnáváním aktuálního výsledku s předešlým výsledkem u téhož pacienta – kumulativní data dle rodného čísla

Aspirovaný objem:

- maximálně 90 µl (manuální/uzavřený mód) při analýze krevního obrazu

Rychlost analýzy:

- minimálně 200 vzorků/hod v profilu KO a KO+DIF

- inteligentní podavač s obousměrným pohybem umožňující opakovat vyšetření bez zásahu obsluhy

- možnost měření vzorků v mikrozkumavkách

- možnost upřednostnění statimového vzorku

Kapacita databáze:

- řídící jednotka analyzátoru (IPU): 100 000 výsledků

Provádění skartace dat dle platných právních předpisů.

Automatické zálohování primárních dat pomocí systému Veeam, která má zadavatel již pořízen, na externí síťové úložiště dle zálohovacího plánu zpracovaného v rámci této veřejné zakázky

Kontrola kvality:

- 3 hladiny kontrolního materiálu pro plnou krev

- kontrolní materiál pro extrémně nízké hodnoty patrametrů u měření tělních tekutin

- referenční hodnoty pro všechny exportované parametry

Rozhraní:

- SUIT – obousměrná komunikace s LIS Orpheus (dodavatel společnost Steiner) a LIS Infolab (dodavatel společnost STAPRO) nebo s Extended IPU

Záložní měřící modul/analyzátor:

samostatná měřící jednotka.

Řídicí počítač IPU (extended IPU):

- vlastní počítač, jehož parametry jsou uvedeny níže, s kompletním a implementovaným softwarovým vybavením pro získání a zpracování dat analýzy, který je rovněž součástí předmětu veřejné zakázky;

- zadavatel požaduje kompletní instalaci, implementaci, integraci a konfiguraci softwarového  vybavení pro získání a zpracování dat analýzy v prostředí zadavatele, včetně poskytnutí licence;

- součástí počítače musí být myš, klávesnice, dále specifikovaný monitor, dále specifikovaná tiskárna, dále specifikovaná čtečka čárových kódů – součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž propojení těchto komponent včetně instalace ovladačů.

| Počítač | Standard "A" | Minimální požadované parametry* |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| Základní deska (MB) |  | DVI + D-sub výstup |
| Procesor (CPU) |  | technologie 64bit, výkon CPU minimálně 4800 (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| Chladič (Cooler) |  | neBOXovaný s heatpipe chlazením |
| Operační paměť (RAM) |  | 1x modul 4 GB DDR3 1333 MHz |
| Pevný disk (HDD) |  | 1x 500GB SATA 6 Gps 7200rpm 16 MB cache |
| Mechanika |  | DVD-RW SATA bez SW |
| LAN integrovaná |  | 10/100/1000 Mbps |
| Zvuková karta integrovaná |  | ano |
| Ventilátor (​Fan) |  | 2x 120mm, 4 pin |
| Skříň (​Case) |  | middletower bez zdroje, ATX, interní 3,5" pozice (min 2x), , externí 3,5" pozice (min 2x), externí 5,25" pozice (min 2x), pozice pro ventilátory (min 3x, front + rear 120mm), front panel (min 2x USB, audio in and out) |
| Zdroj (​PSU) |  | ATX, min. 320 W s účinností min. 87% |
| Klávesnice (Keyboard) |  | s českým potiskem, rozhraní USB |
| Myš (Mouse) |  | ​laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB ​ |
| Operační systém (OS) |  | MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů) |
| Záruční doba |  | 4 roky - NBD |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

| M o n i t o r | Standard "A" | Minimální požadované parametry |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| provedení / typ |  | IPS / VA |
| provedení zobrazovací plochy monitoru |  | Antireflexní |
| velikost úhlopříčky minimálně |  | 24" |
| pracovní rozlišení minimálně |  | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] |  | 250 |
| kontrast |  | 800:1 |
| pozorovací úhel (V x H) |  | 175°x175° |
| odezva maximálně |  | 8 ms |
| rozhraní (konektory) |  | analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů |
| certifikáty |  | TCO 05 |
| integrované reproduktory | ano/ne | ne |
|  | výkon |  |
| možnost výškového nastavení / náklonu |  | ano / ano |
| lokalizované menu ovládání |  | ne |
| servisní záruka |  | 4 roky - NBD |
|  |  | Maximální požadované parametry |
| příkon |  | 40 W |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

| Tiskárna | Standard "J" | Minimální požadované parametry* |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| technologie tisku |  | laserová |
| formát |  | A4 |
| rozlišení tisku |  | 600x600 dpi |
| rychlost tisku |  | 27 str./min |
| rozhraní |  | Ethernet 10/100/1000Mbps(RJ-45), USB 2.0, WiFi |
| tiskový jazyk |  | PCL 5c, PCL 6, PCLm, emulace Postscript Level 3 |
| datový kabel |  | USB typ A-B |
| automatický oboustranný tisk |  | ano |
| zásobníky papíru |  | 2 |
| Display |  | dotykový barevný |
| pracovní využití |  | 50 000 stran/měsíc |
| barevný tisk |  | ano |
| multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování) |  | ano |
| rychlost skenování |  | 26 str./min (barevně) |
| rychlost kopírování |  | 27 str./min |
| rozlišení skeneru |  | 1200x1200 dpi |
| přímý tisk PDF |  | ne |
| skenování do emailu, FTP,SMB, USB |  | ne |
| ověřování v síti, řízení přístupu, práva uživatelů |  | ne |
| zabezpečený tisk s načasovaným vymazáním, zabezpečený Fax/Skenování/email |  | ne |
| integrovaný SafeQ embeded terminál |  | ne |
| přímý tisk z USB |  | ano |
| pevný disk |  | ne |
| šifrování pevného disku |  | ne |
| ADF (automatický podavač dokumentů) |  | ano |
| podpora |  | OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

| Čtečka čárového kódu | Standard "C" | Minimální požadované parametry* |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| OS |  | ne |
| Display |  | ne |
| RAM |  | ne |
| ROM |  | ne |
| čtení kódů |  | 1D/2D |
| Bezdrátová komunikace | WIFI | ne |
|  | Bluetooth | ne |
|  | NFC | ne |
|  | RF | ne |
| kabel |  | ne |
| typ snímání |  | všesměrové snímání |
| rozhraní |  | RS-232, PS/2, USB |
| napájení |  | Z hostitelského terminálu nebo z externího, 5 V +/- 10%, 390 mA max |
| kódy |  | EAN/UPC/JAN včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 TriOptic, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, ISBT 128, RSS varianty |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

## Nátěrový a barvicí automat

Nátěrový a barvicí automat musí splňovat následující požadavky:

- uživatelsky nastavitelný objem, rychlost a úhel pro nátěr vzorku

- standardizované provedení nátěru automaticky adaptované na HCT vzorku až 
v 8 úrovních

- možnost „singl“ i „double“ barvení

- rychlost minimálně 60 nátěrů/hod.

- maximálně 70 µl (uzavřený mód), maximálně 40 µl (mikrozkumavky) u nátěrového a barvicího automatu

- identifikace vzorku čtečkou čárových kódů

- identifikace vzorku potiskem na broušenou část nátěrového sklíčka

- automatický posun vzorků v originálních stojáncích z hematologického analyzátoru

- možnost uzavřeného nebo manuálního náběru (dětské vzorky)

- možnost barvení samostatných sklíček (kostní dřeň)

- možnost provedení nátěrů bez barvení

- obsluha automatu probíhá bez kontaktu se vzorkem krve

- opakované použití barvícího roztoku

- automatický proces sušení

- technologie barvení v oddělených lázních

- variabilní ředění barvících roztoků

- nátěr z mikrozkumavek a zkumavek se zvýšeným dnem

## Digitální morfologie

Plné zapojení digitálního analyzátoru do automatického systému laboratoře – přímo do hematologické linky, a to bez nutnosti ručně přenášet vzorky.

Automatizovaný systém detekce a analýzy buněk z pořízených snímků.

Nastavitelný počet analyzovaných leukocytů uživatelem.

Pre-klasifikace alespoň 12 kategorií leukocytů: segmentované neutrofily a „tyče“, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty, atypické lymfocyty, plazmatické buňky, promyelocyty, myelocyty, metamyelocyty a blastické buňky.

Další morfologické klasifikace: jaderné stíny, artefakty, makrotrombocyty, shluky trombocytů a jaderné erytrocyty jako počet NRBC/100 leukocytů.

Označení neidentifikovatelných buněk.

Charakterizace morfologie erytrocytů: polychromazie, hypochromazie, anizocytóza, makrocytóza, mikrocytóza a poikilocytóza.

Charakteristika trombocytů: možnost odhadu počtu trombocytů, hodnocení morfologie trombocytů.

Možnost ukládat veškeré snímky a výsledky v databázi (pokud nebude mít zboží vlastní databázi, pak v databázi zadavatele dle výše uvedené specifikace) s nastavením skartace dat dle platných právních předpisů. Pokud hematologická linka bude ukládat data v databázi zadavatele, musí být kompatibilní s databází MS SQL nebo InterSystem Caché.

4 odečítací stanice (jedna základní přímo u analyzátoru a 3 pracovní, umístěné v laboratoři) každá v níže uvedené minimální konfiguraci včetně klávesnice, myši a manuálního počitadla buněk:

| Počítač | Standard "A" | Minimální požadované parametry* |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| Základní deska (MB) |  | DVI + D-sub výstup |
| Procesor (CPU) |  | technologie 64bit, výkon CPU minimálně 4800(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| Chladič (Cooler) |  | neBOXovaný s heatpipe chlazením |
| Operační paměť (RAM) |  | 1x modul 4GB DDR3 1333MHz |
| Pevný disk (HDD) |  | 1x 500GB SATA 6Gps 7200rpm 16MB cache |
| Mechanika |  | DVD-RW SATA bez SW |
| LAN integrovaná |  | 10/100/1000 Mbps |
| Zvuková karta integrovaná |  | ano |
| Ventilátor (​Fan) |  | 2x 120mm, 4 pin |
| Skříň (​Case) |  | middletower bez zdroje, ATX, interní 3,5" pozice (min 2x), , externí 3,5" pozice (min 2x), externí 5,25" pozice (min 2x), pozice pro ventilátory (min 3x, front + rear 120mm), front panel (min 2x USB, audio in and out) |
| Zdroj (​PSU) |  | ATX, min. 320 W s účinností min. 87% |
| Klávesnice (Keyboard) |  | s českým potiskem, rozhraní USB |
| Myš (Mouse) |  | ​laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB ​ |
| Operační systém (OS) |  | MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů) |
| Záruční doba |  | 4 roky - NBD |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

| M o n i t o r | Standard "A" | Minimální požadované parametry* |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  |  |
| provedení / typ |  | IPS / VA |
| provedení zobrazovací plochy monitoru |  | Antireflexní |
| velikost úhlopříčky minimálně |  | 24" |
| pracovní rozlišení minimálně |  | 1920 x 1080 |
| jas - minimálně [cd/m2] |  | 250 |
| kontrast |  | 800:1 |
| pozorovací úhel (V x H) |  | 175°x175° |
| odezva maximálně |  | 8 ms |
| rozhraní (konektory) |  | analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů |
| certifikáty |  | TCO 05 |
| integrované reproduktory | ano/ne | ne |
|  | výkon |  |
| možnost výškového nastavení / náklonu |  | ano / ano |
| lokalizované menu ovládání |  | ne |
| servisní záruka |  | 4 roky - NBD |
|  |  | Maximální požadované parametry |
| příkon |  | 40 W |

* Je-li uvedeno „ne“, „Ne“ nebo „NE“, akceptuje zadavatel zboží bez dané vlastnosti, ale i s touto vlastností. Je-li uvedeno „ano“, „Ano“ nebo „ANO“, akceptuje zadavatel zboží pouze s touto vlastností. V ostatních případech zadavatel požaduje, aby zboží mělo danou vlastnost dle uvedené specifikace. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny konkrétní hodnoty či verze, požaduje zadavatel, aby zboží mělo danou vlastnost v uvedených hodnotách či verzích nebo v hodnotách či verzích vyšších, popř. lepších (pokud je uvedeno více parametrů, platí to pro každý z nich). Operační systémy, skříně a parametry rozhraní však zadavatel požaduje přesně dle uvedené specifikace.

Software pro technickou validaci výsledků:

Zadavatel požaduje kompletní instalaci, implementaci, integraci a konfiguraci tohoto SW v prostředí zadavatele, včetně poskytnutí licence.

Základní charakteristika:

- Management analýzy vzorku – objednávky analýzy a výstup dat

- Pokročilá technická validace výstupů analýzy

- Standardizace pracovních postupů

- Sledování výkonu – statistiky

- Splnění požadavků normy ISO 15189

- Připojení k extended IPU specifikované výše

## Služby spojené s hematologickou linkou

Dodavatel bude k hematologické lince poskytovat tyto služby:

- IQAS online vzdálený monitoring výsledků měření kontrolních krví v reálném čase 
(forma externí kontroly kvality v celosvětovém měřítku uživatelů stejného typu analyzátorů);

- vzdálený monitoring technického stavu analyzátoru;

- technická podpora software.

Některé služby budou dle obchodních podmínek poskytovány vzdáleným přístupem, který je možný pouze prostřednictvím klienta openVPN, jiný způsob vzdáleného přístupu není zadavatelem podporován. Dodavatel musí dodržet veškeré další podmínky stanovené a stanovované pro vzdálený přístup zadavatelem. Účastník zadávacího řízení uvede v nabídce seznam osob pověřených plněním veřejné zakázky (tento seznam bude uveden rovněž v příslušné příloze kupní smlouvy), kterým bude vzdálený přístup zajištěn, a to včetně kontaktního emailu, kam budou odeslány informace ke vzdálenému přístupu.

## Požadavky na zpracování dokumentů

- Zadavatel požaduje zpracování zálohovacího plánu, jehož účelem je v nezbytných podrobnostech popsat proces zálohování celého Software včetně aplikačních dat, který bude využívat systém Veeam zadavatele, a to tak, aby zadavatel mohl v součinnosti s dodavatelem kdykoli (zejména v případě havárie) provést kompletní obnovu Software včetně aplikačních dat, přičemž součástí zálohovacího plánu musí být rovněž specifikace četnosti zálohování a způsobů a míst ukládání záloh, jakož i specifikace požadavků na kapacitu úložiště pro ukládání záloh;

- Zadavatel požaduje předložení popisu technického řešení skartace dat v nabízeném systému po uplynutí skartační lhůty.

## Specifikace spotřebního materiálu a diagnostik

Zadavatel požaduje veškerý spotřební materiál, diagnostika a laboratorní činidla nezbytná pro řádný a plnohodnotný provoz hematologické linky, tj. pro provádění níže uvedených vyšetření:

- podložní skla;

- roztírací skla;

- páska do tiskárny QR kódů;

- diagnostika pro jednotlivé typy vyšetření (viz dále).

Zadavatel požaduje spotřební materiál, diagnostika a činidla pro následující typy vyšetření:

| Typ vyšetření | Předpokládaný počet vyšetření |  |  | Kódy Všeobecné zdravotní pojišťovny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za měsíc | Za 1 rok | Za 8 let |  |
| Krevní obraz | 5138 | 61656 | 493248 | 96163 |
| Krevní obraz s diferenciálním počtem leukocytů a normoblastů | 3521 | 42252 | 338016 | 96167 96863 |
| Retikulocyty | 238 | 2856 | 22848 | 96857 |
| Příprava preparátů a morfologické vyšetření | 1237 | 14844 | 118752 | 96315 96711 96713 |

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené předpokládané počty vyšetření představují pouze pomůcku pro stanovení ceny za spotřební materiál, diagnostika a laboratorní činidla a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší odběr.

## Obecné požadavky na instalaci výpočetní techniky v prostředí zadavatele

Pravidla pro Instalaci PC ve FN Brno:

- Instalace operačního systému (dále jen „OS“) a aplikačního vybavení je v kompetenci zadavatele.

- Pro každou instalaci operačního systému (MS Windows Professional  x64CZ OEM) na pracovní stanici FN Brno musí být doložitena licence znějící na zadavatele

Požadavky na provoz aplikací (tj. veškerých počítačových programů, které jsou součástí předmětu této veřejné zakázky, s výjimkou operačních systémů) ve FN Brno:

- Instalace SW je povolena pouze do %PROGRAMFILES%. V případě, že to aplikace umožní, bude uživatelům poskytována přes DFS ze síťového úložiště. Pokud to neumožní, bude virtualizována technologií VMware ThinApp, v případě, že nebude aplikace plně funkční, bude nainstalována do %PROGRAMFILES%.

- Aplikace musí fungovat bez práv správce.

- Nesmí být vytvářeny složky a soubory v kořenovém adresáři systémového oddílu.

- V případě nutnosti síťové komunikace, musí být uvedeny požadavky na nastavení parametrů sítě (např.: porty, vzdálená IP, atd.)

- Aplikace nesmí pro svůj provoz vyžadovat jiná oprávnění k OS, než která má v defaultním nastavení nastavena skupina Users.

- Nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno s oprávněními jednotlivých položek registru OS.

- Operační systém bude pravidelně aktualizován bezpečnostními aktualizacemi.

Antivirová ochrana:

- bude využito antivirového systému zadavatele (ESET), ledaže se jedná o zdravotnický prostředek, kde zadavatel požaduje dodání včetně antivirového systému, u kterého je zajištěna pravidelná aktualizace.

Požadavky na připojení zařízení (linky) a PC do datové sítě FN Brno:

- připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet

- rozhraní – konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce

- protokol – síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP

- povinné nastavení síťové adresy – na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky IT)

Management, monitoring a konfigurace:

- Administrace přes web, SNMPv1, SNMPv2, Simple Network Management Protocol ver. 2

- Součástí nabídky předat komunikační schéma a popsat řešení vzdáleného monitoringu linky.

## Požadavky vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů

Výše specifikované zdravotnické přístroje, popř. hardware:

Pokud bude prostřednictvím Zboží docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) následující požadavky:

Zboží musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti.

Zboží musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

- zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti;

- podporovat pseudonymizaci osobních údajů

Zboží musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

Veškerý výše specifikovaný software:

Pokud bude prostřednictvím software docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s GDPR následující požadavky:

Software musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Software musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

- zpracovávat osobní údaje pouze pseudonymizované.

Software musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

# Obchodní a platební podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních a dodacích podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu:

- kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci; a

- rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník využil tyto vzorové texty smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení návrhů smluv podepsaných osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místech k tomu určených.

Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do uvedených návrhů smluv zadavatelem vyznačené údaje.

Pro takto předloženou kupní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- kupní smlouva musí být předložena ve znění uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn avšak s vyplněním vyznačených údajů;

- do kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do přílohy č. 1 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně a ve strojově čitelném formátu doplní detailní specifikaci jednotlivých položek zboží (sad a položek mimo sady) tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci;

- přílohu č. 3 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní dle tam uvedených pokynů.

Pro každou takto předloženou rámcovou kupní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- rámcová kupní smlouva musí být předložena ve znění uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;

- do rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení ve strojově čitelném formátu dále doplní přehlednou detailní specifikaci jednotlivých položek předmětu koupě (spotřební materiál dle specifikace, diagnostik a laboratorních činidel v této zadávací dokumentaci) tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci (viz zejména kap. IV této zadávací dokumentace);

- do přílohy č. 2 rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně a ve strojově čitelném formátu doplní cenovou nabídku zpracovanou dle kap. IX této zadávací dokumentace tak, aby byly zřejmé jednotkové ceny všech položek uvedených v příloze č. 1, a to včetně cen za 1 vyšetření, přičemž ke každé položce (ke každému vyšetření) doplní kódy Všeobecné zdravotní pojišťovny, pokud jsou stanoveny nebo uvedeny v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel k podmínkám strojové čitelnosti zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené jako obrázky do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv nesplňují. V případě, že obsah doplňovaný do příloh smluv účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, lze jej jako součást nabídky předložit v samostatném souboru, který však musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.).

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění ohlašovací povinnosti účastníka zadávacího řízení dle § 26 a 28 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen „ZoZP“);

- čestné prohlášení, že zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek, pak rovněž dle ZoZP včetně uvedení klasifikační třídy, a to v českém jazyce;

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou za tím účelem potřebovat vzdálený přístup do prostředí zadavatele, včetně jejich e-mailových adres, a to za účelem zajištění jejich vzdáleného přístupu;

- k zdravotnickým prostředkům, dignostikám a laboratorním činidlům, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, dále:

  - čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu předmětu veřejné zakázky po dobu minimálně 10 let od jeho dodání (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním předmětu části veřejné zakázky zadavateli);

  - uživatelský manuál v českém jazyce – 1 x tištěný;

  - uživatelský manuál v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

- uvedení místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v pozáruční době.

Doporučené doklady:

- seznam možného příslušenství poskytovaného účastníkem včetně aktuálních cen;

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje;

- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny);

- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných náhradních dílů, preventive maintenance kitů apod.) po dobu životnosti (uveďte výrobcem stanovenou životnost) přístroje; příp. po dobu 10 let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena) – cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, náhradní díly s omezenou životností, preventive maintenance/service maintenance kity.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,

- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky,

- v případě shodných nabídkových cen bude vítězem ten účastník, jehož nabídka byla zadavateli doručena dříve.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky v samostatném souboru elektronickou verzi kupní smlouvy uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky v samostatném souboru elektronickou verzi rámcové kupní smlouvy uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem o registru smluv.

V případě, že obsah některé přílohy některé smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX). Zadavatel ve vztahu k podmínkám strojové čitelnosti zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené jako obrázky do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv nesplňují. V případě, že obsah doplňovaný do příloh smlouvy účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, lze jej jako součást nabídky předložit v samostatném souboru, který však musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.).

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.

Součástí nabídky musí být rozpis jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky pro zavedení do majetku zadavatele.

Struktura nabídky:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů;

- Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních podmínek dle bodu III. této dokumentace;

- Doklady dle kap. VII. této dokumentace;

- Cenová nabídka dle kap. VIII. této dokumentace;

- Návrh kupní smlouvy uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a zpracovaný dle této zadávací dokumentace včetně příloh ve formátu *.DOC, *.DOCX nebo *.RTF;

- Návrh rámcové kupní smlouvy uvedený v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a zpracovaný dle této zadávací dokumentace včetně příloh ve formátu *.DOC, *.DOCX nebo *.RTF.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nákladů životního cyklu. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižšími náklady životního cyklu v Kč bez DPH.

Nabídková cena jsou pořizovací náklady, tj. kupní cena hematologické linky tak, jak je hematologická linka vymezena v této zadávací dokumentaci a jak je tato kupní cena vymezena v obchodních podmínkách, tj. v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Cena za předpokládané množství spotřebního materiálu, včetně diagnostik a laboratorních činidel, za 8 let se určí dle tabulky č. 2 uvedené níže, kterou účastník zadávacího řízení vyplní a předloží ve své nabídce (předpokládané počty vyšetření, které účastník zadávacího řízení použije pro vyplnění tabulky č. 2, jsou uvedeny v kap. I.16 této zadávací dokumentace). Účastník zadávacího řízení současně vyplní a ve své nabídce předloží tabulku č. 1, ve které uvede náklady na spotřební materiál, včetně laboratorních činidel a diagnostik, na jedno vyšetření dle typů vyšetření.

Tabulka č. 1 – ceny za jedno vyšetření dle typů vyšetření

| Číslo řádku | Typ vyšetření | Cena za 1 vyšetření bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 vyšetření včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krevní obraz | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Krevní obraz s diferenciálním počtem leukocytů a normoblastů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Retikulocyty | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Příprava preparátů a morfologické vyšetření | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2 – stanovení ceny za předpokládané množství spotřebního materiálu, diagnostik a laboratorních činidel za 8 let

| Číslo řádku | Typ vyšetření | Cena za předpokládaný počet vyšetření za 8 let bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za předpokládaný počet vyšetření za 8 let bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krevní obraz | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Krevní obraz s diferenciálním počtem leukocytů a normoblastů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Retikulocyty | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Příprava preparátů a morfologické vyšetření | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Cena za předpokládané množství spotřebního materiálu za 8 let, tj. součet řádků č. 1 až 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Účastník zadávacího řízení vyplní paušální cenu za 1 měsíc poskytování pozáručního servisu, vymezeného v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, do tabulky č. 3 uvedené níže, přičemž tato paušální cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním takto vymezeného servisu včetně nákladů na bezpečnostně technické kontroly dle ZoZP, dopravu, validaci a ztrátový času techniků a včetně nákladů na náhradní díly.

Tabulka č. 3 – náklady na 1 měsíc pozáručního servisu

| Číslo řádku | Položka | Cena za 1 měsíc bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 měsíc včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozáruční servis | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Údaje, které se vztahují k nákladům životního cyklu, jsou uvedeny v tabulce č. 4 uvedené níže, kterou účastník zadávacího řízení vyplní a předloží ve své nabídce.

Náklady životního cyklu jsou stanoveny jako součet nabídkové ceny, ceny za 48 měsíců pozáručního servisu a ceny za předpokládané množství spotřebního materiálu za 8 let.

Tabulka č. 4 – stanovení nákladů životního cyklu

| Číslo řádku | Druh nákladu | Cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Cena za 48 měsíců pozáručního servisu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Cena za předpokládané množství spotřebního materiálu za 8 let | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Náklady životního cyklu, tj. součet řádků č. 1 až 3 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | --- | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Komunikace

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE,

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt,

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

Zadavatel upozorňuje, že nabídky lze dle § 107 odst. 1 zákona podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje.

Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy bude od vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel doklady o kvalifikaci vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

# Lhůta a místo pro podání nabídek, Otevírání nabídek

Lhůta: lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 21. 2. 2019 do 10:00 hodin

Místo: elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Otevírání nabídek: otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 21. 2. 2019 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V Brně dne 21. 1. 2019

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – vzorový text kupní smlouvy

Příloha č. 2 – vzorový text rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – importní tabulka