FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2019/40134/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 12. 3. 2019

#### Veřejná zakázka: Hematologická linka

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 8. 3. 2019 dále uvedené dotazy k veřejné zakázce „Hematologická linka“.

Dotaz č. 1:

Operační systém – zadavatel požaduje dodávku s CZ verzí Windows,  CZ verze Windows byť existuje, ale je zcela nevhodná pro instalaci do řídících PC pro hematologickou linku.

Na trhu  výrobci celosvětově dodávají  řešení pouze ve verzi EN.

V této konfiguraci je systému přidělena CE certifikace pro IVD.  S CZ verzí by systém ztratil CE certifikaci a byl by nefunkční, jelikož veškerý řídící software hematologické linky je konfigurován a otestován na EN verzi operačního systému Windows.

Dotaz : bude zadavatel akceptovat operační systém verze EN ?

Odpověď na dotaz č. 1:

V případě, že je systém, tj. hematologická linka nebo její část, certifikován pro označení „CE“ pouze při užití operačního systému Windows ve verzi EN, tj. jestliže v případě užití jiné jazykové verze operačního systému Windows by nebylo užití značky „CE“ oprávněné, akceptuje zadavatel i EN verzi tohoto operačního systému (zadavatel v tomto případě požaduje doložení uvedených skutečností). V opačném případě zadavatel požaduje operační systém Windows ve verzi CZ.

Dotaz č. 2:

V bodě IV.7 je vyžadována instalace operačního systému ze své úrovně, přičemž konfiguraci provede dodavatel“.

Tato možnost je nerealizovatelná, jelikož operační systém je nainstalován již u výrobce /certifikace, garance apod,/ .  Proto  výrobce  systémy tzn.  „předinstaluje “  a  operační systém nelze měnit.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat „předinstalaci“ operačního systému od výrobce a konfiguraci provede dodavatel?

Odpověď na dotaz č. 2:

V případě, že je systém, tj. hematologická linka nebo její část, certifikován pro označení „CE“ pouze s předinstalovaným operačním systémem, tj. jestliže v případě instalace operačního systému zadavatelem by nebylo užití značky „CE“ oprávněné, akceptuje zadavatel instalaci operačního systému dodavatelem (zadavatel v tomto případě požaduje doložení uvedených skutečností). V opačném případě zadavatel požaduje instalaci operačního systému zadavatelem s následnou konfigurací dodavatelem.

Dotaz č. 3:

V bodě IV.5 je požadavek na zpracování dokumentů-zálohovací systém Veeam.

Tento zálohovací systém není standardně používám pro hematologické linky u všech výrobců.

(dle znalosti trhu i současná linka, která je umístěná v hematologické laboratoři je zálohována jiným systémem). V případě, že  linka, která bude konfigurována pouze na  systém  Veeam,  nelze pak zaručit  její plnohodnotnou  funkčnost.

Systém, který je dodáván jako uzavřený celek s ohledem na správnou funkčnost, garanci  a bezpečnost celého systému je takto  i certifikován CE značkou pro IVD.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat jiný zálohovací systém, tj. trvá na svém požadavku uvedeném v kap. IV.5 zadávací dokumentace.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno