## List1
Diagnostické stanice, RDK, PMDV
Dodavatel: | Aura Medical s.r.o. K Verneráku 4 148 00 Praha 4 IČO: 65412559 | Electric Medical Service s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno IČO: 649970267 | C System a.s. Otakara Ševčíka 840/10 636 00 Brno IČO: 27675645
Počet kusů : | 2 sestavy stanic ( v každé sestavě 2 diagnostické monitory+1 kancelářský monitor vč. SW )
Typ PC + monitor: | PentaS+Barco Nio | PentaS+Barco Nio | Triline Profi I 100+NEC MD 21 G2
Celková cena: | 1 364 880,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 324 950,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 835 940,60Kč vč. DP vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - HAVÁRIE ANO - odhad ceny 887 970,-Kč vč.DPH
Technické parametry: | nesplněny | nesplněny | splněny
Záruční lhůta | 24 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců
Platební podmínky: | platba na základě faktury - daňovém dokladu se splatností 180 dnů
Termín dodání: | 60 dnů od podepsání kupní smlouvy | 4 týdny od podpisu kupní smlouvy | 4 týdny od podpisu kupní smlouvy
Servis: | Praha, nástup na opravu do 24 hod., servis 1200,-Kč/hod, dopravné 12,- Kč/km, kalibrace v záruce zdarma | Brno, nástup na opravu do 24 hod., servis 1200,-Kč/hod, dopravné 12,- Kč/km, kalibrace v záruce zdarma | po dobu záruky je poskytován servis a kalibrace v místě instalace zdarma.
Vyjádření uživatele: | nabídky srovnatelné, levnější EMS, doporučujeme |  | nabídka nesplňuje, protože nedokládají certifikaci softwaru Centricity( dvě ostatní firmy ano) - a tento požadadev byl v zadávacích podmínkách. Navíc nedefinují kalibraci monitorů(plán 1x ročně) a monitory NEC jsou horší, protože například nemají sklo před displejem - toto nebylo v zadávacích podmínkách.
Vyjádření OZT: | nejsou splněny technické podmínky zadání - HW s požadavkem na 4 fyzická jádra procesoru | nejsou splněny technické podmínky zadání - HW s požadavkem na 4 fyzická jádra procesoru | není přesně specifikován rozsah služeb u nejlevnějšího dodavatele(je-li nabízený upgrade SW na nejvyšší verzi)
Vyjádření CI: | Není splněna HW konfigurace stanice tj.nabízený procesor nemá požadované parametry v počtu fyzických jader. |  | Nabídka splňuje požadavky FN Brno. Nicméně dva body, které FN Brno ve VZ má uvedeny, nejsou v nabídce jednoznačně rozepsány. Uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a jejich doplnění by pro firmu měla být pouze formalita. V části SW není uvedeno číslo přesné verze nabízeného SW Centricity po upgradu. Je zde uvedeno pouze "... poslední verzi klienta, podporující Win7 Pro 64bit". V části "Technická specifikace", "2. Služby" není uveden rozsah školení obsluhujícího personálu tj. počet hodin, které personál absolvuje.
Odpovědi na dodatečné dotazy |  |  | Odpověď firmy na dodatečné dotazy: - verze software je „Centricity 8 64-bit diagnostic“ s možností připojení 3MP monitorů - přesný počet hodin nelze předem určit, ale školení bude provedeno dle rozsahu rozdílové dokumentace mezi stávající verzí 7.0 a námi nabízenou verzí 8.0. Instalace, konfigurace a následné školení bude provedeno přímo certifikovaným pracovníkem firmy GE Healthcare. Doložen certifikát na softwar Centricity
Vyjádření ved. ObO: |  |  | Nabídka spňuje všechny požadavky zadavatele a je nejlevnější. Doporučuji k realizaci
Rozhodnutí ředitele: |  |  | schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. NOOMV
Datum rozhodnutí: | 2013-06-20