FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2019/186402/FNBRNO-14.7-To/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 12. 2019

#### Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II.a

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 12. 12. 2019 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V části 5 zadavatel v technických požadavcích uvádí:

Zařízení insuflační (indeflátor) určené k dilataci balónových katetrů. Maximální možnost tlaku 30ATM. Objem tlakového válce 30 ml. Vysoké stoupání závitu pro rychlý nástup tlaku. Tělo z průhledného materiálu, umožňující kontrolu a jednoduché odstranění vzduchových bublin. Indeflátor je dodáván ve volitelných alternativních provedeních s třícestným kohoutem, Y konektorem, kovovým zavaděčem GW a rotátorem. Posuvná aretace v podélné ose válce.

Dotaz: Námi nabízené insuflační zařízení dosahuje maximálního tlaku až 35ATM, což podle našeho názoru požadavky zadavatele splňuje, ba i překračuje. Je náš výklad správný?

Umožní zadavatel nabídnout inflační zařízení s maximálním tlakem 35ATM?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat inflační zařízení s maximálním tlakem 35ATM. Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci tak, že technické podmínky pro část 5 nově znějí: „Zařízení insuflační (indeflátor) určené k dilataci balónových katetrů. Maximální možnost tlaku minimálně 30ATM. Objem tlakového válce 30 ml. Vysoké stoupání závitu pro rychlý nástup tlaku. Tělo z průhledného materiálu, umožňující kontrolu a jednoduché odstranění vzduchových bublin. Indeflátor je dodáván ve volitelných alternativních provedeních s třícestným kohoutem, Y konektorem, kovovým zavaděčem GW a rotátorem. Posuvná aretace v podélné ose válce.“

S pozdravem

JUDr. Alena Tobiášová, MBA,

náměstkyně pro OPVP