Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Zdravotnická technologie pro IHOK“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup zdravotnické techniky pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku zadavatele včetně poskytování pozáručního servisu v částech veřejné zakázky, kde je pozáruční servis požadován.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní CPV kód:

33100000-1 Zdravotnické přístroje

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam obsahující minimálně tři významné dodávky poskytnuté během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka zdravotnických prostředků. Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň hodnotu uvedenou v následující tabulce:

| Část veřejné zakázky | Minimální finanční objem bez DPH |
| --- | --- |
| 1 | 75 000,00 Kč |
| 2 | 60 000,00 Kč |
| 3 | 6 000,00 Kč |
| 4 | 25 000,00 Kč |
| 5 | 3 000 000,00 Kč |
| 6 | 2 500,00 Kč |
| 7 | 900 000,00 Kč |
| 8 | 45 000,00 Kč |
| 9 | 1 200 000,00 Kč |
| 10 | 500,00 Kč |

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí předložit jeden výše uvedený seznam k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, avšak s nejvyšším požadovaným finančním objemem jednotlivých dodávek.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny). Pokud je ve specifikaci konstatována nějaká vlastnost zboží, jedná se o požadovanou vlastnost. Pokud je ve specifikaci popsán proces při použití zboží, jedná se o požadovanou vlastnost zboží.

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

Pokud je součástí předmětu části veřejné zakázky rovněž poskytování pozáručního servisu požadovaného zboží, je v příslušné podkapitole toto výslovně uvedeno.

## Část 1 – Defibrilátor s možností monitorace

Počet kusů: 1

Pozáruční servis: ano

Zadavatel požaduje defibrilátor s funkcemi: manuální defibrilace, AED, možnost monitorování pacienta.

Požadované vlastnosti:

- Manuální defibrilace s jasně označenými kroky (např. 1,2,3)

- Pulzní bifázický výboj nastavitelný min. do 360 J

- Externí deskové elektrody (pádla) s tlačítky pro spuštění nastaveného výboje

- Výstup pro elektrody (externí deskové nebo jednorázové AED) pro dospělé a děti

- Možnost použití propojovacího/prodlužovacího AED kabelu

- AED příkazy v ČJ

- Indikátor reálné kontaktní impedance

- Zapisovač (min. 2 kanálový)

- Ukládání historie zásahů v paměti a možnost zpětného vyvolání

- Min. 7“ displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry, alarmové hodnoty

- Automatický test přístroje, který se spouští min. 1x denně

- Hmotnost defibrilátoru s pádly a bateriemi: max. 9 kg

- Přenosný přístroj

- Baterie při plné kapacitě zajišťující provoz v monitorovacím režimu min. 8 hod., v defibrilačním režimu: min. 100 výbojů na 250 J

- Signalizace zajišťující včasné upozornění obsluhy na snižující se kapacitu baterie a nutnost výměny baterie

- Součástí defibrilátoru bude monitorace EKG, SpO2, NIBP, včetně veškerého potřebného příslušenství (senzorů, prodlužovacích kabelů, manžet atd.)

Zadavatel požaduje zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky zadavatele k provádění bezpečnostně technických prohlídek požadovaného zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav požadovaného zboží dle § 66 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy požadovaného zboží dle § 61 ZoZP, to vše tak, aby zadavatel byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti požadovaného zboží, nejméně však po dobu 10 let.

## Část 2 – Dezinfektor podložních mís

Počet kusů: 1

Pozáruční servis: ano

Zadavatel požaduje mycí a dezinfekční přístroj pro mytí podložních mís a močových lahví.

Požadované vlastnosti:

- Sloupové nerezové provedení samostatně stojící

- Způsob dezinfekce – termická

- Vlastní vyvíječ páry

- Displej s informacemi o fázích cyklu dezinfekce a signalizací poruch

- Kapacita mytí: min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí bez nutnosti výměny držáku

- Režimy mytí: úsporný, standardní, intenzivní

- Paměť pro provozní informace a chybové stavy

- Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 15883-3

- Vyloučení zpětného vtoku znečištění do zdroje vody

- Možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 nebo teploty 90°C na 10 min. TD dle vyhlášky

MZ ČR 306/2012 Sb.

- Max. rozměry: šířka 600 x hloubka 600 x výška 1800 mm

- Připojení: na rozvod studené a teplé vody, odpad do zdi, elektroinstalace 230 V/50 Hz, 16 A zásuvka

- Sifon na odpadní trubici

## Část 3 – Fonendoskop

Počet kusů: 16

Pozáruční servis: ne

Zadavatel požaduje lékařský fonendoskop k poslechu srdce a plic.

Požadované vlastnosti:

- Oboustranná hlavice umožňující poslech nízkých a vysokých tónů

- Laditelná membrána na jedné straně, tradiční zvon na straně druhé

- Kovové části vyrobené z ušlechtilé nerez oceli

- Nechladivý lem snímače

- Hadičky vyrobené z měkkého a pružného materiálu, při ohnutí nesmí zůstat deformované a musí se vrátit do původního tvaru. Zadavatel upozorňuje, že pružnost a měkkost bude testována dle § 104 odst. 1 písm. a) zákona – viz kap. XIV.1 této zadávací dokumentace.

- Ušní olivky s měkkým a hladkým povrchem, poskytující dobré akustické těsnění a pohodlné nošení

- Integrovaná lyra

- Úložné pouzdro s náhradními olivkami a membránami

## Část 4 – Chladnička na léky

Počet kusů: 1

Pozáruční servis: ano

Zadavatel požaduje chladničku pro uskladnění léků.

Požadované vlastnosti:

- Provedení: volně stojící

- Vnitřní užitný objem: min. 210 l

- Rozměry: půdorys max. 650 x 650 mm, výška dle splnění požadovaného vnitřního objemu

- Chladicí systém: dynamický (ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu)

- Nastavení teploty: min. +2 až +8 °C

- Externí digitální displej teploty, dělení po 0,1 °C nebo jemnější

- Teplotní alarm vizuální a akustický

- Materiál pláště / barva: ocel / bílý povrch

- Vnitřní prostor: bílý plast (antibakteriální úprava) nebo nerez provedení

- Police: min. 4 ks, možnost výškového nastavení

- Materiál polic: bílým plastem / barvou potažená ocelová mřížka nebo nerez provedení

- Zatížitelnost polic: min. 20 kg

- Dveře: plné

- Panty dveří: levé, zaměnitelné

- Výškově nastavitelné nožičky

- Energetická třída: min. A++

## Část 5 – Infuzní technika

Pozáruční servis: ano

Zboží požadované v této části veřejné zakázky musí splňovat požadavky na použití v informační a komunikační infrastruktuře zadavatele, které jsou přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v rámci této části veřejné zakázky požaduje dodávku:

- 45 ks lineárních dávkovačů (kap. IV.5.1), a to včetně:

  - software (dále jen „SW“) pro podávání infuze po předchozím přístroji – licence v rozsahu umožňujícím provozování alespoň 45 ks požadovaných lineárních dávkovačů (kap. IV.5.1),

- 60 ks infuzních pump (kap. IV.5.2), a to včetně:

  - 15 ks kapkového senzoru s možností vypnutí,

- dokovacích stanic, a to:

  - 15 ks modulů bez komunikace (kap. IV.5.3),

  - 15 ks modulů s komunikací (kap. IV.5.3),

  - 15 ks vík dokovací stanice s ovládáním hlasitosti a zobrazením alarmů (kap. IV.5.3),

  - SW pro sledování stavu přístrojů a pro statistiku podávání léčiv, a to jak pro činnost lékařů, tak pro činnost sester – licence v rozsahu umožňujícím sledování alespoň 15 ks dokovacích stanic, které jsou součástí předmětu této části veřejné zakázky (kap. IV.5.3),

- Příslušenství:

  - 2 ks počítačů (kap. IV.5.4),

  - 3 ks monitorů (kap. IV.5.4) a

  - 3 ks držáků na monitor (kap. IV.5.4).

Zadavatel požaduje zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky zadavatele k provádění bezpečnostně technických prohlídek požadovaného zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav požadovaného zboží dle § 66 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy požadovaného zboží dle § 61 ZoZP, to vše tak, aby zadavatel byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti požadovaného zboží, nejméně však po dobu 10 let.

### Lineární dávkovače

Počet kusů: 45

Požadované vlastnosti:

- Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,01-999 ml/hod.

- Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1-999 ml

- Nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min. 10-1800 ml/hod.

- uživatelské nastavení objemu bolusu

- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min. v 9 úrovních

- přesnost dávkování: odchylka reálné rychlosti toku infuze od nastavené hodnoty max. ± 2 %

- menu v češtině

- Interní paměť přístroje na seznam min. 450 léčiv. Seznam musí obsahovat min. název léčiva, jeho koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky.

- dávkovač musí umět pokračovat v infuzi po jiném dávkovači, který předtím podával stejný lék, kdy parametry podávání infuze přebere od předchozího dávkovače

- KVO režim nastavitelný ve 3 úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze

- možnost použití stříkaček o objemu 2, 5, 10, 20, 50, 60 ml

- možnost zvolit pouze jeden typ stříkačky a ostatní typy stříkaček uzamknout

- ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky

- požadujeme samostatná tlačítka pro funkce:

  - Zap/Vyp

  - Start/Stop

  - Potlačení/ztišení alarmu

  - Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu

  - Bolus

  - Nastavení číselných hodnot

- dávkovač nesmí alarmovat po odpojení napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)

- zobrazení nastavení přístroje i při vypnutém stavu, je-li napájen. (poslední nastavení knihovny léčiv)

- možnost režimů PCA a TCI

- integrovaný, uživatelsky vyměnitelný akumulátor součástí dodávky

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru s automatickým přepnutím na provoz z akumulátoru při výpadku el. sítě

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 8 hod. (při rychlosti podávání infuze 20 ml/hod.)

- hmotnost přístroje max. 1,4 kg

- přesné měření tlaku na výstupu a hlídání rozpojení infuzního setu bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu

- umístění do dokovací stanice

- možnost samostatného napájení a uchycení i pro umístění mimo dokovací stanici

- interval pravidelných servisních prohlídek nesmí být kratší než min. 24 měsíců

- SW pro podávání infuze – licence v rozsahu umožňujícím provozování alespoň 45 ks požadovaných lineárních dávkovačů po předchozím přístroji

### Infuzní pumpy

Počet kusů: 60

Požadované vlastnosti:

- Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1-1200 ml/hod.

- Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1-9999 ml

- Nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min. 10-1200 ml/hod.

- uživatelské nastavení objemu bolusu

- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min. v 9 úrovních

- běžné infuzní sety bez silikonového dílu

- dostupnost varianty přístroje pro infuzní sety na podávání cytostatik

- přesnost dávkování: odchylka reálné rychlosti toku infuze od nastavené hodnoty max. ± 5 %

- menu v češtině

- Interní paměť přístroje na seznam min. 450 léčiv. Seznam musí obsahovat min. název léčiva, jeho koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky.

- aktivace alarmu vzduchových bublin v infuzním setu při detekci bubliny o objemu od 0,05 ml do min. 0,3 ml

- KVO režim nastavitelný ve 3 úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze

- možnost zvolit pouze určité typy infuzních setů a ostatní typy setů uzamknout

- ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky

- požadujeme samostatná tlačítka pro funkce:

  - Zap/Vyp

  - Start/Stop

  - Potlačení/ztišení alarmu

  - Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu

  - Bolus

  - Nastavení číselných hodnot

- pumpa nesmí alarmovat po odpojení napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)

- zobrazení nastavení přístroje i při vypnutém stavu, je-li napájen. (poslední nastavení knihovny léčiv)

- integrovaný, uživatelsky vyměnitelný akumulátor součástí dodávky

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a/nebo z akumulátoru

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 hod. (při rychlosti podávání infuze 20 ml/hod.)

- hmotnost přístroje max. 1,4 kg

- umístění do dokovací stanice

- možnost samostatného napájení a uchycení i pro umístění mimo dokovací stanici

- interval pravidelných servisních prohlídek nesmí být kratší než 24 měsíců

Zadavatel k infuzním pumpám požaduje dodávku 15 ks kapkového senzoru s možností vypnutí, který musí být s dodávanými infuzními pumpami plně kompatibilní.

### Dokovací stanice

Zadavatel požaduje:

- Modul dokovací stanice pro 4 přístroje bez komunikace - 15 ks

- Modul dokovací stanice pro 4 přístroje s komunikací - 15 ks

- Víko dokovací stanice s ovládáním hlasitosti a zobrazením alarmů - 15 ks

- SW pro sledování stavu přístrojů (např. rychlosti infuzí, alarmy atd.) a pro statistiku podávání léčiv a statistiku použití přístrojů jak pro činnost lékařů tak i sester - licence v rozsahu umožňujícím sledování alespoň 15 ks dokovacích stanic, které jsou součástí předmětu této části veřejné zakázky (vč. dodání certifikátu o licencích)

Technická specifikace:

- pro napájení dokovací stanice bude použit pouze jeden přívodní kabel

- zajištění identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením jejich závažnosti

- možnost slučovat moduly až do kapacity 20 ks lineárních dávkovačů a infuzních pump, které mohou být umístěny v libovolné pozici

- přenos dat (podávaná léčiva, alarmy apod.) o stavu připojených infuzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím dokovací stanice do PC běžně používaných na oddělení

- hmotnost modulu dokovací stanice max. 5 kg

- možnost zadání parametrů infuze pomocí čárového kódu (1D, 2D)

- SW musí zobrazit stav všech infuzních přístrojů na oddělení (stav - Zap/Vyp, rychlost podávání infuze, doba do konce podávání infuze, předalarmy a alarmy, názvy léčiv) a zároveň musí přenášet data pro výpočet statistik podávání léčiv a použití přístrojů na příslušný server, časově neomezená licence

- Serverové řešení SW, možnost budoucího připojení i infuzní techniky na jiných odděleních

- Možnost nainstalovat SW na virtuální server, který poskytne Fakultní nemocnice Brno. V případě, že nelze virtualizovat, nutno dodat HW serveru za podmínek a dle specifikace CI.

### Příslušenství

Zadavatel požaduje:

- 2 ks PC dle doporučení výrobce předmětu této části veřejné zakázky s příslušenstvím (alespoň myš, klávesnice a držák na zeď) se dvěma výstupy obrazu na grafické kartě; požadovaný OS - W10 Professional CZ 64 bit. Pokud výrobce nedoporučuje sestavu PC, pak zadavatel požaduje 2 ks PC dle následující specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 10000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
| BIOS/UEFI | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560x1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (HDMI a Display port) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  |  |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
|  | Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Externí kurzorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| PC musí splňovat: požadavky nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů, požadavky direktivy RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |  |
| Barevné provedení v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |  |

- 3 ks monitor dle následující specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Velikost úhlopříčky |  | min. | 23,8" |
| Technologie |  |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080 |
| Povrh displeje |  |  | matný |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] |  | min. | 250 |
| Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1 |
| Redukce (filtr) modrého světla |  |  | ano |
| Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy |  | max. | 8 ms |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP) |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2 |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  | ano |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  | ano |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  | ano |
| Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano |
| Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru |  |  | ano |
| Monitor musí splňovat: požadavky nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů, požadavky direktivy RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |
| Barevné provedení v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |

- 3 ks kloubový držák VESA pro uchycení výše uvedených monitorů na zeď

## Část 6 – Laryngoskopická sada

Počet kusů: 1

Pozáruční servis: ne

Zadavatel požaduje celokovovou laryngoskopickou sadu.

Požadované vlastnosti:

- Masivní rukojeť s vroubkovaným povrchem

- 6 ks výměnných laryngoskopický lžic:

  - vždy po jednom kusu velikosti 2, 3, 4 (typ Macintosh) a velikosti 1, 2, 3 (typ Miller)"

- Jednoduchý systém upínání lžic na rukojeť

- Zdroj studeného světla v rukojeti laryngoskopu, vedení světla vláknovou optikou

- Napájení pomocí monočlánků

- Možnost sterilizace lžic autoklávem

- Ochranné pouzdro nebo kufřík součástí dodávky

## Část 7 – Lůžko pro intenzivní péči

Pozáruční servis: ano

Zadavatel v rámci této části veřejné zakázky požaduje dodávku:

- 15 ks lůžek vhodných pro intenzivní péči (kap. IV.7.1) a

- 15 ks pasivní antidekubitní matrace (kap. IV.7.2).

Zadavatel požaduje zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky zadavatele k provádění bezpečnostně technických prohlídek požadovaného zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav požadovaného zboží dle § 66 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy požadovaného zboží dle § 61 ZoZP, to vše tak, aby zadavatel byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti požadovaného zboží, nejméně však po dobu 10 let.

### Lůžko vhodná pro intenzivní péči

Počet kusů: 15

Požadované vlastnosti:

- Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka bez nutnosti demontovat části lůžka (kryty, držáky, …) či lůžko speciálně polohovat či přetáčet s přístupností ze všech stran

- Bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- Šířka včetně postranic max. 100 cm

- Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm

- Čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- Systém pro minimalizaci působení tlaku a třecích sil v pánevní oblasti pacienta při polohování do sedu

- Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. 15 cm

- Vážicí systém, metrologicky ověřitelný a kalibrovatelný, rozsah min. do 250 kg

- Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

- Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, snímání mobilním RTG nebo C ramenem

- Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

- Odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení

- Integrované dělené postranice, sklopné do strany, s finální polohou pod lůžkem, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm nad ložnou plochou

- Postranice po celé délce lůžka složené ze tří dílů

- Mobilizační madlo po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy

- Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…), na kabelu, s možností uchycení na postranici lůžka

- Na vnější straně hlavové postranice sesterské ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování a s ovládáním vážícího systému

- Ruční pacientský ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci na kabelu, s lampičkou

- Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování

- Nožní ovladače musí být umístěny mimo prostor držáků na zavěšení urologických sběrných vaků, příslušenství atd.

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm

- Univerzální lišty a držáky na příslušenství

- Integrovaná pouzdra/držáky na infuzní stojan a hrazdu

- Ochranná kolečka v rozích lůžka

- Zálohová baterie s kapacitou min. na 20 minut intenzivního provozu a s autodiagnostikou kapacity a životnosti, automatické nabíjení baterie po opětovném připojení lůžka do sítě

- Potenciálové pospojování + včetně dodávky kabelu o délce min. 3 m pro každé dodávané lůžko

- Zadavatel požaduje dodávku příslušenství - vždy po jednom ks od každého uvedeného příslušenství pro každé dodané lůžko:

  - Hrazda s rukojetí odnímatelná bez použití nástroje

  - Závěsná sklopná police na psaní

  - Držák sáčků na moč

### Pasivní antidekubitní matrace

Počet kusů: 15

Požadované vlastnosti:

- Min. do 4. stupně rizika vzniku dekubitů

- Výška matrace min. 14 cm

- Horní vrstva z viskoelastické pěny o tloušťce min. 2 cm, materiál spodní části matrace z PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3

- Nosnost matrace min. 200 kg

- Potah matrace: voděodolný, paropropustný, pratelný, snímatelný se svařovanými či lepenými švy a krytým zipem ze dvou stran (do "L").

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech.

## Část 8 – Lůžko sprchové

Počet kusů: 1

Pozáruční servis: ano

Zadavatel požaduje mobilní sprchové lůžko.

Požadované vlastnosti:

- Vnitřní rozměry min. 195 x 60 cm

- Vnější rozměry max. 210 x 85 cm

- Odolná ocelová nerezová konstrukce, povrchová úprava vhodná do mokrého prostředí

- Určeno pro pacienty s hmotností do min. 150 kg

- Polstrovaná vana

- Jednodílná voděodolná ložná plocha

- Voděodolný podhlavník

- Výškově nastavitelné - hydraulický zdvih

- Odtokové drážky pro odvod vody zpod pacienta

- Odtokové ústí v nožní části

- Flexibilní odtoková hadice, délka min. 150 cm

- Sklopné nerezové boční zábrany s pojistkou proti nechtěnému sklopení

- Pevná nerezová madla v čele lůžka pro snadnou manipulaci

- 4 pojezdová kolečka s centrální brzdou o min. ø 125 mm

## Část 9 – Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací stanice

Pozáruční servis: ano

Zboží požadované v této části veřejné zakázky musí splňovat požadavky na použití v informační a komunikační infrastruktuře zadavatele, které jsou přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v rámci této části veřejné zakázky požaduje dodávku:

- 15 ks kompaktních monitorů vitálních funkcí (kap. IV.9.1),

- 2 ks transportních monitorů (kap. IV.9.2),

- spotřební materiál k dodaným monitorům – kompaktním i transportním (kap. IV.9.3),

- 1 ks nabíjecí stanice pro dodané transportní monitory (kap. IV.9.4) a

- 2 ks centrální monitorovací stanice, každá s jednou tiskárnou (kap. IV.9.5).

### Kompaktní monitor vitálních funkcí

Počet kusů: 15

Požadované vlastnosti:

- Alespoň 12“ barevný dotykový displej s rozlišením min. 1280 x 800

- Výstup na přídavný monitor

- Současné zobrazení min. 4 křivek měřených parametrů

- Funkce automatického jasu a multi-touch

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání)

- Alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji

- Režim zobrazení velkých čísel

- Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu

- Automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty včetně detekce interního kardiostimulátoru

- Akumulátor na min. 2 h provozu součástí dodávky

- Součástí madlo pro snadnou manipulaci s monitorem

- Možnost monitorace pacientů všech věkových kategorií

- Vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace atd.)

- Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech

- Zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 h zpětně

- Mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce)

- Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí

- Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC

- Pracovní režimy – pohotovostní, noční, soukromí (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrálu)

- Možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrálním monitoru

- Kompatibilní s nabízenou centrální stanicí

- Zapojení monitorů pomocí LAN s centrálním monitorovacím systémem (obousměrná komunikace)

- Přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení

- SW kompletně v českém jazyce – licence alespoň v rozsahu nezbytném pro řádný a nerušený provoz zboží, jehož dodávka je předmětem této části veřejné zakázky

- Možnost stabilního uchycení monitoru na držák

- Měřené parametry:

  - SpO2

  - NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém

  - EKG – 3/5svodový systém

  - respirace

  - IBP – v rámci dodávky pouze u 8 monitorů

### Transportní monitor

Počet kusů: 2

Požadované vlastnosti:

- Transportní monitor s barevným dotykovým displejem min. 5"

- Transportní část s držákem, možností uchycení na lůžko a napájení

- Měřené parametry:

  - SpO2

  - NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém

  - EKG – 3/5svodový systém, detekce základních arytmií

  - respirace

- Alfanumerické zobrazení měřených parametrů

- Neměřené parametry se na obrazovce nezobrazují

- Akustický a optický alarm od všech měřených parametrů

- Zobrazení min. 4 křivek

- Hmotnost max. 1 kg

- Akumulátor na min. 4 h provozu

- Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu

- Uzamykatelný displej

- Konektory pro připojení čidel kompatibilní s nabízenými lůžkovými monitory

### Spotřební materiál ke každému kusu monitoru (vč. transportních)

Počet kusů: 17 ks od každé položky, není-li dále výslovně uvedeno jinak

Požadovaný spotřební materiál:

- SpO2 prstové čidlo pro dospělé k opakovanému použití,

- SpO2 ušní čidlo pro dospělé k opakovanému použití,

- Propojovací SpO2 kabel,

- Jednohadicové NIBP manžety k opakovanému použití - 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá nadrozměrná v prodloužené variantě),

- Propojovací hadička k NIBP, délka min. 3 m,

- 5svodý EKG kabel, EKG kleštinky,

- Propojovací EKG kabel délky min. 2 m, a

- Kabel pro IBP - 8 ks.

### Nabíjecí stanice pro transportní monitor

Počet kusů: 1

Požadované vlastnosti:

- Možnost uchycení na držák anebo polici

- Propojení (RJ45) modulu s centrálou, výstup na přídavný monitor

### Centrální monitorovací stanice

Počet kusů: 2

Požadované vlastnosti:

- Min. 24“ barevný LCD monitor k centrální stanici - 2 ks ke každé centrální monitorovací stanici, tj. celkem 4 ks

- Každá centrála bude vybavena min. čtyřmi výstupy na grafické kartě pro připojení až 4 monitorů.

- Držák s uchycením monitorů (umístěných vedle sebe) na stěnu

- Připojení min. 15 monitorů/lůžek

- Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání klávesnicí s českými znaky a myší

- Kompatibilita s nabízenými monitory

- Režim současného zobrazení všech monitorů

- Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku

- V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně

- Do budoucna možnost rozšíření o zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů pomocí běžného PC zapojeného do datové sítě, včetně předvedení funkčnosti při instalaci

- Do budoucna možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu (minimálně na OS Android a iOS), včetně předvedení funkčnosti při instalaci

- Ke každé dodané centrální monitorovací stanici 1 ks černobílé síťové laserové tiskárny A4 dle specifikace výrobce centrální monitorovací stanice, neudává-li výrobce specifikaci, tak dle následující specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku |  | min. | 28 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
|  | Bezdrátový přímý tisk |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Pracovní využití |  | min. | 2500 stran/měsíc |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

- Součástí záložní zdroj UPS zabezpečující provoz na min. 30 min dle níže uvedené specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstupní charakteristika | Výkon 865W/1,5kVA, jmenovité napětí 230V, frekvence 50/60Hz |  | ano |
| Vstupní charakteristika | Rozsah napětí 176-294V |  | ano |
| Konektory, sloty | Vstup 1x konektor IEC-320 C14, Výstup 6x dvojpólové zásuvky se zemnícím kolíkem (CEE 7/5) | min. | ano |
| Konektory, sloty | USB pro připojení k PC, RJ45 |  | ano |
| Rozměry | 301x112x380mm | max. | ano |
| Hmotnost | 14kg | max. | ano |
| Charakteristiky okolního prostředí při provozu | Relativní vlhkost/teplota/hluk | min/min/max | 0-95%/0-40°C /45dBA |
| Software pro ovládání UPS z PC a automatické vypnutí PC při nízké zbývající kapacitě baterií |  |  | ano |
| Filtrace a stabilizace výstupního napětí. Přepěťová ochrana s absorpcí energie rázu 441J |  |  | ano |
| LCD display s možnostmi základního nastavení UPS |  |  | ano |
| Vyhovuje směrnici RoHS |  |  | ano |

- Možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrálního monitoru

## Část 10 – Resuscitační vak

Pozáruční servis: ne

Zadavatel v rámci této části veřejné zakázky požaduje dodávku:

- 1 ks resuscitačního vaku umožňujícího resuscitaci jednou osobou (kap. IV.10.1) a

- 1 ks sady transparentních masek (kap. IV.10.2).

### Resuscitační vak

Počet kusů: 1

Požadované vlastnosti:

- Vak musí umožňovat resuscitaci jednou osobou

- Vak musí být určen k manuální resuscitaci dospělých osob

- Vyroben z kvalitního silikonového materiálu

- Pro opakované použití, musí být autoklávovatelný a umožňovat čištění dezinfekčními prostředky

- Rezervoár kyslíku s objemem větším než 1000 ml

- Adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou s možností napojení na přívod kyslíku

- Pacientský ventil

- Ventil rezervoáru kyslíku

### Sada transparentních masek

Počet kusů: 1 sada

Požadované vlastnosti:

- Dobře těsnící, anatomicky tvarovaná, s nafukovací manžetou

- Sada musí obsahovat:

  - 1 ks maska standardní střední velikosti

  - 1 ks maska menší velikosti

  - 1 ks maska větší velikosti

# Obchodní podmínky

Pro každou část veřejné zakázky jsou obchodní podmínky obsaženy v jednom ze závazných návrhů kupní smlouvy, které jsou přílohami č. 1, 2, 3, 4 nebo 5 této zadávací dokumentace. Pro části 1, 2, 4, 5, 7, 8 a 9 veřejné zakázky jsou obchodní podmínky dále upraveny v závazném návrhu smlouvy o pozáručním servisu (dále též pouze „servisní smlouva“), který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. K servisní smlouvě účastník zadávacího řízení připojí přílohu č. 1 buď dle vzoru A, nebo dle vzoru B. Pro přehlednost jsou závazné vzory kupních smluv, včetně přehledu požadavků zadavatele na uzavření servisních smluv, uvedeny v následující tabulce:

| Část veřejné zakázky | Číslo přílohy této zadávací dokumentace se vzorem kupní smlouvy | Servisní smlouva (na pozáruční servis)? | Vzor přílohy č. 1 pro servisní smlouvu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ano | B |
| 2 | 2 | Ano | A |
| 3 | 2 | Ne | --- |
| 4 | 2 | Ano | A |
| 5 | 3 | Ano | B |
| 6 | 2 | Ne | --- |
| 7 | 4 | Ano | B |
| 8 | 2 | Ano | A |
| 9 | 5 | Ano | A |
| 10 | 2 | Ne | --- |

## Kupní smlouvy

Účastník zadávacího řízení předloží jednu kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, a to podle vzoru předepsaného v tabulce výše. Pro vyloučení pochybností zadavatel jinými slovy uvádí, že účastník zadávacího řízení předloží tolik řádně vyplněných návrhů kupní smlouvy, na kolik částí veřejné zakázky podává nabídku.

Pro každou takto předloženou kupní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;

- do této smlouvy však účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do přílohy č. 1 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně doplní detailní specifikaci jednotlivých položek předmětu koupě, případně včetně detailní specifikace software, pro příslušnou část veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci;

- do přílohy č. 3 kupní smlouvy pro část 5 veřejné zakázky účastník zadávacího řízení doplní blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace;

- do přílohy č. 2 kupní smlouvy pro část 9 veřejné zakázky účastník zadávacího řízení doplní blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

## Servisní smlouvy

Účastník zadávacího řízení předloží jednu servisní smlouvu zvlášť pro každou z částí veřejné zakázky, na kterou podává nabídku a u které je to uvedeno v tabulce výše.

Přílohu č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení zpracuje pro části 2, 4, 8 a 9 dle vzoru A. Pro části 1, 5 a 7 zpracuje účastník zadávacího řízení přílohu č. 1 servisní smlouvy dle vzoru B.

Pro každou takto předloženou servisní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;

- do této smlouvy však účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do listu „Seznam přístrojů“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní:

  - do sloupců B a C specifikaci zařízení, pro která má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis, resp. uzavřena servisní smlouva;

  - do sloupce H jednotkové ceny včetně DPH za provedení servisních úkonů uvedené ve sloupci J, které musí být pro daný přístroj dle pokynů jeho výrobce, návodu nebo dle právních předpisů prováděny, tj. které jsou pro dané zařízení relevantní; pokud však z pokynů výrobce přístroje, z návodu k přístroji ani z právních předpisů nevyplývá nutnost provádění daného servisního úkonu, vyplní účastník zadávacího řízení do sloupce H částku 0,- Kč;

  - do sloupce K lhůty v měsících, ve kterých mají být servisní úkony uvedené ve sloupci J prováděny, a to tak, aby byly a mohly být plněny podmínky uvedené v této servisní smlouvě;

- do listu „Cestovné a sazba za servis“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní:

  - do řádku „Cena za 1 hodinu provádění oprav“ cenu za jednu hodinu provádění oprav a příslušnou sazbu DPH;

  - do řádku „Sazba cestovních nákladů za 1 km“ sazbu za 1 km cesty na pracoviště Objednatele (jedním směrem) a příslušnou sazbu DPH;

  - do řádku „Maximální cestovní náklady“ příslušnou sazbu DPH (výše maximálních cestovních nákladů se určí pomocí vzorce zadaného v této tabulce jako součin dvojnásobku vzdálenosti nejbližšího servisního střediska od sídla zadavatele a sazby cestovních nákladů za 1 km);

  - do pole označeného „Vzdálenost nejbližšího servisního střediska Poskytovatele od sídla Objednatele [km]“ vzdálenost nejbližšího servisního střediska od sídla zadavatele v km.

- do listu „Kontaktní údaje“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně doplní tam uvedené kontaktní na své servisní středisko, které je nejbližší k sídlu zadavatele, jakož i další tam uvedené údaje.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- u Zboží, které má jeho výrobcem stanovenou exspirační dobu neumožňující za podmínek příslušné kupní smlouvy poskytnout záruku za jakost trvající po dobu uvedenou v této kupní smlouvě, doklad vydaný výrobcem takového Zboží, ze kterého tato skutečnost vyplývá;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;

- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- pro části 5 a 9 veřejné zakázky blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace;

- součástí nabídky bude:

  - uživatelský manuál ke zboží v českém jazyce (VŽDY); a

  - uživatelský manuál ke zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulek uvedené v příloze č. 8 této zadávací dokumentace dle tam uvedených pokynů:

- do listu „Pozáruční servis“ vyplní údaje pro určení celkových nákladů na 8 let pozáručního servisu:

  - do sloupce B – specifikaci zařízení, pro která má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis;

  - do sloupce C – jednotkové ceny bez DPH za provedení servisních úkonů uvedených ve sloupci D, které musí být pro daný přístroj dle pokynů jeho výrobce, návodu nebo dle právních předpisů prováděny tj. které jsou pro dané zařízení relevantní; pokud však z pokynů výrobce přístroje, z návodu k přístroji ani z právních předpisů nevyplývá nutnost provádění daného servisního úkonu, vyplní účastník zadávacího řízení do sloupce C částku 0,- Kč;

  - do sloupce E – počet servisních úkonů předepsaných pro 8 let pozáručního servisu (tj. účastník zadávacího řízení vezme v úvahu, kdy naposledy bude nezbytné provést daný servisní úkon během záruční doby, jak bude sjednána v příslušné kupní smlouvě, a stanoví počet těchto servisních úkonů, které bude nezbytné provést v 8 letech bezprostředně následujících po skončení této záruční doby);

  - do sloupce G – maximální cestovní náklady bez DPH určené pomocí přílohy č. 1 servisní smlouvy;

  - do sloupce I – cenu za jednu hodinu provádění oprav bez DPH;

- do listu „Nabídková cena“ vyplní údaje o kupní ceně předmětu příslušné části veřejné zakázky a doplní další tam uvedené údaje.

Nabídková cena se spočte pomocí vzorců vložených do tabulek uvedených v příloze č. 8 této zadávací dokumentace a bude uvedena v poli označeném „Nabídková cena“:

- náklady na pozáruční servis bez DPH se pomocí těchto vzorců spočtou jako součet celkové ceny bez DPH za předepsané servisní úkony za dobu 8 let pozáručního servisu pro všechna zařízení, šestnáctinásobku (tj. zadavatel pro účely hodnocení nabídek předpokládá celkem 16 cest) maximálních cestovních nákladů bez DPH určených dle přílohy č. 1 servisní smlouvy a ceny za 80 hodin (tj. zadavatel pro účely hodnocení nabídek předpokládá celkem 80 hodin) provádění oprav bez DPH;

- nabídková cena bez DPH se pomocí těchto vzorců určí jako součet kupní ceny Zboží bez DPH a nákladů na pozáruční servis bez DPH.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/. Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze příslušné kupní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze příslušné kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze rámcové kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku a ve které je požadován pozáruční servis, musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze servisní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze servisní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Do přílohy č. 1 servisní smlouvy (zpracované buď dle vzoru A, nebo dle vzoru B) účastník uvede všechny listy tabulky, která je součástí této zadávací dokumentace. Celá elektronická verze rámcové kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Přílohu č. 1 servisní smlouvy předloží účastník zadávacího řízení řádně vyplněnou dle této zadávací dokumentace (buď dle vzoru A, nebo dle vzoru B) rovněž v samostatném souboru ve formátu XLSX.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam. Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí dále obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - návrh kupní smlouvy dle příslušného vzoru včetně příloh zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

  - u částí veřejné zakázky, ve kterých je požadován pozáruční servis, návrh servisní smlouvy včetně přílohy zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

  - doklady dle této zadávací dokumentace;

  - cenová nabídka dle této zadávací dokumentace.

- Pro části 5 a 9 veřejné zakázky blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část veřejné zakázky.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- pokud u některé položky zboží zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží její úhradu z veřejného zdravotního pojištění a nestanoví-li právní předpis, správní rozhodnutí nebo cenový předpis jinak, pak:

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto jejím snížením stejná nebo vyšší než kupní cena za tuto položku zboží a současně se tím tato úhrada snížila pod tuto kupní cenu, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na výši této úhrady po tomto jejím snížení;

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto snížením nižší než kupní cena za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje o částku, o kterou se snížila tato úhrada;

- změny závazku ze smlouvy spočívající v úpravách počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu;

- v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, uvede na trh novou verzi takové položky zboží, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, stejného účelového určení s vlastnostmi stejnými nebo lepšími, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

# Komunikace mezi zadavatele a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE (pozor, podávání nabídek je možné výhradně pomocí funkcionality pro podávání nabídek);

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

## Předložení vzorků a zkoušky vzorků

Pro část 3 veřejné zakázky zadavatel dle § 104 odst. 1 písm. a) zákona jako podmínku pro uzavření smlouvy požaduje, aby vybraný dodavatel předložil vzorek fonendoskopu, jehož dodávka je předmětem této části veřejné zakázky. Zadavatel pro část 3 veřejné zakázky dle § 104 odst. 1 písm. b) zákona jako podmínku pro uzavření smlouvy požaduje úspěšný výsledek zkoušky pružnosti a měkkosti hadiček tohoto vzorku, a to dle následujícího postupu: fonendoskop v přehnutém stavu hadice bude vložen na dobu 1 hodiny do krabičky šíře max. 95 mm, délky max. 250 mm a výšky max. 35 mm; po této době bude vyjmut a volně zavěšen; testování bude probíhat za pokojové teploty (22 ̊C ± 2 ̊C). Výsledek zkoušky dle věty předchozí je úspěšný, pokud se hadice fonendoskopu ihned po skončení zkoušky narovná a nebudou na ní patrné žádné ohyby.

## Ostatní podmínky

Zadavatel dále bude od vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel veškeré doklady vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 9 této zadávací dokumentace.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 9. 11. 2020 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Výhradně prostřednictvím funkcionality elektronického nástroje E-ZAK pro podávání nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

## Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne dne 9. 11. 2020 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

V Brně dne 9. 10. 2020

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kupní smlouva

Příloha č. 2 – Kupní smlouva

Příloha č. 3 – Kupní smlouva

Příloha č. 4 – Kupní smlouva

Příloha č. 5 – Kupní smlouva

Příloha č. 6 – Smlouva o pozáručním servisu včetně přílohy vzor A a přílohy vzor B

Příloha č. 7 – Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně přílohy

Příloha č. 8 – Tabulka pro určení nabídkové ceny

Příloha č. 9 – Importní tabulka