FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2020/134880/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 10. 2020

#### Veřejná zakázka: Zdravotnická technologie pro IHOK

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 26. 10. 2020 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Zadavatel v oddíle IV.8. Část 8 – Lůžko sprchové požaduje 4 pojezdová kolečka s centrální brzdou o min. průměru 125 mm.

Bude zadavatel akceptovat Lůžko sprchové vybavené 4 párovými kolečky (4 x 2 kolečka) o průměru 100 mm a 4 kolečky s centrální brzdou?

Výhodou párových koleček je větší stabilita sprchového lůžka s důrazem na větší bezpečnost přepravovaných osob.

Odpověď:

Vzhledem k nutnosti překonávání nerovností při převozu jsme požadovali kolečka s větším průměrem, tedy alespoň 125 mm, která zajistí pohodlnou manipulaci s lůžkem. Zadavatel trvá na svém původním požadavku na minimální průměr koleček a nebude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel