Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Zdravotnická technologie pro IHOK – infuzní technika“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup infuzní techniky pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku zadavatele včetně poskytování pozáručního servisu.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní CPV kód:

33100000-1 Zdravotnické přístroje

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam obsahující minimálně tři významné dodávky poskytnuté během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka zdravotnických prostředků. Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň 3 000 000,- Kč bez DPH.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny). Pokud je ve specifikaci konstatována nějaká vlastnost zboží, jedná se o požadovanou vlastnost. Pokud je ve specifikaci popsán proces při použití zboží, jedná se o požadovanou vlastnost zboží.

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

Zadavatel požaduje poskytování pozáručního servisu.

Požadované zboží musí splňovat požadavky zadavatele na použití v informační a komunikační infrastruktuře zadavatele, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje dodávku:

- 45 ks lineárních dávkovačů (kap. IV.1), a to včetně:

  - software (dále jen „SW“) pro podávání infuze po předchozím přístroji – licence v rozsahu umožňujícím provozování alespoň 45 ks požadovaných lineárních dávkovačů (kap. IV.1),

- 60 ks infuzních pump (kap. IV.2), a to včetně:

  - 15 ks kapkového senzoru s možností vypnutí,

- dokovacích stanic, a to:

  - 15 ks modulů bez komunikace (kap. IV.3),

  - 15 ks modulů s komunikací (kap. IV.3),

  - 15 ks vík dokovací stanice s ovládáním hlasitosti a zobrazením alarmů (kap. IV.3),

  - SW pro sledování stavu přístrojů a pro statistiku podávání léčiv, a to jak pro činnost lékařů, tak pro činnost sester – licence v rozsahu umožňujícím sledování alespoň 15 ks dokovacích stanic, které jsou součástí předmětu této části veřejné zakázky (kap. IV.3),

- Příslušenství:

  - 2 ks počítačů (kap. IV.4),

  - 3 ks monitorů (kap. IV.4) a

  - 3 ks držáků na monitor (kap. IV.4).

Zadavatel požaduje zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky zadavatele k provádění bezpečnostně technických prohlídek požadovaného zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav požadovaného zboží dle § 66 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy požadovaného zboží dle § 61 ZoZP, to vše tak, aby zadavatel byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti požadovaného zboží, nejméně však po dobu 10 let.

## Lineární dávkovače

Počet kusů: 45

Požadované vlastnosti:

- Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,01-999 ml/hod.

- Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1-999 ml

- Nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min. 10-1800 ml/hod.

- uživatelské nastavení objemu bolusu

- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min. v 9 úrovních

- přesnost dávkování: odchylka reálné rychlosti toku infuze od nastavené hodnoty max. ± 2 %

- menu v češtině

- Interní paměť přístroje na seznam min. 450 léčiv. Seznam musí obsahovat min. název léčiva, jeho koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky.

- Z důvodu režimových opatření na oddělení zadavatel požaduje, aby dávkovač uměl pokračovat v infuzi po jiném dávkovači, který předtím podával stejný lék, kdy parametry podávání infuze přebere od předchozího dávkovače

- KVO režim nastavitelný ve 3 úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze

- možnost použití stříkaček o objemu 2, 5, 10, 20, 50, 60 ml

- možnost zvolit pouze jeden typ stříkačky a ostatní typy stříkaček uzamknout

- ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky

- požadujeme samostatná tlačítka pro funkce:

  - Zap/Vyp

  - Start/Stop

  - Potlačení/ztišení alarmu

  - Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu

  - Bolus

  - Nastavení číselných hodnot

- dávkovač nesmí alarmovat po odpojení napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)

- zobrazení nastavení přístroje i při vypnutém stavu, je-li napájen. (poslední nastavení knihovny léčiv)

- možnost režimů PCA a TCI

- integrovaný, uživatelsky vyměnitelný akumulátor součástí dodávky

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru s automatickým přepnutím na provoz z akumulátoru při výpadku el. sítě

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 8 hod. (při rychlosti podávání infuze 20 ml/hod.)

- hmotnost přístroje max. 1,4 kg

- přesné měření tlaku na výstupu a hlídání rozpojení infuzního setu bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu

- umístění do dokovací stanice

- možnost samostatného napájení a uchycení i pro umístění mimo dokovací stanici

- interval pravidelných servisních prohlídek nesmí být kratší než min. 24 měsíců

- SW pro podávání infuze – licence v rozsahu umožňujícím provozování alespoň 45 ks požadovaných lineárních dávkovačů po předchozím přístroji

## Infuzní pumpy

Počet kusů: 60

Požadované vlastnosti:

- Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1-1200 ml/hod.

- Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1-9999 ml

- Nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min. 10-1200 ml/hod.

- uživatelské nastavení objemu bolusu

- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min. v 9 úrovních

- z důvodu častých výměn infuzí požadujeme běžné infuzní sety bez silikonového dílu

- dostupnost varianty přístroje pro infuzní sety na podávání cytostatik

- přesnost dávkování: odchylka reálné rychlosti toku infuze od nastavené hodnoty max. ± 5 %

- menu v češtině

- Interní paměť přístroje na seznam min. 450 léčiv. Seznam musí obsahovat min. název léčiva, jeho koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky.

- aktivace alarmu vzduchových bublin v infuzním setu při detekci bubliny o objemu od 0,05 ml do min. 0,3 ml

- KVO režim nastavitelný ve 3 úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze

- možnost zvolit pouze určité typy infuzních setů a ostatní typy setů uzamknout

- ovládání a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky

- požadujeme samostatná tlačítka pro funkce:

  - Zap/Vyp

  - Start/Stop

  - Potlačení/ztišení alarmu

  - Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu

  - Bolus

  - Nastavení číselných hodnot

- pumpa nesmí alarmovat po odpojení napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)

- zobrazení nastavení přístroje i při vypnutém stavu, je-li napájen. (poslední nastavení knihovny léčiv)

- integrovaný, uživatelsky vyměnitelný akumulátor součástí dodávky

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a/nebo z akumulátoru

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 hod. (při rychlosti podávání infuze 20 ml/hod.)

- hmotnost přístroje max. 1,4 kg

- umístění do dokovací stanice

- možnost samostatného napájení a uchycení i pro umístění mimo dokovací stanici

- interval pravidelných servisních prohlídek nesmí být kratší než 24 měsíců

Zadavatel k infuzním pumpám požaduje dodávku 15 ks kapkového senzoru s možností vypnutí, který musí být s dodávanými infuzními pumpami plně kompatibilní.

## Dokovací stanice

Zadavatel požaduje:

- Modul dokovací stanice pro 4 přístroje bez komunikace - 15 ks

- Modul dokovací stanice pro 4 přístroje s komunikací - 15 ks

- Víko dokovací stanice s ovládáním hlasitosti a zobrazením alarmů - 15 ks

- SW pro sledování stavu přístrojů (např. rychlosti infuzí, alarmy atd.) a pro statistiku podávání léčiv a statistiku použití přístrojů jak pro činnost lékařů tak i sester - licence v rozsahu umožňujícím sledování alespoň 15 ks dokovacích stanic, které jsou součástí předmětu této části veřejné zakázky (vč. dodání certifikátu o licencích)

Technická specifikace:

- pro napájení dokovací stanice bude použit pouze jeden přívodní kabel

- zajištění identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením jejich závažnosti

- možnost slučovat moduly až do kapacity 20 ks lineárních dávkovačů a infuzních pump, které mohou být umístěny v libovolné pozici

- přenos dat (podávaná léčiva, alarmy apod.) o stavu připojených infuzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím dokovací stanice do PC běžně používaných na oddělení

- hmotnost modulu dokovací stanice max. 5 kg

- možnost zadání parametrů infuze pomocí čárového kódu (1D, 2D)

- SW musí zobrazit stav všech infuzních přístrojů na oddělení (stav - Zap/Vyp, rychlost podávání infuze, doba do konce podávání infuze, předalarmy a alarmy, názvy léčiv) a zároveň musí přenášet data pro výpočet statistik podávání léčiv a použití přístrojů na příslušný server, licence na min. 10 let

- Serverové řešení SW, možnost budoucího připojení i infuzní techniky na jiných odděleních

- Možnost nainstalovat SW na virtuální server, který poskytne Fakultní nemocnice Brno. V případě, že nelze virtualizovat, nutno dodat HW serveru za podmínek a dle specifikace CI.

## Příslušenství

Zadavatel požaduje:

- 2 ks PC dle doporučení výrobce předmětu veřejné zakázky s příslušenstvím (alespoň myš, klávesnice a držák na zeď) se dvěma výstupy obrazu na grafické kartě; požadovaný OS - W10 Professional CZ 64 bit. Pokud výrobce nedoporučuje sestavu PC, pak zadavatel požaduje 2 ks PC dle následující specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 10000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
| BIOS/UEFI | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560x1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (HDMI a Display port) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  |  |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
|  | Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Bezdrátový externí kurzorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Bezdrátová externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| PC musí splňovat: požadavky nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů, požadavky direktivy RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |  |
| Barevné provedení v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |  |

- 3 ks monitor dle následující specifikace:

| Funkcionalita/požadovaný parametr |  | Min./max. | Hodnota parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Velikost úhlopříčky |  | min. | 23,8" |
| Technologie |  |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080 |
| Povrh displeje |  |  | matný |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] |  | min. | 250 |
| Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1 |
| Redukce (filtr) modrého světla |  |  | ano |
| Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy |  | max. | 8 ms |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP) |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2 |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  | ano |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  | ano |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  | ano |
| Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano |
| Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru |  |  | ano |
| Monitor musí splňovat: požadavky nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů, požadavky direktivy RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |
| Monitor je určen jako centrální monitor a je požadován provoz 24/7. Musí být možno zakázat nebo trvale vypnout automatické vypnutí monitoru po uplynulé době. |  |  |  |
| Barevné provedení v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |

- 3 ks kloubový držák VESA pro uchycení výše uvedených monitorů na zeď

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou dále upraveny v závazném návrhu smlouvy o pozáručním servisu (dále též pouze „servisní smlouva“), který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. K servisní smlouvě účastník zadávacího řízení připojí její přílohu č. 1. Pro vyplnění obou smluv platí následující požadavky zadavatele.

## Kupní smlouvy

Účastník zadávacího řízení předloží kupní smlouvu podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž platí následující požadavky zadavatele:

- kupní smlouva musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn a ve formátu DOC nebo DOCX;

- do této smlouvy však účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do přílohy č. 1 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně doplní detailní specifikaci jednotlivých položek předmětu koupě, případně včetně detailní specifikace software, tak, aby bylo zřejmé splnění všech požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci;

- do přílohy č. 3 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

## Servisní smlouvy

Účastník zadávacího řízení předloží servisní smlouvu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, přičemž platí následující požadavky zadavatele:

- musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn ve formátu DOC nebo DOCX;

- do této smlouvy však účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;

- do listu „Seznam přístrojů“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní:

  - do sloupců B a C specifikaci zařízení, pro která má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis, resp. uzavřena servisní smlouva;

  - do sloupce H jednotkové ceny včetně DPH za provedení servisních úkonů uvedené ve sloupci J, které musí být pro daný přístroj dle pokynů jeho výrobce, návodu nebo dle právních předpisů prováděny, tj. které jsou pro dané zařízení relevantní; pokud však z pokynů výrobce přístroje, z návodu k přístroji ani z právních předpisů nevyplývá nutnost provádění daného servisního úkonu, vyplní účastník zadávacího řízení do sloupce H částku 0,- Kč;

  - do sloupce K lhůty v měsících, ve kterých mají být servisní úkony uvedené ve sloupci J prováděny, a to tak, aby byly a mohly být plněny podmínky uvedené v této servisní smlouvě;

- do listu „Cestovné a sazba za servis“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní:

  - do řádku „Cena za 1 hodinu provádění oprav“ cenu za jednu hodinu provádění oprav a příslušnou sazbu DPH;

  - do řádku „Sazba cestovních nákladů za 1 km“ sazbu za 1 km cesty na pracoviště Objednatele (jedním směrem) a příslušnou sazbu DPH;

  - do řádku „Maximální cestovní náklady“ příslušnou sazbu DPH (výše maximálních cestovních nákladů se určí pomocí vzorce zadaného v této tabulce jako součin dvojnásobku vzdálenosti nejbližšího servisního střediska od sídla zadavatele a sazby cestovních nákladů za 1 km);

  - do pole označeného „Vzdálenost nejbližšího servisního střediska Poskytovatele od sídla Objednatele [km]“ vzdálenost nejbližšího servisního střediska od sídla zadavatele v km.

- do listu „Kontaktní údaje“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení přehledně doplní tam uvedené kontaktní na své servisní středisko, které je nejbližší k sídlu zadavatele, jakož i další tam uvedené údaje.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

- u Zboží, které má jeho výrobcem stanovenou exspirační dobu neumožňující za podmínek příslušné kupní smlouvy poskytnout záruku za jakost trvající po dobu uvedenou v této kupní smlouvě, doklad vydaný výrobcem takového Zboží, ze kterého tato skutečnost vyplývá;

- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;

- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace;

- součástí nabídky bude:

  - uživatelský manuál ke zboží v českém jazyce (VŽDY); a

  - uživatelský manuál ke zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulek uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace dle tam uvedených pokynů:

- do listu „Pozáruční servis“ vyplní údaje pro určení celkových nákladů na 8 let pozáručního servisu:

  - do sloupce B – specifikaci zařízení, pro která má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis;

  - do sloupce C – jednotkové ceny bez DPH za provedení servisních úkonů uvedených ve sloupci D, které musí být pro daný přístroj dle pokynů jeho výrobce, návodu nebo dle právních předpisů prováděny tj. které jsou pro dané zařízení relevantní; pokud však z pokynů výrobce přístroje, z návodu k přístroji ani z právních předpisů nevyplývá nutnost provádění daného servisního úkonu, vyplní účastník zadávacího řízení do sloupce C částku 0,- Kč;

  - do sloupce E – počet servisních úkonů předepsaných pro 8 let pozáručního servisu (tj. účastník zadávacího řízení vezme v úvahu, kdy naposledy bude nezbytné provést daný servisní úkon během záruční doby, jak bude sjednána v příslušné kupní smlouvě, a stanoví počet těchto servisních úkonů, které bude nezbytné provést v 8 letech bezprostředně následujících po skončení této záruční doby);

  - do sloupce G – maximální cestovní náklady bez DPH určené pomocí přílohy č. 1 servisní smlouvy;

  - do sloupce I – cenu za jednu hodinu provádění oprav bez DPH;

- do listu „Nabídková cena“ vyplní údaje o kupní ceně předmětu veřejné zakázky a doplní další tam uvedené údaje.

Nabídková cena se spočte pomocí vzorců vložených do tabulek uvedených v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a bude uvedena v poli označeném „Nabídková cena“:

- náklady na pozáruční servis bez DPH se pomocí těchto vzorců spočtou jako součet celkové ceny bez DPH za předepsané servisní úkony za dobu 8 let pozáručního servisu pro všechna zařízení, šestnáctinásobku (tj. zadavatel pro účely hodnocení nabídek předpokládá celkem 16 cest) maximálních cestovních nákladů bez DPH určených dle přílohy č. 1 servisní smlouvy a ceny za 80 hodin (tj. zadavatel pro účely hodnocení nabídek předpokládá celkem 80 hodin) provádění oprav bez DPH;

- nabídková cena bez DPH se pomocí těchto vzorců určí jako součet kupní ceny Zboží bez DPH a nákladů na pozáruční servis bez DPH.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel akceptuje nabídky pouze v elektronické podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/. Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

K nabídce musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze kupní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze kupní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

K nabídce musí být v samostatném souboru přiložena elektronická verze servisní smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze servisní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Do přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník uvede všechny listy souboru pro Excel, který je součástí této zadávací dokumentace. Celá elektronická verze servisní smlouvy včetně příloh musí být v jednom souboru a musí být celá strojově čitelná v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Přílohu č. 1 servisní smlouvy předloží účastník zadávacího řízení řádně vyplněnou dle této zadávací dokumentace rovněž v samostatném souboru ve formátu XLSX.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí dále obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle této zadávací dokumentace;

- návrh kupní smlouvy zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

- návrh servisní smlouvy včetně přílohy zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;

- doklady dle této zadávací dokumentace;

- cenová nabídka dle této zadávací dokumentace.

- blokové komunikační schéma zpracované dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky  budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- pokud u některé položky zboží zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží její úhradu z veřejného zdravotního pojištění a nestanoví-li právní předpis, správní rozhodnutí nebo cenový předpis jinak, pak:

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto jejím snížením stejná nebo vyšší než kupní cena za tuto položku zboží a současně se tím tato úhrada snížila pod tuto kupní cenu, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje na výši této úhrady po tomto jejím snížení;

  - v případě, že výše této úhrady byla před tímto snížením nižší než kupní cena za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato kupní cena se snižuje o částku, o kterou se snížila tato úhrada;

- změny závazku ze smlouvy spočívající v úpravách počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu;

- v případě, že dojde k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, uvede na trh novou verzi takové položky zboží, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu, stejného účelového určení s vlastnostmi stejnými nebo lepšími, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

# Komunikace mezi zadavatele a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE (pozor, podávání nabídek je možné výhradně pomocí funkcionality pro podávání nabídek);

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;

- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel dále bude od vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; a

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel veškeré doklady vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 28. 12. 2020 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Výhradně prostřednictvím funkcionality elektronického nástroje E-ZAK pro podávání nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

## Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne dne 28. 12. 2020 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/

V Brně dne 26. 11. 2020

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kupní smlouva

Příloha č. 2 – Smlouva o pozáručním servisu včetně přílohy

Příloha č. 3 – Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně přílohy

Příloha č. 4 – Tabulka pro určení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Importní tabulka