## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 151/2019 |  |  | Doplní uchazeč
Název: | Přístroj SPECT/CT
Klinika: | KRNM - NM
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Minimální technické požadavky na systém SPECT/CT
SPECT gama kamera s dvěma plně digitálními detektory
Integrované plnohodnotné CT s možností nastavení lokalizačně-atenuačního CT
Akvizice SPECT/CT a možnost samostatné akvizice a zpracování SPECT , možnost samostatné akvizice CT
Samostatná akviziční stanice a samostatná vyhodnocovací stanice
Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, úhlopříčka minimálně 10", dostupný z obou stran gantry, s možností náhledu: - náhled obrázku z obou detektorů, - parametry pozice gantry, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru
Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro dokončení vyšetření a bezpečné vypnutí systému, minimální doba provozu na UPS 60 minut
Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou
Gantry
Rozsah otáčení obou detektorů gamakamery na prstenci ≥ 540 °
Nastavení detektorů pro vyšetření:
- pacient v sedě, mezi detektory nastavenými tak, aby umožňoval současné pořízení PA / AP (systém umožňuje elektrické ovládání výšek detektoru tak, aby je bylo možné nastavit v různých výškách)
- pacienta v sedě s detektorem uspořádaným takovým způsobem, že jeho zorné pole je odvráceno od osy otáčení portálového vnějšku, s možností elektricky ovládat výšku každého detektoru odděleně).
Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta na lůžku / nemocničním vozíku:
- pro pacienta v ležící poloze (obě hlavy jsou umístěny v jedné rovině nad pacientovým tělem, umožňující současné zobrazení pacienta ležícího na lůžku / vozíku)
- pro pacienta v pololežící poloze (obě hlavy nad tělem pacienta ležího na lůžku / nemocničním vozíku s možností sklonu v dlouhé ose lůžka
Možnost nastavení detektorů pod úhlem 180 ° (paralelně - např. pro vyšetření celého těla a SPECT)
Možnost nastavení detektorů pod úhlem 90 °, k dispozici alespoň pro kolimátory LEHR (např. pro kardiologické vyšetření SPECT), s možností přiblížení hlav v režimu L na osu otáčení vyšetření SPECT, přičemž v tomto režimu je aktivní „body contouring“
Průměr otvoru gantry se rovná průměru gantry CT tomografu, minimálně 70 cm
2 tlačítka nouzového zastavení gammakamery - na obou stranách gantry
Detektory gamakamery
Užitečné zorné pole obdélníkového detektoru bez řezaných rohů
Rozměry pravoúhlého, užitečného zorného pole detektoru (UFOV), minimálně šířka 530 mm, hloubka 380 mm
Počet fotonásobičů v detektoru minimálně 59
Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase
Tloušťka krystalu 3/8"
Plná digitalizace detektoru, jeden AD převodník na jeden fotonásobič
Vnitřní geometrická rozlišovací schopnost (prostorové rozlišení podle NEMA):
- FWHM (UFOV) ≤ 4,0
- FWTM (UFOV) ≤ 8,0
- FWHM (CFOV) ≤ 4,0
- FWTM (CFOV) ≤ 8,0
Homogenita vnitřního pole, nekorigovaná (podle NEMA):
- diferenční (UFOV) ≤ 3,0%
- celková (UFOV) ≤ 4,0%
- diferenční(CFOV) ≤ 2,5%
- celková (CFOV) ≤ 3,0%
Vnitřní prostorová linearita ("vnitřní prostorová linearita"):
- diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm
- celková (CFOV) ≤ 0,5 mm
- diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm
- celková (UFOV) ≤ 0,7 mm
Energetický rozsah min 60 - 588 keV
Vnitřní rozlišení energie UFOV FWHM pro Tc-99 při 20 kcps ≤ 10%
Kolimátor
Nízkoenergetické kolimátory s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí (LEHR / LEHRS) - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor)
Kolimátor ME - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor).
Kolimátor typu SMARTZOOM pro kardiologická vyšetření
Kolizní senzory blokujíci pohyby hlav a stolu pacienta
Ochrana pacienta před kontaktem s konstrukčními prvky během jejich pohybu, řízená automaticky a manuálně
Vozík pro dodávané kolimátory, možnost umístění dvou sad kolimátorů na jeden vozík
Systém, který má automatický nebo poloautomatický mechanismus výměny kolimátoru
Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR ≥ 700 mm
Pacientský stůl
Jeden společný stůl pro SPECT i CT
Maximální přípustné zatížení stolu minimálně 220 kg
Skenovací rozsah stolu min. 190 cm
Stůl musí umožňovat uložení pacienta z obou stran - levé i pravé
Absorpční koeficient pro pohyblivou desku < 10 % pro gama záření s energií 140KeV
Odnímatelné fixační pomůcky pro pacienta, držadla, podpěry a popruhy: fixační pás (fixace rukou u trupu), podložka pod hlavu, podložka pod kolena, držáky pod ruce, držák rukou za hlavou, nástavec na hlavu pro vyšetření mozku.
Minimální nastavitelná výška desky stolu ≤ 60 cm
Možnost přemístění stolu od gantry obsluhou, v případech kdy je nutné provést vyšetření pacienta na invalidním vozíku, nemocničním lůžku nebo v jiných místech, např. Sezení, stání atd.
Stůl musí být možno manuálně vysunout v případě nouzové situace
Scintigrafie
Mapování kontur pacienta "on-line" při akvizici celého těla (v ose Z)
SPECT
EKG gateing
Funkce sledování obrysu pacienta pro vyšetření celého těla a SPECT, aktivní jak pro nastavení paralelních detektorů (180 stupňů), tak i pro umístění detektoru v úhlu 90 stupňů vůči sobě (např. pro vyšetření srdce).
CT
Víceřadý CT přístroj, s možností akviziční spirály, zajišťující současně akvizici min. 16 vrstev při jedné plné rotaci (360 stupňů) sady detektorů
Průměr otvoru gantry je stejný jako průměr otvoru gammakamery minimálně 70 cm
Výkon generátoru dostupný v klinických protokolech minimálně 40 kW
Rozsah napětí RTG lampy používaný v klinických protokolech minimálně 80 až 130 kV
Rozsah proudu 25 – 200 mA
Plně automatická modulace proudu anody v reálném čase za účelem snížení dávky pro pacienta v závislosti na aktuálním faktoru lineárního zeslabení nebo na základě vyšetření (topogram) v dané projekci - simultánní úhlová a podélná modulace (osa z)
Snížení dávky pomocí SAFIRE, ASiR, iDose4 nebo ekvivalentní iterativní metody
Nejmenší dosažitelná šířka řezu 1 mm a méně
Maximální dostupné zorné pole (FOV) minimálně 500 mm
Maximální zvětšené rekonstruované zorné pole (FOV) ≥ 70 cm (použité pro korekci absorpce)
Nejkratší doba rotace rtg lampy-detektoru maximálně 1 s/360°
Maximální čas trvání celého spirálního skenu ≥ 100 s
Délka spirálního skenu minimálně 159 cm
Délka skenu vyšetření (topogram ) minimálně 159 cm
Šířka skenu pro vyšetření minimálně 50 cm
Rozsah variace pitch, minimum 0,625 ÷ 1,675.
Vysokokontrastní (prostorové) rozlišení, měřeno v maximálním akvizičním poli, při 2% MTF minimálně 14 lp / cm
Maximální rozlišení s nízkým kontrastem, měřeno pro fantom CATHPAN o průměru 16 cm, s 10 mm vrstvou, pro rozdíl kontrastu 3 HU, rozsah napětí 130-140 kV, měřeno v akvizičním poli 50 cm, ≤ 3 mm
CT pediatrické protokoly
injektor kontrastní látky - dvouhlavé provedení - nastavitelná rychlost dávkování 0,1 – 9,9 ml/s - programovatelné nastavení rychlosti frakcionovaného vstřiku kontrastní látky - možnost použití stříkaček 125 nebo 200 ml - programovatelné nastavení objemu nástřiku 1 – 200 ml - vyhřívání stříkaček s kontrastní látkou v rozmezí 31 – 41 °C - možnost umístění ovládací konzoly v ovladovně (mimo vyšetřovnu) - programovatelná limitace tlaku v rozmezí 1,75 bar až 21 bar
Akviziční stanice
Akviziční systém se softwarem, který podporuje gamakameru a CT skener, umožňující provádět scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické), SPECT, hradlovaný SPECT (Gated-SPECT), scintigrafii celého těla a CT vyšetření, SPECT/CT vyšetření
Akviziční stanicí s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice). Součástí odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header).
Barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“
Možnost změny rozsahu akvizičního pole CT dle zrekonstruovaného obrazu SPECT
Ovladač pro gantry musí umožňovat ovládání kamery i během vyšetřování pacienta
Kompletní EKG triggering
Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI)
Zlepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Astonish, Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM
Vyhodnocovací systém
Dodání nového, nebo rozšíření stávajícího vyhodnocovacího systému (syngo.via) tak, aby splňoval následující požadavky:
Vyhodnocovací systém řešen formou client-server tak aby bylo umožněno hodnocení studií ze vzdáleného přístupu. Minimálně 5 licencí uvedeného SW pro zpracování pacientských studií (5 současných uživatelů),
Vyhodnocovací systém musí plně komunikovat se stávajícími kamerani Symbia Intevo a Symbia T2. Bez omezení vyhodnocovat studie z těchto kamer
SW pro zpracování pacientských studií
základní programové vybavení pro obecné zpracování
Možnost manuálního nastavení a tvorby nových protokolů uživatelem
protokoly pro srovnávání dvou studií u stejného pacienta
protokoly pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT
protokoly statické, dynamické, celotělové, renální, gastro, 3D rekonstrukce, iterativní rekonstrukce,
protokoly pro vyhodnocování kardiologických studií 4DM SPECT s normálovými databázemi pro AC a NC snímání, gating, stanovení viability myokardu, stanovení kalciového skóre a jeho vyhodnocování, radionuklidová ventrikulografie – MUGA scan
protokoly pro vyhodnocování neurologických studií, CNS – možnost kvantifikace mozkové perfuze dle regionů, možnost srovnání s normálovou databází HMPAO, kvantifikace DAT scanu a srovnání s normálovými databázemi, SW pro analýzu a kvantifikaci iktálních a interiktálních studií včetně subtrakce
protokoly pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze
protokoly pro detekci a odstranění pohybových artefaktů
Modul pro kvantitativní SPECT studie využívající dose kalibrátor pro kalibraci systému pro různé typy radiofarmak zobrazující Bq/ml a SUV
Systém umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothing method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov
respirační systém – možnost kvantifikovat perfuzi v obou plicních křídlech a plicních segmentech, možnost subtrakce ventilačního a perfuzního vyšetření, 2D i 3D zobrazení
GIT – evakuace žaludku, pasáž jícnem, vyšetření jater a žlučníku – vše včetně kvantifikace
endokrinní systém – stanovení akumulace štítné žlázy s kvantifikací, vyšetření příštítných tělísek umožňující subtrakci
vylučovací systém – stanovení GF, statické a dynamické vyšetření ledvin s kvantifikací
Archivace dat na PACS DICOM 3.0
Připojení přístroje k systému VF-SED pro výpočet pacientských dávek a MDRÚ
Protokol pro 3D fúzi SPECT s jinou zobrazovací modalitou (PET, MRI, CT z jiného přístroje…)
Modul pro rekonstrukci obrazů s korekcí na: zeslabení (pomocí CT a Chang), rozptyl, vliv kolimátoru
Oboustranný přenos dat DICOM – kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě gama kamer a vyhodnocovacích systémů
Diagnostické stanice
5 ks kancelářských monitorů podle specifikací Centra informatiky (CI)
5 ks pracovních stanic s grafickou kartou pro medicínské použití podle specifikací Centra informatiky (CI)
5 ks barevný diagnostický monitorů podle specifikací Centra informatiky (CI)
Demontáž stávající gamakamery
Demontáž stávající gamakamery Ecam Dual a dodávka písemného dokladu o její ekologické likvidaci
Příslušenství v rámci dodávky
Fantom: NEMA IEC body phantom set (body fantom s vložkou plic a šesti plnitelnými koulemi o různém průměru).
Fantomy pro CT pro provádění ZPS dle aktuálního doporučení SÚJB
Plošný zdroj Co-57 k provádění ZPS (CTRF 10002)
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE

## Specifikace CI
SPECIFIKACE CENTRA INFORMATIKY (CI)
5 ks Pracovní stanice
Podle Závazného technického standardu (platné od 15. ledna 2020) vydaným Ministerstvem financí
Je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. lednu 2020. Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/spolecny-nakup/zavazne-technicke-standardy/technicky-standard-ict-komodit-osobni-po-35387
CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 15000
| Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano
| Technologie 64 bit |  |  | ano
Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4
| Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB
| Možnost doplnění na celkovou velikost |  | min. | 32 GB
UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano
| Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano
| Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano
| Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano
| Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano
Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 500GB
|  | rychlost čtení / zápis MB / sec | min. | 2000/2000
Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano
| Integrovaná zvuková karta |  |  | ano
| Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu
|  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano
|  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1
Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano
| Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano
Mechanika paměťových médií | Mechanika optických disků BD DL ± RW interní nebo externí s možnosti připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m) |  |  | ano
Skříň | Provedení |  |  | Tower
| Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano
| Uzamykatelná |  |  | ano
Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano
Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano
Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano
| Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano
Vzdálená správa | Vzdálená správa prostřednictvím MSSC |  |  | ano
| Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače. |  |  | ano
Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let
| Záruka mimo ČR - definice oblastí. |  |  | ano
| Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano
Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano
| Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná) |  |  | ano
5 ks kancelářkých monitorů
Podle Závazného technického standardu (platné od 15. ledna 2020) vydaným Ministerstvem financí
Je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. lednu 2020. Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/spolecny-nakup/zavazne-technicke-standardy/technicky-standard-ict-komodit-osobni-po-35387
Velikost úhlopříčky |  | min. | 23,8"
Technologie |  |  | LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080
Povrh displeje |  |  | matný
Podsvícení LED |  |  | ano
Jas [cd/m2] |  | min. | 250
Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1
Redukce (filtr) modrého světla |  |  | ano
Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178°
Doba odezvy |  | max. | 8 ms
Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP)
| rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  | ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  | ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  | ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  | ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru |  |  | ano
Nepřetržitý provoz 24/7 |  |  | ano
Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.
Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.
Záruka mimo ČR - definice oblastí.
Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.
Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.
5 ks grafických karet pro medicínské použití
Grafická karta s rozhraním PCIe Gen3 x16
Grafická paměť min. 8GB DDR5
Konektory: min. 4x DisplayPort 1.4
Grafická karta určená pro medicínské použití s barevnými diagnostickými monitory
Grafická karta musí být plně kompatibilní s dodanými diagnostickými monitory
Ovladače grafické karty musí být plně kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows 10
5 ks barevných diagnostických monitorů
Barevný IPS LCD panel
Poměr stran 16:10
Uhlopříčka min. 30" (palců)
Rozlišení min. 6MPix (3280x2048 pixelů)
Pozorovací úhly ve všech směrech min. 178°
Bitová hloubka min. 30 bit
Možnost napojení na cetrální dohledový systém, který umožňuje vzdálený dohled a kalibraci bez přítomnosti technika
Kalibrace podle křivky DICOM
Maximální jas min. 1050 cd/m2
DICOM zkalibrovatelný jas min. 600 cd/m2
Kontrastní poměr min. 2000:1
Odezva max. 18 ms
Vstupní konektory: min. 2x DisplayPort
Přední ochrana monitoru pomocí antireflexního skla
Monitor musí být registrovaný v České republice jako zdravotnický prostředek kategorie min. Iia
Součástí dodávky monitoru bude touchpad pro ovládání vybraných funkcí monitoru
Zapůjčení náhradního monitoru se shodnými technickými parametry v případě poruchy do 24 hodin od nahlášení závady
Provádění periodických BTK + ZPS 1x ročně v rozsahu požadovaném SUJB a SUKL autorizovanou osobou výrobce dle platné legislativy
Proaktivní servisní dohled a uživatelskou podporu nad diagnostickými monitory pomocí centrálního QA managementu
Provádění periodických update a upgrade ovladačů + kalibračního SW v návaznosti na jejich aktuální vydané verze a kompatibilitu OS min. 1x ročně
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KOMUNIKACI MODALIT S PACS FN BRNO - MARIE PACS
Součásti dodávky je nastavení workflow zařízení - připojení k digitálním archívům FN Brno, případně nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavků zadavatele
K zařízení bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektronické podobě - formát *pdf nebo *doc)
Modalita musí podporovat odesílání DICOM obrazové dokumentace na více DICOM NODů -min. 2
Formát dat: DICOM 3.0
DICOM Služby:
Query/Retrieve
Store
Modality Worklist
Storage commitment
Modality performed procedure step (MPPS)
Pokud přístroj produkuje rentgenové záření, součásti odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header)
Zadavatel požaduje, aby modalita umožnila nastavit synchronizaci s NTP serverem FN Brno: protokol NTP, server lsb (10.1.250.11), default port 123 (UDP)
Obslužný SW modalit musí podporovat manuální editaci pac. záznamu (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description)
PŘIPOJENÍ DO DATOVÉ SÍTĚ:
Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet
Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce
Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Centra informatiky: Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632)
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel)
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma s uvedením nutných portů a návrhem IP adresace. Ze schématu musí být zřejmé, která zařízení spojení zahajují a na kterých je komunikace ukončována

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE