FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Prof. MUDr. JAROSLAV ŠTĚRBA, Ph.D.

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

# Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II.a, části 1, 3, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 36, 40

Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Tato písemná zpráva zadavatele se týká pouze uvedených částí.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona:

| Identifikační údaje zadavatele: | Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČ: 65269705 |
| --- | --- |
| Předmět veřejné zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele. |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. b) zákona: otevřené řízení.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona:

| Část veřejné zakázky | Účastníci zadávacího řízení |
| --- | --- |
| 1 | TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 2174/5 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 |
|  | BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 IČ: 62580698 |
| 24 | Boston Scientific Česká republika s.r.o. Karla Engliše 3219/4 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 25635972 |
| 25 | TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 2174/5 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 |
| 29 | MEDITRADE spol. s r. o. Příbramská 1337/9 710 00 Ostrava IČ: 48390186 |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. d) zákona:

| Část veřejné zakázky | Účastníci zadávacího řízení | Důvody vyloučení účastníka zadávacího řízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 2174/5 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 | Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 1 veřejné zakázky požadoval: „Zařízení insuflační určené k vysokotlaké dilataci balónových katetrů do 40 atm. Jednodílné plastové nafukovací zařízení s pákovým mechanismem ovládajícím píst, manometrem a připojovací hadicí s otočným adaptérem. Volitelně lze připojit také 3cestný kohout, který se používá při přípravě zařízení. Manometr měří tlak v rozsahu od vakua po maximum ukazatele, který je rozdělen po krocích 1 atmosféry. Objem 25 ml/cc.“ Nabízené zařízení však nesplňuje zadávací podmínky, neboť ukazatel manometru je rozdělen po krocích 2, resp. 5 atmosfér. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky. |
|  | BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 IČ: 62580698 | Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 1 veřejné zakázky požadoval: „Zařízení insuflační určené k vysokotlaké dilataci balónových katetrů do 40 atm. Jednodílné plastové nafukovací zařízení s pákovým mechanismem ovládajícím píst, manometrem a připojovací hadicí s otočným adaptérem. Volitelně lze připojit také 3cestný kohout, který se používá při přípravě zařízení. Manometr měří tlak v rozsahu od vakua po maximum ukazatele, který je rozdělen po krocích 1 atmosféry. Objem 25 ml/cc.“ Nabízené zařízení však nesplňuje zadávací podmínky, neboť nabízené zařízení, které splňuje požadavek „Zařízení insuflační určené k vysokotlaké dilataci balónových katetrů do 40 atm.“ nesplňuje současně požadavek „Objem 25 ml/cc.“. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky. |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. j) zákona:

Zadavatel vyloučil všechny účastníky zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky a v zadávacím řízení na tuto část veřejné zakázky tak nezbyl žádný účastník zadávacího řízení. Proto zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky zrušil.

V zadávacích řízeních na části 24, 25 a 29 veřejné zakázky byl ve vždy pouze jeden účastník zadávacího řízení. Proto zadavatel uvedené části veřejné zakázky dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona zrušil.

Na části 3, 15, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 36, 40 zadavatel neobdržel žádné nabídky. Proto zadavatel zadávací řízení na tyto části veřejné zakázky dle § 127 odst. 1 zákona zrušil.

V Brně dne 10. 12. 2020

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

ředitel FN Brno