## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 489 / 2019
Název: | Monitorovací soubor pro GPK
Klinika: | GPK - NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Monitory vitálních funkcí
Počet kusů: 11
Min. 15“ barevný dotykový displej s rozlišením min. 1280 x 768
Zobrazení min. 3 křivek současně zobrazených na jednom displeji
Funkce automatického jasu
Ovládání pomocí dotykové obrazovky s druhým ovládáním (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání)
Alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji
Režim zobrazení velkých čísel
Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu
Automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty včetně detekce interního kardiostimulátoru
Akumulátor na min. 2 h provozu
Součástí madlo pro snadnou manipulaci s monitorem
Hmotnost max. 7,5 kg (včetně baterie)
Monitorace:
SpO2 – ne technologie Masimo
NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém
EKG – 3 – svodý systém
Možnost monitorace pacientů všech věkových kategorií
Vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace atd.)
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech
Hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást centrální stanice nebo monitorů)
Zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 h zpětně
Mini trendy s min. 5h záznamem, zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce)
Skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí
Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí
Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC
Pracovní režimy – pohotovostní, noční, soukromí (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrálu)
Možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrálním monitoru
Kompatibilní s nabízenou centrální stanicí - plná a obousměrná komunikace
Zapojení monitorů pomocí LAN s centrálním monitorovacím systémem - při uvedení do provozu
Přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení
SW kompletně v českém jazyce
U devíti monitorů - realizace uchycení na stěnu pomocí polohovatelného ramene (viz obrázek na samostatném listu)
U tří monitorů - realizace stabilního uchycení ke stávajícím kovovým policím
Centrální monitorovací stanice
Počet kusů: 2
Min. 24“ barevný LCD monitor k centrální stanici - 2ks
Připojení min. 6 monitorů/lůžek na každou centrální stanici – možnost rozšíření až na 32 monitorů
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ
Intuitivní ovládání klávesnicí s českými znaky a myší
Kompatibilita s nabízenými monitory
Režim současného zobrazení všech monitorů
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku
V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně
Do budoucna možnost rozšíření o zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů pomocí běžného PC zapojeného do datové sítě, včetně předvedení funkčnosti při instalaci
Do budoucna možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu (minimálně na OS Android a iOS), včetně předvedení funkčnosti při instalaci
Černobílé síťové laserové tiskárny A4 dle specifikace výrobce, neudává-li výrobce specifikaci, tak dle standardu CI FN Brno - 2 ks
Součástí záložní zdroje UPS zabezpečující provoz na min. 30 min - 2 ks
Možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrálního monitoru.
Součástí veškeré příslušenství ke každému monitoru nutné k zahájení provozu pro monitoraci všech dostupných parametrů
Příslušenství v rámci dodávky (pro každý monitor)
SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití
Propojovací SpO2 kabel
Jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití – 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá nadrozměrná)
Propojovací NIBP hadice – délka min. 3 m
3 – svodý EKG kabel
Propojovací EKG kabel
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## Specifikace CI
POŽADAVKY NA HW
TISKÁRNA - 2 ks
Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna N | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
|  |  | Požadované parametry |  |  |  |  | Doplní uchazeč (požadavky na HW + podmínky připojení)
Technologie tisku | Laserová |  | ano
Formát | A4 |  | ano
Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi
Rychlost tisku |  | min. | 28 str./min
Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi |  | ano
Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm |  | ano
Datový kabel | USB typ A-B |  | ano
Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano
| Bezdrátový přímý tisk |  | ano
Zásobníky papíru |  | min. | 2
Pracovní využití |  | min. | 2500 stran/měsíc
Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano
Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 3 let
UPS - 2 ks
Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | UPC C | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Požadované parametry
Výstupní charakteristika | Výkon 865W/1,5kVA, jmenovité napětí 230V, frekvence 50/60Hz |  | ano
Vstupní charakteristika | Rozsah napětí 176-294V |  | ano
Konektory, sloty | Vstup 1x konektor IEC-320 C14, Výstup 6x dvojpólové zásuvky se zemnícím kolíkem (CEE 7/5) | min. | ano
Konektory, sloty | USB pro připojení k PC, RJ45 |  | ano
Rozměry | 301x112x380mm | max. | ano
Hmotnost | 14kg | max. | ano
Charakteristiky okolního prostředí při provozu | Relativní vlhkost/teplota/hluk | min/min/max | 0-95%/0-40°C /45dBA
Software pro ovládání UPS z PC a automatické vypnutí PC při nízké zbývající kapacitě baterií |  |  | ano
Filtrace a stabilizace výstupního napětí. Přepěťová ochrana s absorpcí energie rázu 441J
ano
LCD display s možnostmi základního nastavení UPS |  |  | ano
Vyhovuje směrnici RoHS |  |  | ano
Záruka |  |  | 3 roky
PODMÍNKY ZAPOJENÍ
Funkcionalita / požadované parametry POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘIPOJENÍ POŘIZOVANÉHO HW A SW DO SYSTÉMU FN BRNO |  |  |  | Splňuje Ano / Ne / (není požadováno) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
PŘIPOJENÍ DO DATOVÉ SÍTĚ:
Uchazeč nabízí řešení technologie, které nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele na připojení do systému FN Brno
Pokud uchazeč nabízí technologii, která nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele uvedených níže, nabízené řešení bude ve správě uchazeče a komunikaci mimo lokální síť (např. do serverovny) lze stanovit na základě dodaného komunikačního schématu. (Pozn. Náročnost propojení může na Zadavatele klást dodatečné náklady, které lze vyhodnotit až na základě nabídky technického řešení a dodaných komunikačních schémat)
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma. Ze schématu musí být zřejmé: aplikační protokol, transportní protokol (TCP, UDP), cílové porty, zdrojové porty (jsou-li známy), IP adresy (jsou-li známy) a ze schématu je zřejmé, která strana navazuje spojení a na kterých je komunikace ukončována.
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek na aplikace a systémy uchazečem, pro správu řešení technologie Centrem informatiky Zadavatele
Uchazeč nabízí řešení, kdy Zboží BUDE připojeno do datové sítě FN Brno
Požadavek zadavatele na drátové připojení do datové sítě FN Brno
Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet
Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce
Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Centra informatiky: Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632)
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel)
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma s uvedením nutných portů a návrhem IP adresace. Ze schématu musí být zřejmé, která zařízení spojení zahajují a na kterých je komunikace ukončována
Požadavek zadavatele na připojení do WI-FI sítě FN Brno
Podporovaná frekvenční pásma jsou 2,4 GHz (podpora evropského pásma - kanály 1-13) a 5 GHz.
Podporované přenosové normy jsou 802.11 g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz)
Podporované šifrování WPA2 (AES), podporovaná délka PSK klíče je min. 16 tisknutelných ASCII znaků
Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Pokud nebude zařízení pod správou Centra informatiky, instalaci prvotního i dalších certifikátů zajišťuje uchazeč. Platnost certifikátu činí max. 2 roky. Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Wi-Fi zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge (zařízení nesmí odesílat rámce, které pro adresaci využívají všechny čtyři MAC adresy)
Wi-Fi zařízení musí být schopné provozu v prostředí s automatickým přelaďováním RF kanálů a optimalizací vysílacího výkonu
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632)
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje zadavatel)
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma s uvedením nutných portů a návrhem IP adresace
Uchazeč zajišťuje ochranu WPA2 klíče, privátního klíče (certifikátu) a přístupových údajů před neautorizovaným přístupem (např. vyčleněním těchto funkcionalit do servisního nastavení přístroje, které je chráněno heslem)
Zadavatel požaduje zařízení jehož:
vstupem budou identifikační údaje o vyšetřovaném pacientovi (modality worklist, žádanka, výběr z registru pacientů FNB) | [6 empty] | specifikaci zadání je vhodné upravit dle rozhodnutí přístrojové komise
podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy
výstupem bude výsledkový protokol v podobě čitelné pro uživatele (PDF) a zároveň metadata pro strojové zpracování (identifikace pacienta, číslo žádanky, výsledkové hodnoty)
POŽADAVEK NA POUŽITÍ ANTIVIROVÉHO SYSTÉMU
Zadavatel požaduje využití AV systému zadavatele (Microsoft Defender), u kterého je zajištěna aktualizace
Použití jiné antivirové ochrany a zajištění vlastní metody aktualizace – zadavatel nezajišťuje průchod jiných antivirových programů na aktualizační servery a aktualizace je na dodavateli technologie. O provedených zásazích je nutné vést provozní deník, kde je informace kdo a jaký zásah realizoval a ten je potvrzen uživatelem řešení ze strany FN Brno.
POŽADAVKY ZADAVATE NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SW) - WINDOWS
Instalace OS a SW je v kompetenci zadavatele. Centrum informatiky FN Brno zajistí instalaci dodaného OS a zavede jej do domény fnbrno.cz
Instalace serverové části SW je povolena pouze do %PROGRAMFILES%, klientská část SW bude uživatelům poskytována přes DFS ze síťového úložiště. Pokud toto neumožní, bude uživatelům dodána virtualizována technologií VMware ThinApp
Nesmí být vytvářeny složky a soubory v kořenovém adresáři systémového oddílu
V případě nutnosti síťové komunikace musí být uvedeny požadavky na nastavení parametrů sítě (např. porty, vzdálená IP, atd.)
SW nesmí pro svůj provoz vyžadovat jiná oprávnění k OS, než která má v defaultním nastavení nastavena skupina Users
Nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno s oprávněním jednotlivých položek registru OS
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným a standardně nastaveným firewallem v systému Windows
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovanou a standardně nastavenou AV ochranovou používanou ve FN Brno
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným řízením uživatelských účtů (User Account Control, UAC)
Pokud software vyžaduje instalaci dalších komponent, povoleny jsou pouze následující: Microsoft .NetFramework – od verze 3.5 výše, Microsoft ActiveX – aktuální verze, Microsoft SilverLight – poslední vydaná verze, Oracle Java – pouze aktuální verze
Instalace OS a programového vybavení je v kompetenci zadavatele
Pro každou instalaci dodaného operačního systému serveru či pracovní stanice musí být doložitelná licence
Pokud je programové vybavení dodáno s HW klíčem musí HW klíč podporovat provoz ve virtualizační platformě Vmware
Přístup do aplikací zabezpečen pomocí LDAP (server) / SSO (klient)
POŽADAVKY ZADAVATE NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SW) - LINUX
Instalace OS a SW je v kompetenci zadavatele. Centrum informatiky FN Brno zajistí instalaci dodaného OS a zavede jej do domény fnbrno.cz
Operační systém pro serverovou část je CentOS/RedHat Linux. Konkrétní verzi OS určí zadavatel
Instalace serverové části softwaru je povolena pouze do adresáře /opt (včetně logů, konfigurace, atd.)
Klienti jsou vždy na platformě Windows. Uživatelská/klientská část softwaru proto musí být řešena buď jako webová, nebo být uživatelům poskytována ze síťového úložiště (viz požadavky na Windows)
Zadavatel požaduje dodání komunikačního schéma (porty, IP adresy, služby se kterými se komunikuje, atd.). Bez něj není možné připojení do datové sítě. Umístění do sítě a přidělení IP adres je v kompetenci zadavatele
Oddělená správa softwaru/programového vybavení od správy operačního systému
Programové vybavení musí být uzpůsobeno tak, aby jej bylo možno zálohovat nástrojem Veeam a zálohy byly konzistentní
Pro programové vybavení musí být doložitelná licence
Pokud je programové vybavení dodáno s HW klíčem musí HW klíč podporovat provoz ve virtualizační platformě Vmware
Přístup do aplikací zabezpečen pomocí LDAP (server) / SSO (klient)
DATA
Zboží bude produkovat/obsahovat DATA
DATA budou ukládána SOUBOROVĚ
uveďte jaká souborová data (DICOM, PDF, XML, jiné)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
DATA budou ukládána do DATABÁZE
Jaká DATABÁZE (MS SQL, ORACLE, Caché, atd.) = popište licenční politiku (per user, per core, atp.)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
ZÁLOHOVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘED ZTRÁTOU DAT
Zadavatel požaduje po uchazeči popis způsobu archivace a skartace dat v souladu se zákonem č, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění.
Zadavatel požaduje předložení popisu zálohovacích scénářů (kapacita, četnost, délka)
Zadavatel požaduje po uchazeči předložení exit plánu a migrační plán
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘEDMĚT VZ musí zadavateli umožňovat:
Dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR
Výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR
Provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti
PŘEDMĚT VZ musí:
Zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování
Zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti
Podporovat pseudonymizaci osobních údajů
Zpracování osobních údajů | v anonymní podobě (data nelze žádným způsobem přiřadit ke konkrétnímu subjektu)
v pseudonymní podobě (data lze přiřadit ke konkrétnímu subjektu, např. prostřednictvím kódu, kterým jsou označena)
s osobními údaji se nepracuje
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Zadavatel uchazeči umožňuje vzdálený přístup prostřednictvím klienta openVPN. Jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován. Možnost vzdáleného přístupu zadavatel v případě zájmu uchazeče projeveným v jeho nabídce s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč v případě, že bude přistupovat k datům zadavatele, předložil při podpisu smlouvy seznam zaměstnanců uchazeče (včetně emailových adres) a dalších osob na straně uchazeče (včetně emailových adres) oprávněných přistupovat k těmto datům zadavatele
Vítězný uchazeč se zavazuje k aktualizaci seznamu osob přistupujících k prostředkům FN Brno přes vzdálený přístup
Vítězný Uchazeč se zavazuje, v případě požadavku součinnosti s oddělením Centra informatiky FN Brno (instalace aplikací, systémů, připojení do datové sítě, apod.), zúčastnit Technické schůzky se zástupci Zadavatele v sídle Zadavatele, a to do 14 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu, kde si obě zúčastněné strany odsouhlasí technické řešení zakázky v podmínkách FN Brno.
V případě potřeby Uchazeče vzdáleně přistupovat k datům Zadavatele, musí mít Uchazeč, před samotným dodáním Předmětu plnění, uzavřenou platnou NDA.
Bez uvedené Technické schůzky a NDA není Zadavatel povinen Předmět plnění převzít.

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE

## obrázek
Ilustrační obrázek pro uchycení monitoru na stěnu