FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2021/12540/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 1. 2021

#### Veřejná zakázka: Zdravotnická technologie pro IHOK – monitorovací soubor

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 19. 1. 2021 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce

#### .

Dotaz:

V části IV Technické podmínky Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek

- NIBP (auto i manuální režim měření tlaku, možnost nastavení periody spouštění měření), pro připojení manžety k monitoru bude použita jednoluminární hadice

Tento požadavek upřednostňuje účast uchazečů s pouze výrobky, u kterých je měření manžetami s jedním vstupem společným pro nafukování, odpouštění tlaku i měření.

Jelikož tento požadavek nemá vliv na rozsah požadovaných klinických parametrů domníváme se by zadavatel neměl tímto požadavkem vylučovat nabídku jiných typů měření doložených standardem a validací použité technologie měření NIBP, se stejnou rychlosti připojení hadice k monitoru a napojení manžety.

Bude zadavatel akceptovat nabídku obdobného technického řešení, hadice NIBP s 2 hadičkami.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat hadici NIBP se dvěma hadičkami a v tomto smyslu upravuje zadávací dokumentaci.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel