## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Název: | Monitorovací soubor pro GPK
Klinika: | GPK - PNBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Monitory vitálních funkcí - kompaktní
Počet kusů: 11
Min. 15“ barevný dotykový displej s rozlišením min. 1280 x 768
Zobrazení min. 3 křivek současně zobrazených na jednom displeji
Funkce automatického jasu
Ovládání pomocí dotykové obrazovky s druhým ovládáním (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání)
Alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji
Režim zobrazení velkých čísel
Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu
Automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty včetně detekce interního kardiostimulátoru
Akumulátor na min. 2 h provozu
Součástí madlo pro snadnou manipulaci s monitorem
Hmotnost max. 7,5 kg (včetně baterie)
Monitorace:
SpO2 – ne technologie Masimo
NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém
EKG – 3 – svodý systém
Možnost monitorace pacientů všech věkových kategorií
Vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace atd.)
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech
Hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást centrální stanice nebo monitorů)
Zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 h zpětně
Mini trendy s min. 5h záznamem, zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu
Skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí
Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí
Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC
Pracovní režimy – pohotovostní, noční, soukromí (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrálu)
Možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrálním monitoru
Kompatibilní s nabízenou centrální stanicí - plná a obousměrná komunikace
Zapojení monitorů pomocí LAN s centrálním monitorovacím systémem - při uvedení do provozu
Přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení
SW kompletně v českém jazyce
U osmi monitorů - realizace uchycení na stěnu pomocí polohovatelného ramene (viz obrázek na samostatném listu)
U tří monitorů - realizace stabilního uchycení ke stávajícím kovovým policím
Centrální monitorovací stanice
Počet kusů: 2
Min. 24“ barevný LCD monitor k centrální stanici - 2ks
Připojení min. 6 monitorů/lůžek na každou centrální stanici – možnost rozšíření až na 32 monitorů
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ
Intuitivní ovládání klávesnicí s českými znaky a myší
Kompatibilita s nabízenými monitory
Režim současného zobrazení všech monitorů
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku
V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně
Do budoucna možnost rozšíření o zobrazení křivek a parametrů sledovaných pacientů pomocí běžného PC zapojeného do datové sítě
Do budoucna možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu (minimálně na OS Android a iOS), včetně předvedení funkčnosti při instalaci
Černobílé síťové laserové tiskárny A4 dle specifikace výrobce, neudává-li výrobce specifikaci, tak dle standardu CI FN Brno - 2 ks
Součástí záložní zdroje UPS zabezpečující provoz na min. 5 min - 2 ks
Možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrálního monitoru.
Součástí veškeré příslušenství ke každému monitoru nutné k zahájení provozu pro monitoraci všech dostupných parametrů
Příslušenství v rámci dodávky (pro každý monitor)
SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití
Propojovací SpO2 kabel
Jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití – 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá nadrozměrná)
Propojovací NIBP hadice – délka min. 3 m
3 – svodý EKG kabel
Propojovací EKG kabel
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## Specifikace CI
POŽADAVKY NA HW
TISKÁRNA - 2 ks
Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna N | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Požadované parametry
Technologie tisku | Laserová |  | ano
Formát | A4 |  | ano
Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi
Rychlost tisku |  | min. | 28 str./min
Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi |  | ano
Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm |  | ano
Datový kabel | USB typ A-B |  | ano
Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano
| Bezdrátový přímý tisk |  | ano
Zásobníky papíru |  | min. | 2
Pracovní využití |  | min. | 2500 stran/měsíc
Podpora | OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano
Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 3 let
UPS - 2 ks
Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | UPC C | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Požadované parametry
Výstupní charakteristika | Výkon 865W/1,5kVA, jmenovité napětí 230V, frekvence 50/60Hz |  | ano
Vstupní charakteristika | Rozsah napětí 176-294V |  | ano
Konektory, sloty | Vstup 1x konektor IEC-320 C14, Výstup 6x dvojpólové zásuvky se zemnícím kolíkem (CEE 7/5) | min. | ano
Konektory, sloty | USB pro připojení k PC, RJ45 |  | ano
Rozměry | 301x112x380mm | max. | ano
Hmotnost | 14kg | max. | ano
Charakteristiky okolního prostředí při provozu | Relativní vlhkost/teplota/hluk | min/min/max | 0-95%/0-40°C /45dBA
Software pro ovládání UPS z PC a automatické vypnutí PC při nízké zbývající kapacitě baterií |  |  | ano
Filtrace a stabilizace výstupního napětí. Přepěťová ochrana s absorpcí energie rázu 441J
ano
LCD display s možnostmi základního nastavení UPS |  |  | ano
Vyhovuje směrnici RoHS |  |  | ano
Záruka |  |  | 3 roky
POŽADAVKY NA SW
Zadavatel požaduje zařízení jehož: | [6 empty] | Pozn. I v případě, že nebude implementováno (např. worklist), je nutné uchazečem uvést, že daná součást je v ceně řešení a neznamená další licenční omezení v případě dodatečné konfigurace.
vstupem budou identifikační údaje o vyšetřovaném pacientovi (modality worklist, žádanka, výběr z registru pacientů FNB)
podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy, IHE profilů a podpora web services pro napojení na integrační platformu a její služby (MPI, EHR) - popis služeb možné poskytnout na základě podepsané smlouvy NDA
výstupem bude výsledkový protokol v podobě čitelné pro uživatele (PDF) a zároveň metadata pro strojové zpracování (identifikace pacienta, číslo žádanky, výsledkové hodnoty)
DATA
Zboží bude produkovat/obsahovat DATA
DATA budou ukládána SOUBOROVĚ
uveďte jaká souborová data (DICOM, PDF, XML, jiné)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
DATA budou ukládána do DATABÁZE
Jaká DATABÁZE (MS SQL, ORACLE, Caché, atd.) = popište licenční politiku (per user, per core, atp.)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
ZÁLOHOVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘED ZTRÁTOU DAT
Zadavatel požaduje po uchazeči popis způsobu archivace a skartace dat v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění.
Zadavatel požaduje předložení popisu zálohovacích scénářů (kapacita, četnost, délka)
Zadavatel požaduje po uchazeči předložení exit plánu a migrační plán
Doplní uchazeč (požadavky na HW + podmínky připojení)

## VZOR vyplnění specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE

## obrázek
Ilustrační obrázek pro uchycení monitoru na stěnu