## List1
Technická specifikace
Technické požadavky |  | Poznámky
1. Operační jednotka pro chir. předního a zadního segmentu oka
Operační jednotka pro chir. předního a zadního segmentu oka - 2 ks, bezplatná výpůjčka - 5 let
Charakteristika
1.1. - Operační jednotka pro chir. předního a zadního segmentu oka - 2 ks ( jeden přístroj nový, druhý nesmí být starší 5 let ) | Přední segment : řízená irigace/aspirace, fakoemulsifikace, přední vitrektomie a koagulace
Zadní segment : řízená infuze, osvětlení, zadní vitrektomie, funkce pro injektáž/odsátí silikonového oleje, funkce pro aplikaci expanzního plynu, koagulace
Specifikace: - uživatelské rozhraní tvořené min. 15“ barevnou dotykovou obrazovkou pro řízení a zobrazování funkcí přístroje, - jednoduché a intuitivní ovládání pro obsluhující personál, - kontinuita kombinovaných operací (přední/zadní segment) bez nutnosti přerušení zákroku kvůli výměně nástrojů, - kontrolovaný systém řízení aspirace a fluidiky, - fakofragmentace s kontinuálním a pulzním dávkováním energie, - vysokorychlostní pneumatický vitrektom (minimální frekvence 10.000 seků/min.) s možností měnit průtok nezávisle na frekvenci sekání a vakuu, - režim fluidiky s možností přepnutí funkčností systému peristaltika/Venturi, - funkce automatické kontroly a kompenzace nitroočního tlaku během operace, - min. 2 nezávislé LED nebo xenonové zdroje světla, integrovaný sítnicový laser 532 nm, - funkce bipolární koagulace s možností lineárního a fixního nastavení hodnot, - možnost uložení předvolených nastavení pro různé chirurgy, - podvozek se 4 kolečky s možnosti aretace, otočné rameno s instrumentačním tácem, - kompatibilita se stávajícím vybavením opearačního sálu (tj. s fakoemulzifikačním nástavcem ref. 8065 750 469)
Nutné příslušenství : - programovatelný multifunkční nožní spínač pro ovládání přístroje - 1 ks, - polohovatelný instrumentační stolek s aretací a variabilním uchycením (pravá/levá strana) - 1 ks, - dálkové ovládání přístroje – 1 ks,
2. Materiál spotřební pro chir. předního a zadního segmentu oka
Materiál spotřební pro chir. předního a zadního segmentu oka cca 4830 kusů/ za 5 let
2.1. Charakteristika - složení operačních sad
Malá sada 23 Ga a 25 Ga ( 2 600 kusů/ za 5 let ) | Složení: Kombinovaná kazeta CAT/VIT včetně drenážního sáčku, vitrektomová sonda ( min. 10.000 seků za minutu ), světelná sonda, chlopňový zváděcí systém včetně infuzní hadičky, hadice s bodcem k infuzi, trojcestný ventil, Iriigace/aspirace hadice, sada hadic infuze/vzduch, redukce na propojení hadic - 2 ks, stříkačka, sterilní potah na display přístroje, pinzeta na membránu, "Charles" kanyla, bez měkkého konce s možnosti aktivního sání a reverzního vstřiku, kanula na aplikaci membránového barviva s měkkým koncem, sterilní lepící páska pro organizaci operačního pole, sterilní potah na instr. tác.
Velká sada 23 Ga a 25 Ga ( 530 ks/ za 5 let ) | Složení: Kombinovaná kazeta CAT/VIT včetně drenážního sáčku, vitrektomová sonda ( min. 10.000 seků za minutu ), světelná sonda, chlopňový zváděcí systém včetně infuzní hadičky, hadice s bodcem k infuzi, trojcestný ventil, Iriigace/aspirace hadice, sada hadic infuze/vzduch, redukce na propojení hadic - 2 ks, stříkačka, sterilní potah na display přístroje, "Charles" kanyla, s měkkým koncem s možnosti aktivního sání a reverzního vstřiku, kanula na aplikaci membránového barviva s měkkým koncem, laserová sonda-zahnutá, sada na injektáž/odsátí silikonového oleje, sterilní lepící páska pro organizaci operačního pole, sterilní potah na instr. tác.
Kataraktová sada ( 1700 ks/ za 5 let ) | Složení: kataraktová kazeta včetně drenažního sáčku, hadice s bodcem k infuzi, Iriigace/aspirace hadice, phaco rukávek ( sleeve ) k řezu 2,2 - 2,4 mm a 2,6-3,0 mm, phaco hrot, zahnutý.
3. Phaco-emulsifikační nástavec pro chir. předního segmentu oka
Phaco-emulsifikační nástavec umožňující předozadní i oscilační pohyb phaco-hrotu 10 kusů/ za 5 let