## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 54/2021
Název: | Ultrazvukové přístroje
Počet kusů: | 4
Klinika: | GPK
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Frekvenční rozsah min. 1 - 18 MHz
Integrovaný databázový systém
Výškově i stranově nastavitelný min. 21" LED monitor s FullHD rozlišením (otočný nezávisle na ovládacím panelu)
Výškově i stranově nastavitelný min. 10" dotykový ovládací panel - barevný
Výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu (nikoliv mechanické jezdce)
Tichý chod max. do 40 dB
Max. váha 80 kg, max. šířka 55 cm
Min. 3 aktivní porty pro připojení 2D sond (pinless konektory)
Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence
Dynamický rozsah min. 200 dB
Plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmrazeném režimu
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Ukládání a úprava smyček
Automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky v živém i zmrazeném záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
Výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
Programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
Uživatelská nastavení pro každou sondu
Uložení předdefinovaných nastavení sond na dotykovou obrazovku, presety musí být aktivní ve všech režimech s možností aktivace jedním dotykem, min. 4 presety
Rychlé přepínaní předefinovaných nastavení sond
Možnost nastavení automatického zmrazení (Freeze) sond při nečinnosti uživatele
Optimalizace parametrů pro různé typy tkání
Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …)
Ohřívač UZ gelu
Podpora DICOM a PACS systémů
Kapacita paměti min. 500 GB
Možnost přímého tisku obrázků
Zobrazovací módy:
B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase
Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí (vysoce citlivý širokopásmový doppler)
Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual mód - současné zobrazení B-módu a B-módu včetně CFM
Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení
HPRF - High Pulse Repetition Frequency
Paměťová smyčka pro min. 10 000 obrázků
Anatomický M-mód
SRF - Speckle Reduction Filter
Vícestupňové kompaundní zobrazení
Postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
Trapezoidní zobrazení
Softwarové vybavení:
Softwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace
Automatické měření základních biometrických parametrů (BPD, HC, AC, FL)
Fetální echokardiografie
Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení
Možnost rozšíření o software pro zobrazení plodu ve 4D
Možnost rozšíření o automatické měření NT včetně detekce mid-sagitálního řezu
Možnost rozšíření o elastografii pro cervix
Možnost rozšíření o automatickou kalkulaci folikul z 3D objemu
Ultrazvukové sondy:
2-9 MHz širokopásmová konvexní sonda - single crystal
2-11 MHz širokopásmová intrakavitární sonda
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7

## Specifikace CI
Funkcionalita / požadované parametry |  | Splňuje Ano / Ne / (není požadováno) | Poznámka dodavatele
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘIPOJENÍ POŘIZOVANÉHO HW A SW DO SYSTÉMU FN BRNO
PODMÍNKY NA PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE DO DATOVÉ SÍTĚ:
Požadavek zadavatele na drátové připojení do datové sítě FN Brno
Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce.
Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Centra informatiky: Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge.
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4.
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632).
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel.
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
Uchazeč nabízí řešení technologie, které nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele na připojení do systému FN Brno
Pokud uchazeč nabízí technologii, která nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele uvedených níže, nabízené řešení bude ve správě uchazeče a komunikaci mimo lokální síť (např. do serverovny) lze stanovit na základě dodaného komunikačního schématu (popis schéma viz list ZoKB a GDPR). (Pozn. Náročnost propojení může na Zadavatele klást dodatečné náklady, které lze vyhodnotit až na základě nabídky technického řešení a dodaných komunikačních schémat)
ZÁLOHOVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘED ZTRÁTOU DAT
Zadavatel požaduje po uchazeči popis způsobu archivace a skartace dat v souladu se zákonem č, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění.
Zadavatel požaduje předložení popisu zálohovacích scénářů (kapacita, četnost, délka).
Zadavatel požaduje po uchazeči předložení exit plánu a migrační plán.
DATA
Zboží bude produkovat/obsahovat DATA
DATA budou ukládána SOUBOROVĚ
uveďte jaká souborová data (DICOM, PDF, XML, jiné)
uveďte objem vyprodukovaných dat na jedno vyšetření
DATA budou ukládána do DATABÁZE
Jaká DATABÁZE (MS SQL, ORACLE, Caché, atd.) = popište licenční politiku (per user, per core, atp.)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Zadavatel uchazeči umožňuje vzdálený přístup prostřednictvím klienta openVPN. Jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován. Možnost vzdáleného přístupu zadavatel v případě zájmu uchazeče projeveným v jeho nabídce s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč v případě, že bude přistupovat k datům zadavatele, předložil při podpisu smlouvy seznam zaměstnanců uchazeče (včetně emailových adres) a dalších osob na straně uchazeče (včetně emailových adres) oprávněných přistupovat k těmto datům zadavatele.
Vítězný uchazeč se zavazuje k aktualizaci seznamu osob přistupujících k prostředkům FN Brno přes vzdálený přístup.
DALŠÍ PODMÍNKY
Vítězný Uchazeč se zavazuje, v případě požadavku součinnosti s oddělením Centra informatiky FN Brno (instalace aplikací, systémů, připojení do datové sítě, apod.), zúčastnit Technické schůzky se zástupci Zadavatele v sídle Zadavatele, a to do 14 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu, kde si obě zúčastněné strany odsouhlasí technické řešení zakázky v podmínkách FN Brno.
Bez uvedené Technické schůzky a NDA není Zadavatel povinen Předmět plnění převzít.
V případě potřeby Uchazeče vzdáleně přistupovat k datům Zadavatele, musí mít Uchazeč, před samotným dodáním Předmětu plnění, uzavřenou platnou NDA.
Součástí nabídky je nutné vymezit a popsat kometence správy systému (co zajišťuje dodavatel a co FN Brno) s vymezením časové náročnosti pro jednotlivé činnosti. Pokud ve správě technologie není vyžadována rutinní součinnost CI FN Brno, tak informaci potvrdit v nabídce.
Součástí nabídky je dodávka havarijní plánu v případě poruchy technologie.
Doplní uchazeč

## Integrace + PACS
POŽADAVEK ZADAVATELE NA INTEGRACI DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FN Brno
Název systému, ke kterému je vyžadována integrace |  | Ano/Ne | Komunikační standardy, protokoly (HL7, Web Services, DICOM, IHE profily, XML, atd.)
Nemocniční informační systém (AMIS*H, AMIS*HD, ENIS, atd. - potřeba si vybrat nebo vložit)
MPI (master patient index) – jednoznačná identifikace pacienta
Electronic Health record (EHR) – zdravotní karta pacienta
Radiologický informační systém (RIS)
Laboratorní informační systém LIS - Infolab, Orpheus
Ekonomický informační systém NAV
Lékárenský informační systém FARMIS
Informační systém SOPHIS
PACS |  | Ano | DICOM
Systém IDM (identity management), AD (active directory) – systém pro řízení a správu identity
Manažérský informační systém (MIS)
Žádankový portál pro laboratorní systém (SVLS)
OrgUnit (organizační strukturu FN Brno)
Systém zvaní (objednávaní) pacientů
Transfúzní informační systém TIS
Informační systém FaMa+
Vyvolávací systém Call 250
Generátor 1D a 2D čárových kódů
Informační systém Microsoft SharePoint
Servis Desk FN Brno
Objednávkový systém Kalendáře
Číselníky
Spisová služba
Monitorovací systém FALCON
Další (uveďte název sw, systému)
Zadavatel požaduje u integrovaných systémů a aplikací:
vstupem budou identifikační údaje o vyšetřovaném pacientovi (modality worklist, žádanka, výběr z registru pacientů FNB)
Podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy, IHE profilů a podpora web services pro napojení na integrační platformu a její služby (MPI, EHR) - popis služeb možné poskytnout na základě podepsané smlouvy NDA.
výstupem bude výsledkový protokol v podobě čitelné pro uživatele (PDF) a zároveň metadata pro strojové zpracování (identifikace pacienta, číslo žádanky, výsledkové hodnoty)
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KOMUNIKACI MODALIT S PACS FN BRNO
Součásti dodávky je nastavení workflow zařízení - připojení k digitálním archívům FN Brno, případně nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavků zadavatele.
K zařízení bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektronické podobě - formát *pdf nebo *doc).
Modalita musí podporovat odesílání DICOM obrazové dokumentace na více DICOM NODů -min. 2.
Formát dat: DICOM 3.0
DICOM Služby:
Query/Retrieve
Store
Modality Worklist
Storage commitment
Modality performed procedure step (MPPS)
Print
Pokud přístroj produkuje rentgenové záření, součásti odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header).
Zadavatel požaduje, aby modalita umožnila nastavit synchronizaci s NTP serverem FN Brno: protokol NTP, server lsb (10.1.250.11), default port 123 (UDP).
Obslužný SW modalit musí podporovat manuální editaci pac. záznamu (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description).
Zadavatel požaduje, aby výše uvedená identifikace záznamu vyšetření nebyla součástí snímku (tato vlastnost pouze jako volitelné option, stadardně vypnuté (bez nutnosti vypínat obsluhou), ukládání do záznamu formou metadat).
MANDATORNÍ DICOM tags PRO SNÍMKY
DICOM tag name (DICOM tag No.) | Specific values | Ano/Ne dle povahy přístroje vyplňuje uchazeč | Potvrzení naplnění po testu
REQUIRED_STUDY_FIELDS:
STU_StuDat (0008,0020) | value
STU_StuTim (0008,0030) | value
STU_AccNum (0008,0050) | min. "null"
STU_StuID (0020,0010) | min. "null"
STU_StuInsUID (0020,000d) | string
STU_RefPhyNam (0008,0090) | string
Media Storage SOP Class UID (0002,0002) | string
Imager Pixel Spacing (0018,1164) | value
Planar Configuration (0028,0006) | pokud je toto dáno povahou modality
Image Orientation (Patient) (0020,0037) | pokud je toto dáno povahou modality
Institution Name (0008,0080) | FN BRNO
Institutional Department Name (0008,1040) | GPK
REQUIRED_SERIES_FIELDS
SER_Mod (0008,0060) | value (př. MR, CT, MG, DX,…)
SER_SerNum (0020,0011) | value
SER_SerInsUID (0020,000e) | string
REQUIRED_IMAGE_FIELDS
IMA_ImaNum (0020,0013) | value
IMA_SOPInsUID (0008,0018) | string
IMA_SamPerPix (0028,0002) | value
IMA_Row (0028,0010) | value
IMA_Col (0028,0011) | value
IMA_BitAll (0028,0100) | value
IMA_BitSto (0028,0101) | value
IMA_PixRep (0028,0103) | value

## ZoKB a GDPR
GDPR
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ |  | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele
PŘEDMĚT VZ musí zadavateli umožňovat:
Dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR
Výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR
Provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti
PŘEDMĚT VZ musí:
Zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování
Zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti
Podporovat pseudonymizaci osobních údajů
Zpracování osobních údajů | v anonymní podobě (data nelze žádným způsobem přiřadit ke konkrétnímu subjektu)
v pseudonymní podobě (data lze přiřadit ke konkrétnímu subjektu, např. prostřednictvím kódu, kterým jsou označena)
s osobními údaji se nepracuje
Pokud software pracuje s osobními či citlivými údajů musí:
Vždy zvážit možnost práce s anonymními či pseudonymními identifikátory a přechod na ně před ukládáním a zpracováváním osobních či citlivých údajů.
Ukládat tyto data na zabezpečená síťová úložiště FN Brno (např. centrální SQL server, sdílená složka).
Pokud není možné pracovat s pseudonymními identifikátory nebo není možné zajistit ukládání těchto dat na zabezpečená síťová úložiště, je nezbytné použít šifrování těchto dat na lokálním úložišti.
Nastavit přístupová oprávnění v souladu s pracovními činnostmi uživatelů. Tedy zejména rozlišit, kdo má mít oprávnění ke čtení (prohlížení) a zápisu (úpravám) osobních či citlivých údajů. Přednostně navázat na centrální správu identit ve FN Brno (Identity Management nebo Active Directory), pokud to aplikace nepodporuje, potom alespoň v rámci lokální správy.
Kyberbezpečnost
Dodavatel musí před realizaci dodat popis technologie
Identifikace – přesný název dodávané technologie.
Název a kontakt na výrobce/dodavatele/servis.
Popis dodávané technologie/zařízení (celku), případně komponent či SW vybavení.
Komunikační schéma zahrnující jednotlivé komponenty na úrovni: |  | vzor komunikačního schéma viz samostatný list
a. IP adres s vyznačením komunikačních vazeb
b. směr toků dat
c. směr navazování spojení
d. čísla portů a typy protokolů u všech komunikačních vazeb
e. začlenění do infrastruktury FN Brno
f. prostup na internet
g. komunikační schéma musí být dodáno v elektronickém formátu VSDX, Gliffy nebo SVG.
Popis činnosti, datové vstupy a výstupy, datové toky
Vymezení, zdali SW pracuje s osobními či citlivými údaji pacientů – o jaká data se přesně jedná, za jakým účelem jsou shromažďována, kam se tato data ukládají a jak je s nimi nakládáno.
Soulad s GDPR – právo na výmaz, …
Zda je využíván cloud.
Kdo k těmto datům má přístup? Kdo a jak tyto přístupy uděluje/modifikuje/ruší? Jak toto řeší dodávaný SW? Má tento SW návaznost na správu uživatelů v nemocnici (na systém MS Active Directory)?
Jak je řízena bezpečnost hesel v aplikaci - složitost, exspirace, 2FA.
V případě požadavku zasílání dat vně FN Brno, IP adresy koncových komunikačních bodů.
Verze a typy OS jednotlivých stanic a serverů a jejich HW požadavky.
Pouze výrobcem podporované operační systémy, s dobou podpory delší než 2 roky od realizace zakázky.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
Protokoly nepodporované ve FN Brno:
FTP
Telnet
SMTP
TFTP
Gopher
POP2, POP3
IMAP
IPX
SMB (SAMBA), NFS v3 a starší (NFS verze 4 je povolen)
NCP
RPC
UUCP
RTSP
VNC
IRC
LDAP (povolen je pouze LDAPS)
NETBIOS
Ve FN Brno není umožněno:
Přímý přístup z vnějšku FN Brno do vnitřní datové sítě FN Brno.
Instalace dodavatelských ROOT certifikátů (PC, USER).
Změna oprávnění složek na koncových stanicích.
Změna oprávnění záznamů v registru (PC, USER)
Využívání souboru lmhosts.
Uživatelská instalace. Povolena je pouze instalace „AllUsers“.
Připojení / odesílání dat přes telefonní (FAX) linku.
Provoz nepodporovaných operačních systémů, příp. systémů, kterým končí podpora výrobce dříve než za 2 roky.
Pokud nebudou splněny požadavky kybernetické bezpečnosti
V případě, že nebudou dodrženy bezpečnostní požadavky na kybernetickou bezpečnost FN Brno, bude umožněno zapojení dodaných ICT technologií pouze do oddělené L2 sítě. Případný prostup na servery FN Brno nebo vzdálenou správu nebude umožněn.
ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Požadovaná integrace
Naplňuje podmínky Zákona o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 SB., o kybernetické bezpečnosti v platném znění
Zadavatel uvedl požadované podmínky, které se vztahují k ZoKB a příloze č. 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen "Vyhláška o kybernetické bezpečnosti") v ustanovení Návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.