## Specifikace OZT
Název: | Zdrojový most
Klinika: | KNPT JIP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Zdrojový most pro pokoj s jedním lůžkem
Stropní most max. délky 2250 mm
Výbava tělesa zdrojového mostu:
1x přímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x nepřímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x noční osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x zdrojový sloup, otočný, posuvný
1x pojezd s tyčí pro uchycení monitoru vitálních funkcí, délaka tyče bude určena až podle vzdálenosti mostu od zěmě (tak, aby vznikla ideální výška pro obsluhu) předpokládané rozmezí délky tyče 500 - 700 mm, nosnost min. 50 kg
1x dvojitá zásuvka RJ 45 CAT 6a, umístění u pojezdu s tyčí k monitoru vit. fcí
2x zásuvka 230V (VDO-ZIS), kolík ochranného pospojování pro každou zásuvku, umístění u pojezdu s tyčí k monitoru vit. fcí
Výbava zdrojového sloupu:
min. 4x zásuvka 230V (VDO-ZIS), min. 6x zásuvka 230V (DO-ZIS), kolík ochranného pospojování pro každou zásuvku
2x dvojitá zásuvka RJ 45 CAT 6a
vypínač přímého, nočního, nepřímého osvětlení, umístění na přední straně zdrojového sloupu
2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 3x rychlospojka vakuum
Výstup pro komunikační systém sestra-pacient
Příslušenství zdrojového sloupu
2x nosná tyč Ø 40 mm, délka min. 1200 mm
1x police min. 500 x 450 mm s bočními medilištami a se dvěma šuplíky o min. velikosti A4 a výšky min. 10 cm, police bude připevněna zpředu zdrojového sloupu
1x police min. 600 x 300 mm s bočními medilištami, police bude upevněna na nosné tyči, otočná, jištěná proti sesunutí, výškově stavitelná
2x rameno otočné min. 200 + 300 mm pro infuzní sestavu + tyč 1500 mm, max. Ø 38 mm, nosnost tyče a ramen min. 50 kg, otočná, jištěná proti sesunutí + 5x samostatný háček na infuzní sety, ramena budou upevněna na nosných tyčích, konce ramen na straně zavěšení infuzní sestavy nebudou vzdáleny od osy stavitelné tyče na zavěšení této sestavy o více než 29 mm.
1x rameno 300 mm + infuzní tyč se zakončením čtyřmi háčky na infuzní vaky, tyč teleskopická, umístěná tak, aby mohla projíždět mezi rmeny pro infuzní dokovací stanici
1x medilišta 500 mm upevněná zepředu zdrojového sloupu
1x obvodová medilišta
2x nerezový košík hloubka min. 450 mm upevnitelný na medilištu
1x vyšetřovací lampička, ohebná (kloub/husí krk), otočná, LED technologie, uchycení na medilištu, nastavitelná intenzita osvětlení (postupné zesílení nebo min. ve třech stupních intenzity), životnost žárovky min. 30 000 hodin, ON/OFF vypínač přímo u "světelného talíře", min. délky 1m
1x průtokoměr O2 s regulací min. 0 - 60 l/min., se zvlhčovačem na medilištu s hadicí 1500 mm do rychlospojky
1x odsávací komplet na medilištu s hadicí 1500 mm do rychlospojky (odsávačka na medilištu + nádobka na sekret min. 2 litry)
Příslušenství pojezdu s tyčí
1x rameno otočné (u nosné tyče i monitoru), zdvižné pro monitor vitálních funkcí, s mezikusem pro uchycení výrobního modelu monitoru BeneVision N15, výrobce Mindray, nosnost min. 15 kg, s brzdou pro aretaci ve zvolené poloze
Ilustrační obrázek:
Zdrojový most pro pokoj se dvěma lůžky
Stropní most max. délky 3500 mm
Výbava tělesa zdrojového mostu:
2x přímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x nepřímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x noční osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu)
1x zdrojový sloup se dvěma zadními tyčemi min. délky 1200 mm, otočný, posuvný
2x pojezd s tyčí pro uchycení monitoru vitálních funkcí, délaka tyče bude určena až podle vzdálenosti mostu od zěmě (tak, aby vznikla ideální výška pro obsluhu) předpokládané rozmezí délky tyče 500 - 700 mm, nosnost min. 50 kg
1x teleskopická mezilůžková zástěna včetně plenty
min. 2x dvojitá zásuvka RJ 45 CAT 6a, umístění každého kusu u pojezdu s tyčí k monitoru vit. fcí
min. 4x zásuvka 230V (VDO-ZIS), min. 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), kolík ochranného pospojování pro každou zásuvku, umístění 2ks (VDO-ZIS), 2ks (DO-ZIS) u pojezdu s tyčí k monitoru vit. fcí
Výbava zdrojového sloupu:
min. 8x zásuvka 230V (VDO-ZIS), min. 8x zásuvka 230V (DO-ZIS), kolík ochranného pospojení pro každou zásuvku, umístění zásuvek bude vždy v počtu 1/2 na pravé straně a 1/2 na levé straně
min. 2x dvojitá zásuvka RJ 45 CAT 6a, umístění 1ks na pravé straně a 1ks na levé straně zdrojového sloupu
vypínač přímého, nočního, nepřímého osvětlení, umístění na přední straně zdrojového sloupu
4x rychlospojka kyslík, 4x rychlospojka stl.vzduch, 4x rychlospojka vakuum, umístění v zadní části zdrojového sloupu
Výstup pro komunikační systém sestra-pacient
Příslušenství zdrojového sloupu
2x nosná tyč Ø 40 mm, délka min. 1200 mm, umístění pravá a levá strana - každá určena pro jedno lůžko
1x police min. 500 x 450 mm s bočními medilištami a se dvěma šuplíky o min. velikosti A4 a výšky min. 10 cm, police bude připevněna zpředu zdrojového sloupu
2x police min. 600 x 300 mm s bočními medilištami, police budou upevněny na nosných tyčích, otočné, jištěné proti sesunutí, výškově stavitelné, umístění pravá a levá strana - každá určena pro jedno lůžko
2x rameno otočné min. 200 + 300 mm pro infuzní sestavu + tyč 1500 mm, max. Ø 38 mm, nosnost tyče a ramen min. 50 kg, otočná, jištěná proti sesunutí + 5x samostatný háček na infuzní sety, ramena budou upevněna na nosných tyčích, konce ramen na straně zavěšení infuzní sestavy nebudou vzdáleny od osy stavitelné tyče na zavěšení této sestavy o více než 29 mm.
1x rameno 300 mm + infuzní tyč se zakončením čtyřmi háčky na infuzní vaky, tyč teleskopická, umístěná tak, aby mohla projíždět mezi rmeny pro infuzní dokovací stanici
1x medilišta 500 mm upevněná zepředu zdrojového sloupu
1x obvodová medilišta na zdrojovém sloupu
4x nerezový košík hloubka min. 450 mm upevnitelný na medilištu, 2 ks na lůžko
2x vyšetřovací lampička, ohebná (kloub/husí krk), otočná, LED technologie, uchycení na medilištu, nastavitelná intenzita osvětlení (postupné zesílení nebo min. ve třech stupních intenzity), životnost žárovky min. 30 000 hodin, ON/OFF vypínač přímo u "světelného talíře", délky min. 1m
2x průtokoměr O2 s regulací min. 0 - 60 l/min., se zvlhčovačem na medilištu s hadicí 1500 mm do rychlospojky
2x odsávací komplet na medilištu s hadicí 1500 mm do rychlospojky (odsávačka na medilištu + nádobka na sekret min. 2 litry)
Příslušenství pojezdu s tyčí (dva pojezdy)
1x rameno otočné (u nosné tyče i monitoru), zdvižné pro monitor vitálních funkcí, s mezikusem pro uchycení výrobního modelu monitoru BeneVision N15, výrobce Mindray, nosnost min. 15 kg, s brzdou pro aretaci ve zvolené poloze
Ilustrační obrázek:
Zdrojový most - přední strana
Zdrojový most - zadní strana
Zdrojová rampa pro pokoj se dvěma lůžky (2 ks)
Rampa max. délky 3600 mm
Výbava lůžkové rampy na jedno lůžko
1x přímé osvětlení (vypínač na rampě)
1x nepřímé osvětlení (vypínač na rampě)
1x noční osvětlení (vypínač na rampě)
min. 5x zásuvka 230V (VDO-ZIS), min. 4x zásuvka 230V (DO-ZIS)
min. 9x kolík ochranného pospojování
2x dvojitá zásuvka RJ 45 CAT 6a
2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum
Výstup pro komunikační systém sestra-pacient
Příslušenství připevněné na lůžkové rampě na jedno lůžko
1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v horní části lůžkové rampy – nosnost min. 50 kg/m
1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v dolní části lůžkové rampy – nosnost min. 50 kg/m
1x nosič infuzních sáčků uchycený na mediliště (4x háček) – nosnost min. 10kg
1x prodlužovací rameno uchycené na mediliště – nosnost min. 3kg
1x průtokoměr O2 s regulací min. 0 - 60 l/min., se zvlhčovačem na medilištu s hadicí do rychlospojky 1500 mm
1x odsávací komplet na medilištu hadicí 1500 mm do rychlospojky (odsávačka na medilištu + nádobka na sekret min. 2 litry)
2x nerezový košík hloubka min. 450 mm upevnitelný na medilištu, 2 ks na lůžko
1x vyšetřovací lampička, ohebná (kloub/husí krk), otočná, LED technologie, uchycení na medilištu, nastavitelná intenzita osvětlení (postupné zesílení nebo min. ve třech stupních intenzity), životnost žárovky min. 30 000 hodin, ON/OFF vypínač přímo u "světelného talíře", min. délky 1m
Příslušenství připevněné na stěně za lůžkovou rampou na jedno lůžko
1x rameno otočné (u stěny i monitoru), zdvižné pro monitor vitálních funkcí, s mezikusem pro uchycení výrobního modelu monitoru BeneVision N15, výrobce Mindray, nosnost min. 15 kg, s brzdou pro aretaci ve zvolené poloze
2x rameno otočné 200+300 mm pro infuzní techniku + tyč 1500 mm, max. Ø 38 mm, otočná, jištěná proti sesunutí + 5x samostatný háček na infuzní sety – nosnost sestavy min. 50kg, konce ramen na straně zavěšení infuzní sestavy nebudou vzdáleny od osy stavitelné tyče na zavěšení této sestavy o více než 29 mm.
Příslušenství připevněné na stěně za lůžkovou rampou na středu - určeno pro obě lůžka
1x teleskopická mezilůžková zástěna včetně plenty (1x pro dvolulůžkovou rampu), uchycení na stěnu
1x police min. 500x450 mm s bočními medilištami a se dvěma šuplíky (1x pro dvoulůžkovou rampu) o min. velikosti A4 a výšky min. 10 cm
Ilustrační obrázek:

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE