98.A61 - RF ablační systém pro GPK

Medicínský účel:

Radiofrekvenční (RF) léčba spočívá v aplikaci radiofrekvenční energie k cílovým nervovým strukturám pomocí radiofrekvenční elektrody. Podle intenzity aplikované RF energie a teploty hrotu elektrody je cílem léčby destrukce tkáně tzv. radiofrekvenční ablace (teplota dosahuje cca 80°C). V oboru gynekologie a porodnictví se uplatňuje v indikacích:

- léčba silného menstruačního krvácení (SMK) RF ablací endometria

- léčba děložních myomů a adenomyozy (endometriozy) RF ablací

- léčba ovariálních cyst RF ablací

Druhou možností RF léčby je pouze ovlivnění tkáně tak, aby nedošlo k destrukci tkáně, ale k jejímu ovlivnění ve smyslu schopnosti přenosu signálu do mozku například ovlivnění bolesti (teplota na hrotu elektrody nepřesáhne 42°C).

- léčba chronické pánevní bolesti

- léčba hyperaktivního močového měchýře

Poslední možností je léčba pomocí nízké intenzity RF energie, jejímž cílem je podpora hojení a novotvorba fibrózní a svalové tkáně. Zde se RF energie uplatňuje v indikacích:

- léčba inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů

- léčba vulvovaginální volnosti po porodu (vulvovaginal laxity)

- léčba vulvovaginálních projevů menopauzálního syndromu

- léčba post-iradiačních a post-chemoterapeutických změn v onkogynekologii

Technická specifikace:

- Multioborový generátor RF energie

- Hardware řízený softwarem

- Min. 2x USB port pro přenos a ukládání dat, propojení s PC s možností sledovat parametry generátoru během zákroku na připojeném počítači

- Software pro propojení s počítačem v základní výbavě generátoru

- Ovládání pomocí multifunkčních ovladačů a dotykového displeje s rozhraním v ČJ

- Na displeji kromě ovládacích prvků musí být zobrazeny minimálně následující parametry: teplota na připojené aktivní elektrodě, průběh doby aktivace, hodnota akumulovaného výkonu, hodnota dodaného výkonu, hodnota impedance

- Možnost volby automatického módu pro veškeré dodávané elektrody

- Aktivace nožním spínačem

- Možnost připojit tři aktivních elektrod současně v monopolárních nebo bipolárních režimech

- Programovatelný generátor

- Automatická úprava výstupního výkonu nejméně pro jeden ablační protokol

- Nejméně 5 typů přednastavení teploty v závislosti na oblasti provádění ablace/protokolu

- Automatický režim s min 11 přednastavenými automatickými ablačními režimy

- Manuální režim s min. 1 manuálně nastavitelným ablačním režim

- Každý automatický ablační režim má min. 4 sady přednastavených parametrů s možností jejich editace nebo doplnění

- Možnost dočasné změny parametrů režimu během zákroku bez ovlivnění uložených parametrů

- Možnost vytvoření a uložení vlastního protokolu

- Protokoly řízené impedancí

- Protokoly řízené teplotou

- Současná aktivace monopolární a bipolární elektrody

- Kontinuální self-test - systém kontinuální kontroly generátoru a připojených elektrod

- Systém kontroly pacientské elektrody

- Kompatibilní s více typy aktivních elektrod bez nutnosti použití adaptéru

- Maximální výstupní RF výkon min. 200 W

- Rozsah impedance v intervalu min. 26 - 1000 Ω

- Rozsah zobrazované teploty v intervalu min. 0 – 125 °C

- Propojení generátoru s peristaltickou pumpou pro chlazení elektrod

- Součástí dodávky bude:

  - Generátor

  - Nožní spínač

  - Peristaltická pumpa s nádobou

  - Stabilní vozík s min. 4 kolečky, z toho alespoň 2 s brzdou

  - Komunikační kabel pro generátor a pumpu

  - Kabel pro neutrální elektrody min. 1 ks

  - Přenosný PC určený k propojení s generátorem (parametry PC dle specifikace výrobce nebo dle standardu CI FN Brno)

  - propojovací kabel mezi dodávaným PC a generátorem

  - Doplňkový tepelný senzor pro použití v blízkosti citlivých struktur umožňující řídit nejen proces ablace, ale také sledovat signál z nezávislého snímače.

- Možnost připojení elektrod zaručující kompatibilitu s MRI

- Možnost připojení elektrod pro RF ablace myomu

- Možnost připojení elektrod pro RF ablace endometria

- Možnost připojení elektrod s nastavitelnou délkou aktivní části pro ablaci různých velikostí ložisek

- Možnost připojení elektrod pro ablace cyst s pohyblivým termočlánkem pro měření teploty uvnitř cysty a u její stěny, nastavitelná aktivní délka, integrované odsávání (není nutná samostatná odsávací jehla)

- Možnost připojení chlazených infuzních elektrod pro ablaci velkých ploch jednou elektrodou

- Možnost připojení elektrod pro hemostázu po biopsii anebo pro přesné měření teploty v reálném čase, pokud je ablace prováděná v blízkosti kritických struktur

- Možnost použití elektrod se dvěma teplotními senzory, kdy je signál z každého senzoru sledován nezávisle umožňující současně sledovat teplotu v centru a teplotu při okraji pro cílenou ablaci struktur