Technická specifikace Komunikačního systému sestra – pacient

Minimální technické požadavky

FN Brno, KICH, JIP+Stacionář, Budova B, 1NP

FN Brno, KICH, příjmová a specializovaná ambulance, Budova B, 1PP

IP komunikační zařízení sestra-pacient je důležitou součástí nemocničního lůžkového oddělení. Musí umožnit komfortní hovorové spojení zdravotního personálu a pacientů na lůžkových pokojích, příjem hovorových volání od pacientů na nemocničním lůžku, nouzových volání z toalet, koupelen, volání od vchodů na lůžkové oddělení a volání z jiných místností, kde je předpoklad pohybu pacientů nebo zdravotnického personálu (např. služební místnosti). Systém také musí umožňovat vyslání signálu nejvyšší nouze ALARM (nebo také tzv. BLUE CODE) a přivolání zdravotnické nebo lékařské pomoci.

1. Obecné požadavky na technologii a způsob provedení instalace

- IP systém do úrovně koncových prvků s hlasovou komunikací - každý prvek s vlastní IP adresou

- UTP rozvody realizované v souladu s použitou technologií ETHERNET

- centralizované a částečně decentralizované umístění kompletní ETHERNET technologie (SWITCH + POE) ve společném datovém rozvaděči typu 19“ RACK

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou

- oboustranné plně duplexní diskrétní a hlasité hovorové spojení u každého lůžka pacienta

- poslech až dvou rádií jak diskrétně, tak hlasitě z reproduktoru, u každého terminálu pacienta

- možnost poslechu (streamování) až 10-ti internetových rádií

- centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem

- uvědomění personálu o aktivním volání, na hlavním terminálu nebo na pokojových terminálech nebo ve služebních místnostech

- denní a noční režim s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení)

- -    integrace s běžným analogovým bezdrátovým telefonním přístrojem s technologií DECT.

- informace pomocí FSK modulace

- zálohování dat a upgrade softwaru

- možnost zobrazení, zálohování a export historie volání

- auto-diagnostické funkce systému informující personál o případných nefunkčních částech systému, notifikace o odpojených IP prvcích systému a odpojených prvků nouzového volání

- -	možnost vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do databáze historie volání (soulad s GPDR)

- -	možnost otevírání dveří s elektrickým zámkem z hlavního terminálu a terminálů sester na pokojích

- -   připojení každého oddělení k centrálnímu SQL serveru systému HCC-07 IP, kde se ukládají veškerá data a historie událostí na jednotlivých oddělení (možnost filtru, editace a tisku)

2. Požadavky na technologii – hlavní terminál sestry

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou

- centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem

- denní a noční režim terminálu s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení)

- LCD obrazovka větší než 10“ zajišťuje komfortní přehlednost všech zobrazených ikon

- mechanický kloubový spoj držáku integrovaný v hlavním terminálu, umožňující naklánění terminálu dle umístění a aktuální potřeby personálu, který je jeho neoddělitelnou součástí

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím dotykového displeje „touch-screen“

- -	zobrazení místa zaregistrovaného personálu na pokojových terminálech

- -	funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce, tímto musí předávat terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání (bez nutnosti čtení uvedených informací z displeje hlavního terminálu).

- -	možnost ovládání (otevírání) elektrických zámků dveří přímo na displeji terminálu

3. Požadavky na technologii – pokojový terminál

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním a pokojovým terminálem

- vyslání žádosti o hovorové spojení s hlavním terminálem

- optické a tónové uvědomění personálu o aktivním volání (po registraci personálu)

- dvě samostatné registrace přítomnosti (zdravotní sestra / ošetřující personál)

- poslech centrálního hlášení z hlavního terminálu

- funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání (po registraci personálu)

- připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45 – IP komunikace

4. Požadavky na technologii – zásuvka pacienta, lůžkový terminál pacienta

- sluchátko klienta, které dle aktuální polohy automaticky přepíná hlasitý (přes reproduktor) a diskrétní (přes sluchátko) hovor v těchto režimech:

- a) odložené sluchátko na stolku, na lůžku, visící z hrazdy lůžka dolů, při pádu z ruky klienta, v parkovací poloze v zásuvce klienta, v těchto polohách sluchátka bude hovor přepnut na hlasitý režim přes reproduktor umístěný na zdi v zásuvce klienta za lůžkem

- b) sluchátko klienta drží klient v ruce u ucha (jako u telefonního přístroje), v této poloze sluchátka bude přepnut režim na diskrétní hovor přes sluchátko klienta.

- připojení lůžkového terminálu kabelem s automaticky rozpojovacím konektorem, který zamezí v případě nevhodné manipulace s pohyblivým přívodním kabelem (např. mechanický tah) poškození konektorů terminálu nebo zásuvky pacienta. Případné rozpojení konektorů kabelu musí být diagnostikou systému automaticky vyhodnoceno a personál je o vzniklé situaci informován.

- podsvícení tlačítka pro přivolání sestry pro lepší orientaci v nočních hodinách

- speciální držák kabelu s upevněním na hrazdu lůžka pacienta