Technická specifikace, deska nekompatibilní

Mobilní operační stůl

Technická specifikace:

- Mobilní elektromechanický operační stůl s výměnnou deskou

- Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky bez nutnosti nastavení reverzního režimu

- Nosnost operačního stolu - základna mobilní - přemístitelná transportním vozíkem min. 360 kg

- Kombinované polohování operačního stolu

- Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie 5 dní provozu

- Ovládací panel na základně OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem) včetně tlačítka „čištění“, kdy základna i bez desky vyjede automaticky do nejvyšší polohy. Umístěný na boční straně základny – nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí desky

- Bezdrátový ovladač s barevným dotykovým displejem s možností uložení nejpoužívanějších poloh (min. 15), možnost úpravy rychlosti jednotlivých pohybů samostatně i současně, zobrazení aktuálních náklonů desky, komunikace v ČJ. Možnost nabíjení ovladače ze základny stolu.

- Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

Elektromechanické polohování

Základna operačního stolu zabezpečí:

- Nastavení výšky pracovní desky min. 625 – 1160 mm

- Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. ± 45°

- Boční náklon pracovní desky min. ± 28°

- Kombinace Trendelenburg 30° s boční náklonem 20°

Univerzální výměnná deska operačního stolu s transportním vozíkem

- 5dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm

- Odnímatelná hlavová i nožní část operační desky

- Motorický podélný posun min. 400 mm

- Polohování nožní části min. +90°/ -100°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť

- Polohování zádové části celkový rozsah pohybu +90°/ -90°

- Možnost záměny nožních a zádového segmentu s automatickým rozpoznáním

- Transportní vozík pro převoz výměnných desek a základny operačního stolu

Manuální polohování

- Hlavová část - dvoukloubová stavitelnost

- RTG transparentní operační deska max. šířka 590 mm vč. eurolišt, bez jakéhokoliv příčného elementu, který by byl překážkou pro snímkování

- Polstrování univerzálních desek operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu. Min. 8 cm vysoké dvouvrstvé polstry snižující riziko vzniku antidekubitů

- Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu

- Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování)

- Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné

- pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

Karbonová deska

- medicínský atest

- RTG transparentní karbonová deska

- délka (včetně podložky k uložení hlavy): 2.400 mm

- šířka operační desky (bez uerolišt): 520 mm

- šířka operační desky (včetně eurolišt): max. 620 mm

- hmotnost desky (bez navážecího vozíku a bez pacienta): max. 150 kg

- motorizovaná přestavení (pomocí základny operačního stolu)

  - podélný posun (celkový): 1.200 mm

  - příčný posun: ± 100 mm od nulové polohy

  - náklon desky v podélném směru (doprava / doleva): 13⁰ / 13⁰ od nulové polohy

  - náklon desky v podélném směru (dolů v části hlavy / dolů v části chodidel): 
20⁰ / 20⁰ od nulové polohy

- součástí dodávky budou i adaptéry se standardními eurolištami pro napojení příslušenství po

obou delších stranách desky a transportní vozík plně kompatibilní s dodávaným operačním stolem a s dodávanou karbonovou deskou.

Operační deska traumatologická vč. extenčního zařízení

-  RTG transparentní v pánevní oblasti, 2 trakční tyče s jedním trakčním zařízením, dvoudílná deska pod nohy pacienta, trakční kolík, rotační a kyvný adaptér, šaut pro upevnění zdravé nohy, prodloužení eurolišty

-  Elektrické polohování extenční desky:

- Motorický podélný posun min. 170 mm

- Polohování zádové části +70°

- Mechanické polohování extenční desky:

- Horní zádová část +90°/-60°