Medicínský účel pro zdůvodnění velmi specifických požadavků:

Klinika dětské radiologie FN Brno a LF MU je komplexním diagnostickým centrem pro diagnostiku všech patologických stavů u pacientů dětského věku, s širokou spádovou oblastí, nejen v rámci Jihomoravského kraje. Klinika dětské radiologie, kromě diagnostické péče, poskytuje i péči konziliární a superkonziliární, včetně doplňujících a upřesňujících vyšetření.

Vzhledem ke specificitě a komplexnosti CT vyšetření pacientů dětského věku - od nejnižších věkových kategorií po věk dospělosti, je nutné takové přístrojové vybavení, které zajistí co nejvyšší možnou diagnostickou výtěžnost daných vyšetření pro návaznou cílenou terapeutickou péči, s co nejnižšími negativními dopady pro pacienty dětského věku.

1. Nežádoucí účinky ionizujícího záření na lidský organismus jsou obecně známé a jsou zvláště negativně vystupňované u pacientů dětského věku – CT přístroj, umožňující vyšetření s minimální dávkou záření tyto negativní účinky výrazně zredukuje.

2. Mnoho stávajících CT vyšetření dětských pacientů na Klinice dětské radiologie je nutné zatím provádět v celkové anestézii  - CT přístroj s maximální rychlostí skenování umožní významnou měrou redukovat, až eliminovat počet vyšetření v celkové anestézii.

3. Vzhledem k malým poměrným velikostním rozměrům různých orgánů a tkáňových systémů u dětí, je pro detailní diagnostiku pacientů dětského věku nutný CT přístroj s co nejvyšším prostorovým rozlišením.

4. Převážná část CT vyšetření pacientů dětského věku se neobejde bez intravenózní aplikace kontrastní jódové látky – s nutností této aplikace a s rostoucím jejím aplikovaným objemovým množstvím rostou také její nežádoucí účinky. Proto je ideální CT přístroj, který požadavek nutnosti co nejnižší dávky aplikované kontrastní látky v maximální možné míře zohledňuje a navíc umožňuje komplexní vyšetření s následným dopočtem nativního skenu, bez nutnosti jeho předchozího provedení.

Zásadními a neoddělitelnými prioritami pro CT vyšetření dětských pacientů všech věkových kategorií dětského věku na Klinice dětské radiologie tedy jsou:

Maximální snížení dávky ionizujícího záření

Maximální rychlost skenování

Maximální prostorové rozlišení

Maximální snížení aplikované dávky jódové kontrastní látky

Proto požadujeme CT přístroj, který výše uvedené  a pro nás zásadní požadavky v maximální možné míře splňuje.

CT duální pro KDR - technická specifikace

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Specifikace multidetektorového CT:

- Počet současně skenovaných vrstev během celé 360° otáčky minimálně 256 při helikálním skenování (pro splnění tohoto parametru zadavatel nepřipouští technologie typu overlap rekonstrukci, Conjugate cone-beam akvizici, ConeBeam (COBRA-Cone Beam Reconstruction Algorithm) nebo half and half akvizici)

- Detekční systém umožňujícím nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x šířka řezu nebo duální systém minimálně 2 x 192 x šířka řezu

- Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotace minimálně 512

- Detektory poslední generace (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel, Clarity new gen)

- RTG lampu poslední generace (např. Quantix, iMRC, Vectron)

- Minimální dosažitelná šířka řezu (šíře detektorového elementu v ose Z) 0,4 mm a méně

- Průměr gantry minimálně 78 cm

- Celkový výkon generátoru minimálně 120 kW

- Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 7,0 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 40 MHU

- Chladící výkon anody rentgenky min. 1500 kHU/min

- Minimální rozsah napětí 70-140 kV

- Možnost nastavení napětí v plném rozsahu po desítkách kV

- Nastavení proudu rentgenky min. 800 mA

- Možnost skenování dětských i dospělých pacientů i při nízkých hodnotách kV pro významné snížení množství kontrastní látky, nastavení proudu při 70 kV minimálně 650 mA

- Minimální rychlost rotace gantry 0,25 s na celou otáčku (360°)

- Velikost skenovaného a rekonstruovaného FOV minimálně 500 mm

- Rekonstrukční matice min. 1024x1024

- Prostorové rozlišení v rovině X/Y při vysokokontrastním zobrazení pro 2 % MTF 17 LP/cm a více

- Obrazová rekonstrukční rychlost v plné kvalitě 70 obr./s a více při FBP i iterativní rekonstrukci

- Redukce dávky podle velikosti pacienta: kontinuální modulace dávky podle stavby těla pacienta, skenované anatomie, automatické nastavení hodnoty kV podle stavby těla pacienta pro optimalizaci kontrastu a redukci radiační dávky (3D modulace v reálném čase), orgánová modulace dávky pro snížení dávky na citlivé orgány

- Cínový filtr pro výrazné snížení dávky záření při vyšetření

- Skenování za použití duální energie záření

- Objemové perfuzní skenování mozku i orgánů břicha s pokrytím minimálně 14 cm v ose Z

- Dynamické skenování v rozsahu min. 16 cm

Vyhodnocovací systém a ovládací stanice:

- Nejnovější generace iterativních rekonstrukčních technik na bázi matematických modelů v prostoru raw dat, které jsou dostupné u nabízeného CT systému

- Program redukce artefaktů způsobených metalickými ortopedickými implantáty (jako MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR )

- Program automatického spuštění akvizice při dosažení prahové hodnoty denzity sledované oblasti (monitorace přítoku kontrastní látky)

- Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI, dedikované pediatrické protokoly

- Automatická tvorba sérií MPR a MIP podle orgánových programů

- Automatický export protokolu vyšetření včetně dat o radiační zátěži (dose report) do PACS archivu

- Pro každou studii poskytnout DICOM SR (Structure Report s radiačními parametry) a axiální CT řezy pro všechny scany provedené v rámci této studie. DICOM soubory pro dávkový protokol a pro axiální CT řezy musí obsahovat nezbytné údaje pro výpočet orgánových dávek metodologií IMPACT.

- Zavést jednoznačné názvy, případně jiná určení jednotlivých výkonů prostřednictvím tabelizace, indexace, apod., pro zajištění jednoznačné identifikace provedených výkonů, vyšetřované oblasti a místa vstupu rtg záření do pacienta.

- Kompatibilita se systémem používaným pro výpočet dávek pacientů metodologií PCXMC nebo IMPACT a pro stanovení Místních diagnostických referenčních úrovní v souladu s požadavky Národních radiologických standardů

- Kapacita obrazové paměti minimálně 1 TB

- Kapacita úložiště surových dat minimálně 4 TB

- Archivační jednotka pro záznam dat na CD/DVD včetně DICOM obrazových dat.

- Možnost exportu obrazových dat přes síť i na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat.

- Plná DICOM 3.0 konektivita (služby DICOM Store, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report)

- Dvojice barevných medicínských LCD monitorů s uhlopříčkou min. 19“ na ovládací stanici

- Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace

- Záložní zdroj UPS s kapacitou min. 15 minut pro akviziční pracovní stanici

- Náhledový LCD monitor na stropním závěsu ve vyšetřovně použitelný při CT navigovaných intervenčních výkonech.

- CT skiaskopie s regulací záření podle polohy rukou intervenujícího lékaře.

- Možnost najet pacientským stolem jedním stiskem tlačítka na polohu obrazu právě zobrazovaného na monitoru (při intervenčních výkonech)

Pacientský stůl:

- Nosnost minimálně 220 kg

- Rychlost horizontálního posunu stolu minimálně 400 mm/s

- Možnost posunu stolu během vyšetření rychlostí až 700 mm/s

- Rozsah pohybu pro skenování v helikálním módu minimálně 180 cm

- Ovládací tlačítka pro gantry a stůl musí být lokalizována z obou stran gantry

Multimodalitní serverový portál pro výkonný postprocessing obrazových dat pro minimálně 5 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení:

- Minimální množství současně zpracovávaných obrazů alespoň 46 000

- Úložná kapacita multimodalitního portálu musí být minimálně 10 TB

- UPS serveru pro případ výpadku napájení

- Při plném obsazení 7 pracujících uživatelů nesmí docházet ke zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování studií

Softwarové vybavení multimodalitního portálu:

- Základní CT a MR prohlížeč

- Výkonný postprocessing obrazových dat v základním 2D a 3D vyhodnocení - MPR, MIP, VRT, umožňující zpracovat data z CT i MR

- SW vybavení pro fúzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR, PET …)

- Ukládání obrázků ve formátu JPEG a videosmyček v AVI formátu

- Software pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených duální energií pro minimálně 3 současně pracující uživatele (s výjimkou virtuálního nativního zobrazení)

- Výpočet virtuálního nativního zobrazení pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Kvantifikace distribuce jodové kontrastní látky, zhodnocení perfuze orgánů, včetně perfuze plic pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- SW pro segmentaci cév při CT angiografii pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Analýza složení močových konkrementů pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro cévní analýzu s automatickým či poloautomatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací či stentů a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, automatické trasování středu lumina s automatickým nebo poloautomatickým vyhodnocením stenóz a aneuryzmat pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro vyhodnocení perfuzního CT mozku i perfuze břišních orgánů, především jater. Zobrazení volumových parametrických map jednotlivých kalkulovaných parametrů, včetně permeability a dalších pokročilých parametrů pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro automatické vyhledávání a hodnocení plicních ložisek, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání s jinými vyšetřeními pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro lokalizaci a vyhledávání ložisek v játrech i v ostatních měkkých tkáních (onkologických lézí), měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání se starším vyšetřením podle standardů RECIST a WHO pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro virtuální bronchoskopii pro minimálně 3 současně pracující uživatele

- Software pro hodnocení jater, arterial/portal enhancement, anatomická segmentace pro přípravu operačního plánu pro minimálně 2 současně pracujícího uživatele

Příslušenství:

- Chladící zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem

- Elektrický rozvaděč

- Rolovací podložka pro přesun ležících pacientů na vyšetřovací stůl

- IP kamera pro sledování pacienta při vyšetření

- 3D kamera umístěna nad pacientským stolem pro snazší polohování pacienta před vyšetřením

- Pracovní stůl pod ovládací konzoli

- obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM včetně možnosti nastavení českých povelů pro pacienta

Automatický injektor pro podávání kontrastní látky na CT

- Injektor umístěný ve vyšetřovně na stropním závěsu a jeho ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací

- Možnost umístění dvou zásobníků (pístů, lahví…) s kontrastní látkou a jednoho zásobníku fyziologického roztoku, možnost použití 500ml lahví kontrastních látek

- Rychlost průtoku nastavitelná v rozmezí 0,1 – 10 ml/s s krokem po 0,1 ml/s či méně

- Možnost současného podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku různou rychlostí (ředění), nebo možnost střídavého podání malých množství kontrastní látky a fyziologického roztoku opakovaně za sebou

- Integrovaný ohřev kontrastních látek

- Synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření

Další servisní podmínky

- Servis HW v režimu 24x7x365

- Servis SW v režimu 24x7x365 podle SLA parametrů (viz tabulky níže)

SLA parametry:

| Závažnost vady | Kategorie vady | Popis vady |
| --- | --- | --- |
| Kritická | A | Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o Software jako celek nelze používat; o došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí Software jako celku; - došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat předávaných ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů; - došlo nebo dochází k přerušení komunikace s databází nebo k narušení důvěrnosti nebo integrity komunikace s databází; |
| Závažná | B | Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o významnou část Software nelze používat; o dochází k narušení dostupnosti dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí kterékoli části Software; o odezvy Software znemožňují nebo významně omezují práci uživatelů v reálném čase; - dochází k narušení dostupnosti dat, které mají být předávány ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů. |
| Běžná | C | Vada se na kterékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení projevuje omezeními, chybami nebo delšími odezvami, avšak Software lze přesto alespoň zčásti využívat. |

| Kategorie vady | Zahájení prací na odstranění vady |  | Odstranění vady |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady | Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro zahájení prací na odstranění vady | Lhůta pro odstranění vady | Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro odstranění vady |
| A | 1 hodina | 1000,- za každou hodinu prodlení | 3 hodiny | 5000,- Kč za každou hodinu prodlení |
| B | 1 hodiny | 1000,- Kč za každou hodinu prodlení | 8 hodin | 2500,- Kč za každou hodinu prodlení |
| C | 4 hodiny v rámci Pracovní doby | 500,- Kč za každou hodinu prodlení | 24 hodin v rámci Pracovní doby | 1000,- Kč za každou hodinu prodlení |