Pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Technická specifikace

Konstrukce:

- Umožňující snímkování pacientů na lůžku, s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)

- Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem

- Nabití baterie do max. 9 hod ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití

- Baterie umožňující zahájit nabíjení při jakémkoliv stavu vybití baterie bez vlivu na životnost baterie

- Možnost snímkování s přístrojem při napájení z baterií a také při současném připojení do sítě 230 V

- Motorizovaný nebo nemotorizovaný teleskopický sloup s možností rotace a s výsuvným ramenem ve vodorovné rovině

- Otáčení sloupu v rozsahu min. ± 270°

- Šířka přístroje max. 600 mm

- Výška přístroje vč. sloupu (parkovací poloha) max. 1940 mm

- Hmotnost přístroje max. 450 kg

RTG generátor a rentgenka:

- Vysokofrekvenční generátor RTG záření

- Výkon min. 30 kW

- Rentgenka se dvěma ohnisky

- DAP metr pro záznam dávky, zobrazení na snímku s možností uložení do PACS

Digitální detektory a akviziční stanice:

- Ovládání přístroje prostřednictvím dotykového displeje min. 15'' integrovaného do přístroje

- Velký plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy minimálně 345 x 420 mm

  - Matrice detektoru min. 2 450 x 3 000 bodů

  - Velikost pixelu detektoru maximálně 140 µm

  - Hmotnost detektoru max. 3 200 g

- Malý plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy maximálně 270 x 350 mm

  - Matrice detektoru min. 2 000 x 2 500 bodů

  - Velikost pixelu detektoru maximálně 140 µm

  - hmotnost detektoru max. 2 200 g

- Technologie detektorů aSi/CsI

- Možnost uložení obou detektorů v integrovaných kapsách v těle přístroje. Každá kapsa musí umožňovat automatické dobíjení detektorů bez nutnosti vyndávání baterií prostřednictvím napájecí sběrnice detektoru. Napájení začne ihned po zasunutí detektoru do zásuvky

- Velký detektor musí být vybaven zpevňujícím rámem s madlem z lehkého a odolného materiálu pro zvýšení odolnosti a bezpečnější přenášení detektoru

- Každý detektor bude dodán s náhradní baterií

- Funkce manuálního úplného vypnutí napájení detektoru bez nutnosti vyjmout baterii

- Softwarová virtuální mřížka pro eliminaci nepříznivého vlivu rozptýleného záření bez nutnosti použití sekundární clony

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku

- Poskytnout skiagrafický snímek ve formátu DICOM souboru exportovaného do PACS, obsahující také nezbytné údaje pro výpočet orgánových dávek metodologií PCXMC:

  - Údaje o pacientovi – příjmení a jméno Dicom Tag (0010,0010), identifikační číslo pacienta Dicom Tag (0010,0020), datum narození Dicom Tag (0010,0030), pohlaví Dicom Tag (0010,0040), věk Dicom Tag (0010,1010), výška Dicom Tag (0010,1020), hmotnost Dicom Tag (0010,1030)

  - Identifikace žádanky – accession number Dicom Tag (0008,0050)

  - Určení místa expozice – bodypart "Body Part Examined" Dicom Tag (0018,0015), projekce (dle DICOM specifikace AP, PA, LL, RL, LLO, RLO, ...…)

  - Expoziční parametry: kV, mAs, DAP, filtrace, kolimace, vzdálenost ohniska od detektoru

  - Kompatibilita se systémem používaným pro výpočet dávek pacientů metodologií PCXMC nebo IMPACT a pro stanovení Místních diagnostických referenčních úrovní v souladu s požadavky Národních radiologických standardů.

- Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 3 s

- Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 15 s

- Postprocessing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku v libovolném úhlu, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky

- Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)

- Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index, deviační a cílový index pro kontrolu optimální expozice

- Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report)

- Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI)

- Export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele pomocí Wi-Fi a pomocí datového kabelu. Vyžadujeme obě varianty

- Možnost evidence statistiky opakovaných expozic

- DICOM: WLM, MPPS, Store, Print

- Síťové propojení s Modality Worklist

- Možnost přihlašování obsluhy zaměstnaneckou kartou