## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | FN Brno - ReactEU
Číslo: | R01
Název: | Elektrické odsávačky
Klinika: | IGEK, KIGOPL a KICH
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Položka číslo 1 - Elektrické odsávačky pro IGEK
počet: 2 ks
rychlost sání min. 30 l/min
regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. - 80 kPa
hladina akustického výkonu při chodu odsávačky max. 60 dB
záruka na agregát přístroje min. 5 let
světelná signalizace chodu přístroje
pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou
ochrana proti přeplnění lahví
pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku)
napájení 230 V / 50 Hz
bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění BTK dle § 45 zák. 89/2021 Sb. s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
součástí dodávky bude:
lahev autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l – 2 ks ke každé odsávačce
jednorázové odsávací vaky - 10 ks ke každé odsávačce
odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m – 10 ks ke každé odsávačce
nožní spínač – 1 ks ke každé odsávačce
veškeré další příslušenství a spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje ke každé odsávačce
Položka číslo 2 - Elektrická odsávačky pro KIGOPL
počet: 1 ks
rychlost sání min. 30 l/min
regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. - 80 kPa
hladina akustického výkonu při chodu odsávačky max. 60 dB
záruka na agregát přístroje min. 5 let
světelná signalizace chodu přístroje
pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou
ochrana proti přeplnění lahví
pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku)
napájení 230 V / 50 Hz
bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění BTK dle § 45 zák. 89/2021 Sb. s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
součástí dodávky bude:
lahev autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l – 2 ks ke každé odsávačce
jednorázové odsávací vaky - 10 ks ke každé odsávačce
odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m – 10 ks ke každé odsávačce
nožní spínač – 1 ks ke každé odsávačce
veškeré další příslušenství a spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje ke každé odsávačce
Položka číslo 3 - Elektrické odsávačky pro KICH
počet: 4 ks
rychlost sání min. 30 l/min
regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. - 80 kPa
hladina akustického výkonu při chodu odsávačky max. 60 dB
záruka na agregát přístroje min. 5 let
světelná signalizace chodu přístroje
pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou
ochrana proti přeplnění lahví
pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku)
napájení 230 V / 50 Hz
bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění BTK dle § 45 zák. 89/2021 Sb. s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
součástí dodávky bude:
lahev autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l – 2 ks ke každé odsávačce
jednorázové odsávací vaky - 10 ks ke každé odsávačce
odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m – 10 ks ke každé odsávačce
nožní spínač – 1 ks ke každé odsávačce
veškeré další příslušenství a spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje ke každé odsávačce
Položka číslo 4 - Elektrické odsávačky pro KICH transportní s úchytem na tyč nebo postel
počet: 6 ks
rychlost sání min. 25 l/min
regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. - 70 kPa
hladina akustického výkonu při chodu odsávačky max. 65 dB
světelná signalizace chodu přístroje
ochrana proti přeplnění lahví
napájení 230 V / 50 Hz
součástí dodávky bude:
Li-ion akumulátor s dobou provozu bez napájení min. 30 min - 1 ks ke každé odsavačce
napájecí kabel - 1 ks ke každé odsavačce
konstrukce pro uchycení na čelo nemocničního lůžka ke každé odsavačce
lahev autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) o objemu min. 1 l včetně uchycovacího mechanismu lahve na odsavačku – 2 ks ke každé odsávačce
odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m – 10 ks ke každé odsávačce
veškeré další příslušenství a spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje ke každé odsávačce
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 41 zák. 89/2021 Sb nebo § 61 zák. 90/2021 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zák. č. 89/2021 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek.
Doklad o splnění Zákona č. 89/2021 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 89/2021 Sb. v platném znění
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE