## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 2022_085_ÚNA
Název: | ORL Unit III
Klinika: | PAČ - KDORL, PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Základní vyšetřovací modul
Mobilní jednotka určená pro vyšetření v ORL – modulární systém, volba umístění jednotlivých modulů včetně skříní, možnost instalace do rohu
Kompletní napojení na vodovodní řad – napojení na přívod i odvod vody, vyprazdňování odsátého sekretu do odpadu po každém použití
V případě, že přístroj vyžaduje maximální tlak přívodní vody, bude dodán i redukční ventil na požadovaný maximální tlak.
Proplach odsávací hadice dezinfekčním roztokem
Mechanická ochrana hadic – hadice odsávání a proplachu ucha jsou zasunuty do otvorů dvířek unitu, nevisí volně v prostoru a neleží na zemi
Integrovaná odsávačka min. 40 l za min/podtlak min. 90 kPa – plynulá regulace síly sání, automatické spínání po vyjmutí hadice z držáku, odpadní láhev s komfortním bez-hadicovým připojením k odpadní části pomocí magnetického držáku
Autoklávovatelná nádoba na odsátý sekret i na dezinfekci, ochrana proti přetečení
Přístup k výměně lahví z přední strany unitu
1x větší odkládací plocha v prostoru rukojetí krytá skleněnou podložkou + 2 menší odkládací plochy
Autonomní systém tlakové teplé vody 37 °C s tolerancí teploty max. ± 1 °C pro výplach ucha, digitální displej zobrazující teplotu vody, 500 ml/min, automatické spínání ohřívání po vyjmutí pistole z držáku
2 zabudované LED světelné zdroje, automatické spínání, 210 000 luxů, svítivost srovnatelná s 250 W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin
1x světlovodný kabel, průměr 3,5 mm, délka min. 2 m, kompatibilní s poptávaným rigidním endoskopem
2x vyhřívaný držák pro čistou rigidní optiku + 2x držák pro dezinfekci rigidních optik
1x držák pro čistou flexibilní optiku + 1x držák pro dezinfekci flexibilní optiky
Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů, automatické zapínání i vypínání bez nutnosti držet tlačítko pro sepnutí po celou dobu ohřevu
Držák na čelní světlo s automatickým spínáním po vyjmutí
Čelní světlo s napojením do unitu, odnímatelný světlovodný kabel z čelního světla pro snadnou výměnu
Přídavná boční police připojená k unitu na levé straně pro umístění přístroje flexibilního videolaryngoskopu
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Instrumentační skříň
Skříň pro instrumenty s minimálně tříposchoďovou instrumentační plochou a šuplíky dle specifikace zákazníka, s rolovacím krytem instrumentační plochy. Rolo se při otevření zasouvá do skříňky a nepřekáží v prostoru
Výbava skříně: široká výsuvná odkládací plocha, šuplík s nádobou pro dezinfekci na použité nástroje, šuplík pro elektrochirurgický přístroj, odpadkový koš ovladatelný nohou. Koš musí být výsuvný, opatřený otvorem pro vhazování odpadu i při zavřeném stavu. Minimálně další 4 uzavíratelné šuplíky.
Mikroskop
Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem s vlastním zdrojem světla
Zdroj světla halogenový nebo LED, který je srovnatelný s halogenovým zdrojem světla (svítivost a vlnová délka)
Integrovaný do ORL unitu
5 - ti krokový měnič zvětšení
Integrovaný žlutý a zelený filtr
Binokulární přímý tubus
2 ks magnetický širokoúhlý okulár 10x s dioptrickou korekcí
T rukojeť pro ovládání mikroskopu
Volitelný objektiv s pracovní vzdáleností 200-400 mm
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Flexibilní video-laryngoskop
Plně kompatibilní s nabízeným monitorem – transportní kamerovou jednotkou
Plně kompatibilní s nabízeným hlavním monitorem (možnost zobrazení spojením kamerové jednotky a hlavního monitoru na unitu)
Čipová technologie (CMOS nebo CCD)
Manuální ostření
Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje)
Směr pohledu 0°
Úhel pohledu min. 100°
Pracovní délka 30 cm
Vnější průměr max. 2,9 mm
Výkyv distálního konce nahoru / dolů min. 140°/140°
Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu pro min. focení, záznam a vyvážení bílé barvy
Základní příslušenství: tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Monitor – transportní kamerová jednotka
Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodin
Rychlý start systému - do 20 vteřin
Jednoduché ovládání - piktogramy u ovládacích tlačítek
Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru
Dotykový monitor o velikosti min. 8“
Rozlišení fullHD, tj, min. 1920 x 1200 pixelů
2x vstup pro video příslušenství – možnost připojení kamerové hlavy a videolaryngoskopu současně
Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
SD karta nebo mini USB flash disk o velikosti min. 4 GB součástí
Nabíjecí Lithium-iontový akumulátor s kapacitou min. 7 800 mAh
Adaptér do elektrické sítě
Možnost připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy, video-otoskopu, flexibilních videoendoskopů
Funkce PiP
Váha max. 1 300 g
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Kamerová hlava
Kamerová hlava připojitelná do kamerové jednotky (monitoru) poptávaného video flexibilního laryngoskopu
Rozlišení minimálně HD
Kamerová hlava s uchycením C-mount pro připojení standardních rigidních a flexibilních endoskopů
Plně kompatibilní s uvedeným monitorem
CMOS čipová technologie
Formát obrázku 4:3
Ohnisková vzdálenost f = 19 mm (vhodná pro optiky malých průměrů)
Váha kamerové hlavy max. 180 g
Ovládací tlačítka pro focení, záznam a vyvážení bílé barvy na kamerové hlavě
Deklarovaná jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Hlavní zobrazovací monitor
Monitor se skleněným krytem povrchu obrazovky vhodným a odolným pro dezinfekci
Vstup - min. 1x kompatibilní připojení videolaryngoskopu (přes nabízený monitor pro endoskopy) pouze kabelem, bez nutnosti použití konvertoru
Vstup - min. 1x SDI
Výstup - min. 1x SDI
Velikost min. 22"
Rozlišení min. FullHD
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Elektrochirurgický přístroj
Elektrochirurgický přístroj s monopolárním i bipolárním režimem
Klasický řez s maximální výstupní intenzitou min. 120 W
Smíšený řez s koagulací pro endoskopickou chirurgii
2 koagulační režimy. Jeden koagulační režim s maximální intenzitou min. 80 W.
Bipolární režim s maximální výstupní intenzitou min. 40 W
Monitorování připojení neutrální elektrody pro kontrolu bezpečnosti pacienta během zákroku, LED kontrolka
Kompletní příslušenství pro monopolární i bipolární režimy: neutrální podložka s kabelem a skalpelem, 10 nástavců pro monopolární režim, elektrochirurgický sterilizovatelný ruční spínač (pero), pedál, bipolární kabel, pinzeta dle výběru
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Rigidní endoskop
HD rigidní endoskop, průměr 2,7 mm, zorný úhel 30 °, délka endoskopu 140 mm
Autoklávovatelný
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Příslušenství v rámci dodávky
Kabely pro ekvipotenciální spojení přístrojů se zemí
Desinfekce pro endoskopy dle doporučení výrobce
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Kompletní instalace systému a připojení na rozvod vody a odpadu v ambulanci, včetně dodání instalatérského a spojovacího materiálu
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu)
Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category
Bezplatná instruktáž (dle § 41 zák. 89/2021 Sb nebo § 61 zák. 90/2021 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma, pokud se jedná o ZP/IVD.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů (bez ND) a do 5 dní (s ND)od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10 % nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích, v českém jazyce zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zák. č. 89/2021 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek.
Doklad o splnění Zákona č. 89/2021 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Nedodání manuálu v tomto formátu bude důvodem k vyloučení uchazeče z VZ.
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR) s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Nedodání manuálu v tomto formátu bude důvodem k vyloučení uchazeče z VZ.
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 89/2021 Sb. v platném znění
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE