Operační mikroskop pro COS KPPCH

Technická specifikace:

- uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči

- podlahový stativ s ochranou proti přejetí kabelů pro snadnou manipulaci ve všech směrech

- podlahový stativ s centrální brzdou a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu

- integrovaný optický dělič pro pozici face-to-face

- binokulární tubusy s možností naklápění v rozsahu min. 0 - 180° a současném polohování v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o min. 50 %

- širokoúhlé okuláry s dioptrickou korekcí

- integrovaná, elektronicky kontrolovaná clona

- variabilní pracovní vzdálenost nastavitelná manuálně a elektronicky v rozsahu min.

200 - 625 mm

- autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti

- automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení

- automatická úprava intenzity světla v závislosti na aktuálním zvětšení

- motorizované zaostření s nastavitelnou rychlostí

- motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech a z nožního spínače

- integrované, bezúdržbové LED osvětlení

- monitorování a výstraha při překročení individuálně zadané intenzity osvětlení

- nastavitelná ergonomická držadla, symetrická nad dolní hranou mikroskopu s programovatelnými tlačítky pro ovládání funkcí mikroskopu - min. 5 funkcí (ostření, zoom, brzdy, posun v XY)

- kabelový, multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači

- automatické vyvážení mikroskopu ve všech osách pomocí stisku jednoho tlačítka

- doba vyvážení celého mikroskopu max. 1 minuta, doba vyvážení není závislá na pozici a příslušenství

- systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků

- identifikace sterilního návleku pomocí RFID čipů

- individuální nastavení pro jednotlivé uživatele

- full HD 3CCD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu

- ovládání funkcí mikroskopu, stativu a zobrazení operačního procesu pomocí dotykového LCD monitoru LCD

- LCD monitor pro ovládání mikroskopu s úhlopříčkou min. 24",

- rozlišení LCD monitoru min. 1920 x 1080 px

- rotace LCD monitoru v rozsahu min. ± 125°

- integrovaný digitální rekordér do stativu mikroskopu s možností zhotovení snímků nebo videozáznamu

- digitální rekordér s úložným prostorem min. 1 TB

- nahrávání videozáznamu min. ve full HD

- full HD digitální videořetězec kompletně integrován do stojanu a mikroskopu – bez externích modulů a kabelů

- správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky a videodokumentaci z průběhu operace

- integrovaný LAN interface

- integrovaný DICOM interface

- servisní modul pro vzdálenou diagnostiku

- možnost exportu dat (video a snímků) přes LAN

- možnost exportu dat (video a snímků) přes USB

- stereoasistent z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru

Příslušenství:

- nožní spínač 1 ks

- jednorázový sterilní návlek min. 10 ks