Příloha č. 3: FN BRNO - NBP – Dodávka stropního stativu pro IKK

Technická specifikace stropního stativu pro IKK

- Stropní stativ nosnost min. 150 kg

- Dvě ramena:

  - Rameno pevné 750 mm dlouhé

  - Rameno zdvižné 1000 mm dlouhé

- Zdrojový sloup 1000 mm

Výbava zdrojového sloupu

- 3 police s bočními medilištami

  - Velikost (min. rozměr 400 x 400 mm)

  - Nosnost min. 10 kg

- 2 šuplíky pod polici

- 12 zásuvek 230 V (VDO oranžová) + zemnící kolík u každé zásuvky

- 4 datové zásuvky RJ45 (2x dvojzásuvka)

- Rychlospojky:

  - 2x kyslík

  - 1x vzduch, 8 bar

    - 1x nízkotlaká redukce na rychlospojku (např. MZ Liberec) pro redukci tlaku vzduchu na požadované rozmezí 6,205 - 7,584 bar, pro zapojení přístroje rotablační aterektomie.

  - 1x vakuum

  - 1x N2O

  - 1x odtah anestezie

- 1x rameno zdvižné pro uchycení monitoru

- 1x rameno otočné + teleskopická tyč pro uchycení infuzí

- 1x tyč pro infuzní pumpy

- 2x nerezový košík s možností uchycení na medilištu

Umístění zásuvek a rychlospojek na plyny bude před realizací odsouhlaseno uživatelem.

Obrázek 1: Možné rozložení požadované výbavy

Obrázek 2:  Možné rozložení příslušenství