Technická specifikace

IP komunikační zařízení sestra-pacient je důležitou součástí nemocničního lůžkového oddělení. Umožňuje komfortní hovorové spojení zdravotního personálu a pacientů na lůžkových pokojích, příjem hovorových volání od pacientů na nemocničním lůžku, nouzových volání z toalet, koupelen, volání od vchodů na lůžkové oddělení a volání z jiných místností, kde je předpoklad pohybu pacientů nebo zdravotnického personálu (např. služební místnosti). Systém musí umožňovat vyslání signálu nejvyšší nouze ALARM (nebo také tzv. BLUE CODE) a přivolání zdravotnické nebo lékařské pomoci.

Tabulka č. 1 – obecné požadavky na technologii a způsob provedení instalace

| ID | Požadavek | Možnost ověření v nabídce | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP systém do úrovně koncových prvků s hlasovou komunikací – každý prvek s vlastní IP adresou |  |  |
| 2 | UTP nebo FTP kabelové rozvody realizované v souladu s použitou technologií ETHERNET |  |  |
| 3 | oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou |  |  |
| 4 | distribuce až 10 kanálů IP rádiových vysílání z jednoho centrálního serveru pro celou nemocnici (velmi efektivní minimalizace spotřeby dat a potřebné šířky datového připojení do veřejné internetové sítě) |  |  |
| 5 | centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem |  |  |
| 6 | uvědomění personálu o aktivním volání, na hlavním terminálu nebo na pokojových terminálech nebo ve služebních místnostech |  |  |
| 7 | denní a noční režim s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení) |  |  |
| 8 | možnost sdružování oddělení (např. v nočních hodinách) na pracoviště se stálou 24 hod. službou – propojení s již instalovanými stávajícími systémy |  |  |
| 9 | možnost integrace s běžným analogovým bezdrátovým telefonním přístrojem s technologií DECT. Telefonní přístroj zobrazuje na displeji přesné lokalizační údaje o aktuálním volání a příjem hovorových volání. Důležitá je podpora přenosu tzv. „CALL ID“ informace pomocí FSK modulace (jediný standard, který podporuje 99% běžných telefonních přístrojů, tedy bez omezení na vybraný typ nebo výrobce bezdrátového telefonního přístroje) |  |  |
| 10 | možnost integrace s technologií VoIP (připojení na nemocniční VoIP telefonní ústřednu) |  |  |
| 11 | zálohování dat a upgrade softwaru |  |  |
| 12 | možnost zobrazení, zálohování a export historie volání |  |  |
| 13 | auto-diagnostické funkce systému informující personál o případných nefunkčních částech systému, notifikace o odpojených IP prvcích systému a odpojených prvků nouzového volání |  |  |
| 14 | možnost vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do databáze historie volání (soulad s GPDR) |  |  |
| 15 | na všech odděleních bude lokální server zajišťující plnohodnotnou funkci systému sestra – pacient nezávisle na technickém vybavení ostatních oddělení nebo nemocnice. Každé oddělení funguje jako jeden samostatný celek tak, aby v případě výpadku lokálního serveru nebyl omezen provoz na jiném lůžkovém oddělní |  |  |
| 16 | systém musí být kompatibilní v servisu, rozvoji a obsluhou se systémy na ostatních odděleních FN Brno Bohunice instalovanými v minulých letech. Napojení na stávající SQL server – záloha dat |  |  |
| 17 | Systém bude umožňovat připojení podložek Safesense od společnosti Linet. Požadujeme technickou kompatibilitu systému |  |  |

Tabulka č. 2 – Požadavky na technologii – hlavní terminál sestry

| ID | Požadavek | Možnost ověření v nabídce | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou |  |  |
| 2 | centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem |  |  |
| 3 | denní a noční režim terminálu s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášeních) |  |  |
| 4 | LCD obrazovka větší než 10“ zajišťuje komfortní přehlednost všech zobrazených ikon |  |  |
| 5 | ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím dotykového displeje „touch-screen“ |  |  |
| 6 | zobrazení místa zaregistrovaného personálu na pokojových terminálech |  |  |
| 7 | zobrazení náhledu z IP kamery přímo na displeji hlavního terminálu (např. při volání od vchodu na oddělení) |  |  |
| 8 | funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání (bez nutnosti vždy číst uvedené informace z displeje hlavního terminálu) |  |  |
| 9 | možnost poslechu systémových IP rádiových vysílání z reproduktoru terminálu |  |  |
| 10 | možnost ovládání (otevírání) elektrických zámků dveří přímo na displeji terminálu |  |  |
| 11 | možnost umístění hlavního terminálu na stole nebo upevnění na zdi |  |  |
| 12 | mechanický kloubový spoj držáku umožňující naklánění hlavního terminálu dle umístění a aktuální potřeby personálu |  |  |
| 13 | připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45 – IP komunikace |  |  |

Tabulka č. 3 – Požadavky na technologii – pokojový terminál

| ID | Požadavek | Možnost ověření v nabídce | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním a pokojovým terminálem |  |  |
| 2 | vyslání žádosti o hovorové spojení s hlavním terminálem |  |  |
| 3 | uvědomění personálu o aktivním volání (po registraci personálu) |  |  |
| 4 | dvě samostatné registrace přítomnosti (zdravotní sestra / ošetřující personál) |  |  |
| 5 | přenos centrálního hlášení z hlavního terminálu |  |  |
| 6 | funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání (po registraci personálu) |  |  |
| 7 | připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45 – IP komunikace |  |  |

Tabulka č. 4 – Požadavky na technologii – zásuvky pacienta, lůžkový terminál pacienta

| ID | Požadavek | Možnost ověření v nabídce | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oboustranné plně duplexní diskrétní a hlasité hovorové spojení |  |  |
| 2 | polohové automatické přepínání mezi diskrétním a hlasitým hovorovým spojením (diskrétní hovor – pacient drží terminál v ruce, hlasitý hovor – terminál je zavěšen v držáku na stěně, na lůžku nebo položen na nočním stolku) |  |  |
| 3 | připojení lůžkového terminálu kabelem s automaticky rozpojovacím konektorem, který zamezí v případě nevhodné manipulace s pohyblivým přívodním kabelem (např. mechanický tah) poškození konektorů terminálu nebo zásuvky pacienta. Případné rozpojení konektorů kabelu je diagnostikou systému automaticky vyhodnoceno a personál je o vzniklé situaci informován. |  |  |
| 4 | přenos centrálního hlášení z hlavního terminálu |  |  |
| 5 | možnost poslechu až 10 kanálů IP rádiových vysílání |  |  |
| 6 | podsvícení tlačítka pro přivolání sestry slouží v nočních hodinách pro lepší orientaci |  |  |