## Technická specifikace
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 12/2023
Název: | High resolution anoskopický systém
Klinika: | CHK NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
4K UHD hlavní monitor min. 27“, 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Úhlopříčka min. 27“
Kontrast min. 1000:1
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Jas min. 720 cd/m2
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku
Video vstupy: min. 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI 2.0
Podpora min. PIP
Kamerová jednotka, 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Rozlišení UHD, 3840 x 2160px
Speciální digitální zobrazovací módy pro zviditelnění tkáňových struktur
Ovládání dotykovým displejem na předním panelu jednotky
Paměť na min. 15 uživatelských nastavení
Automatická regulace jasu pomocí propojení se světelným zdrojem např. pomocí datového kabelu
Plná kompatibilita s min. 4K, Full HD, ICG a PDD kamerovými hlavami bez nutnosti dalších modulů
Video výstupy min. 3, z toho min. 2 x HDMI (1 x pro monitor a 1 x pro záznamové zařízení), 1 x HD-SDI (pro videomanagement)
Zobrazení aktuálních hodnot světelného zdroje na všech připojených monitorech a v záznamu
Kamerová hlava, 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Min. 3 čipová CMOS kamerová hlava autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Nativní rozlišení čipu 3840 x 2160 px
Lomený objektiv s ostřením
Zdroj světla, 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
LED zdroj světla se svítivostí min. 3.700 lm
Životnost LED zdroje min. 30 000 hod
Napojení světlovodných kabelů výrobců min. Wolf, Storz, Olympus, ACMI bez použití přechodek (zadavatel nebude akceptovat řešení s využitím přechodek)
Automatická regulace jasu, propojení s kamerovou jednotkou se zobrazením statusu světla na monitoru a v záznamu
Automatická clona konektoru světlovodného kabelu při jeho vytažení
Plynulá manuální regulace intenzity světla pomocí dotykového ovladače
Záznamové zařízení, 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Nastavení max. délky záznamu vč. možnosti vypnutí tohoto omezení
Možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby
Ovládání min. z tlačítek kamerové hlavy, nožním pedálem a přes uživatelské rozhraní
Zadávání dat přes dotykové rozhraní min. 15“ monitoru a HW klávesnice s MDE atestem
Vestavěné uložiště o kapacitě min. 4TB v provedení SSHD
Obrazové výstupy min. DVI, HDMI, DisplayPort, MiniDP
Obrazové vstupy plně integrované v přístroji min. HD-SDI/HDMI
Export (manuální i automatický) obrazových záznamů např. na USB
Export na centrální serverové uložiště spravované zabezpečenou databázovou aplikací M2X FN Brno
Komunikace s centrální jednotkou pro ukládání pacientských dat a přístup k databázi
Možnost simultánního záznamu z více zdrojů (např. anoskop + UZ)
Možnost živého náhledu
Možnost streamování všech připojených vstupů současně v nativním rozlišení do min. 4K
Automatické odesílaní snímků do PACS, plná kompatibilita s DICOM 3.0
Vkládání značek do videozáznamu (značení důležitých míst a úseků např. pomocí nožního spínače nebo kamerové hlavy) s uživatelsky definovanými názvy a možností zpětného fulltextového vyhledávání
Možnost automatického sestříhání záznamu dle vložených značek
3x licence pro základní webový́ klientský účet/přístup s plnou integrací do domény a autorizací SSO
Endoskopický vozík 1 ks
Medicínský atest doložený prohlášením o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Antistatická úprava
4 kolečka, min. 2 s brzdou
Držák hlavního monitoru
Držák kamerové hlavy
Centrální vypínač
Kabely na ochranné pospojování všech komponent sestavy
Kabel na ochranné pospojování celého vozíku min. 5 m – 1 ks
Napájení 230 V / 50 Hz
Napájecí kabely pro všechny komponenty sestavy
Napájecí kabel k vozíku min. 5 m – 1 ks
Koaxiální kabel se zakončením BNC min. 5 m pro napojení na videomanagement – 1 ks
Příslušenství v rámci dodávky
Min. 100 ks jednorázových video-anoskopů s napojením na kamerovou hlavu
Min. 100 ks jednorázových rektoskopů s napojením na kamerovou hlavu včetně insuflačního balónku
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category

## Vzor vyplnění
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Kód KZT1: | T.2.4.4.
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category