Příloha č. 1 - Technická specifikace na optický koherenční tomograf

Optický koherenční tomograf s neinvazivní OCT angiografií

Spektrální optický koherenční tomograf  - komplexní diagnostický přístroj, určený k zobrazení vrstev sítnice, choriokapilaris, zrakového nervu, k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka.

- Obecné požadavky

  - Součástí dodávky bude i přístrojový stolek doporučený výrobcem

  - Jednoduchá obsluha – nastavení polohy vyšetřovaného oka prostřednictvím motorizovaných opěrek

  - Postavení pacient-vyšetřující 90°

  - Kompaktní přístroj včetně stolku, barevné tiskárny a min. 22“ širokoúhlého monitoru

  - Zdroj záření – superluminiscenční dioda 840 nm

  - Počet Askenů min. 100 000 / s

  - Axiální rozlišení <5 μm

  - Transversální rozlišení <12 μm

  - Hloubka skenování zadního segmentu

    - 2,9 mm pro

      - 12 mm jednořádkový HD 100 x sken

      - rastrový sken

      - angiografický sken 8x8 mm, HD 8x8 mm, 12x12 mm

    - 2 mm pro všechny ostatní skeny

  - LSO zobrazení fundu (Line Scanning Ophthalmoscope)

  - Motorizovaná fokusace v rozsahu od -20D  do +20D včetně autofokusu

  - Min. velikost zorničky při měření na OCT i LSO 2 mm

  - Aktivní eye tracking – min. 30 Hz, tolerující mrknutí pacienta v průběhu skenování

    - eliminace pohybů oka během vyšetření

    - zaručení skenování shodné oblasti sítnice při „follow-up“ následném vyšetření

  - DICOM interface

  - Přístroj splňující technické požadavky pro účast na mezinárodních studiích v oblasti glaukomu a onemocnění sítnice

  - Normativní databáze schválené a certifikované FDA

    - Software umožňující prohlížení výsledků ze stávajícího OCT

  - Přetažení a správa stávající pacientské databáze

- Reálné zobrazení fundu oka

  - LSO – line scanning oftalmoskop

    - Zdroj záření – superluminiscenční dioda 750 nm

    - Úhel zobrazení – 36°x 30°

    - Opakovací frekvence >20 Hz

    - Rozlišení min. 25 µm v tkáni

- Možnosti skenování zadního segmentu oka:

  - Makula – min. 200x200 skenů – >40 mil. bodů – doba skenování max. 1.7 s 
(reálně <1 s)

  - Makula – min. 512x128 skenů - >67 mil. bodů – doba skenování max. 2.6 s 
(reálně <1 s)

  - Terč zrakového nervu min. 200x200 skenů - >40 mil. bodů - doba skenování 
max. 1.6 s (reálně <1 s)

  - RNFL sken – datová kostka – normativní databáze pro celou skenovanou oblast (6x6 mm)

  - Radiální sken (min. rozlišení 1024 bodů)

  - Rastr 5 liniových skenů – délka skenů 3, 6, 9 mm (min. rozlišení 1024 bodů)

  - Radiální HD sken – délka skenu 3, 6, 9 mm (min. rozlišení 20x1024 bodů)

  - Super HD sken – délka skenu 3, 6, 9, 12 mm (100 v 1 – min. rozlišení 100x1024 bodů)

  - HD 21 řádkový sken – délka skenů 3, 6, 9 mm (min. rozlišení 20x1024 bodů)

  - HD křížový sken – délka skenů 3, 6 mm (5 skenů horizontálních+5 skenů vertikálních – min. rozlišení 20x1024 bodů)

  - HD radiální – délka skenů 3, 6 mm (soustava 12 radiálních skenů – min. rozlišení 100x1024 bodů)

  - Funkce vylepšeného zobrazení choriokapilaris

- Skenování předního segmentu oka

  - Skenování bez přídavné čočky (standard)

    - min. 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování max. 2.5 s (reálně <1 s)

    - rastr 5 liniových skenů (min. rozlišení každého skenu 1024 bodů)

    - HD zobrazení předněkomorového úhlu (min. rozlišení 20x1024 bodů)

  - Skenování s přídavnou čočkou

- jednoduchá fixace pomocí magnetu a automatická detekce typu čočky

    - čočka „ANTERIOR CHAMBER“

      - délka skenu 14-16mm dle natočení skenu

      - HD detailní zobrazení a rozměření předněkomorových úhlů (min. rozlišení 20x1024 bodů)

      - detailní zobrazení a rozměření přední komory oka (min. rozlišení 20x1024 bodů)

    - čočka „CORNEA“

      - délka skenu 8 mm

      - HD detailní zobrazení a možnost měření centrální oblasti rohovky (min. rozlišení 20x1024 bodů)

      - změření a kalkulace pachymetrické mapy (min. 24 radiálních skenů – min. rozlišení každého skenu 1024 bodů)

      - mapování a měření tloušťky vrstvy rohovkového epitelu

- OCT Angiografie

  - Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie).

  - Pořízení OCT Angio scanu v jednom kroku

  - Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio scanu – max. 15 s.

  - Oblast scanování

    - 3 x 3, 6 x 6, HD 6x6, 8 x 8, HD 8x8, 12x12 mm pro makulu

    - 4,5 x 4,5 mm pro OHN

    - montáž 6 oblastí 6x6 mm

    - montáž 5 oblastí 8x8 mm

  - Předdefinované vrstvy zobrazení

    - 1. rozhraní sklivec-sítnice

    - 2. povrchová vrstva sítnice (superficial)

    - 3. střední vrstva sítnice

    - 4. avaskulární vrstva sítnice

    - 5. kombinace 2-4.

    - 6. choriokapillaris

    - 7. choroidea

    - 8. celá sítnice

  - Možnost uživatelské definice vlastní vrstvy

  - Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti makuly

    - automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfůze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny

    - porovnání hodnot perfůze a vaskularizace v oblasti ETDRS

  - Matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti v oblasti OHN

    - porovnání velikosti plochy kapilární perfůze v oblasti OHN v %

    - porovnání parametru „FLUX INDEX“ – hustota kapilární perfůze

    - kvantifikace radiálních peripapilárních kapilár (RPC)

  - Možnost montáže scanů

    - 6 oblastí 6x6 mm (výsledná oblast 10x14 mm)

    - 5 oblastí 8x8 mm (výsledná oblast 14,4x14,4 mm)

- Možnosti analýzy a hodnocení nálezů:

  - Analýza a normativní databáze pro hodnocení tloušťky RNFL

    - Automatická centrace analyzované kružnice RNFL kolem terče zrakového nervu

  - Analýza a normativní databáze pro hodnocení terče zrakového nervu

  - Analýza a normativní databáze pro hodnocení oblasti makuly

  - Funkce automatického vyhledávání fovey

  - Analýza a normativní databáze pro analýzu tloušťky vrstvy gangliových buněk

  - Analýza progrese vrstvy gangliových buněk

  - Automatické umístění skenování do centra fovey (makulární sken) nebo do centra zrakového nervu (sken zrakového nervu)

  - Vývojová analýza k posouzení progrese nálezů v oblasti makuly

  - Analýza progrese glaukomu

    - Na základě hodnocení RNFL

    - Na základě hodnocení parametrů terče zrakového nervu

  - Pokročilé možnosti separace a zobrazení povrchů a objemů jednotlivých vrstev sítnice díky 3D animaci

  - Porovnání výsledků pravého a levého oka

  - Výtisk všech výsledků jednoho oka na jeden report (normativní data makuly i terče zrakového nervu)

  - Panoramatická mapa okolí makuly a terče zrakového nervu a jejich hodnot na jednom výtisku (normativní data makuly, RNFL a tloušťky vrstev gangliových buněk)

  - Pokročilá analýza RPE - vývojová analýza k posouzení progrese geografických atrofií

  - Analýza a měření předního segmentu oka

    - měření tloušťky rohovky

    - pachymetrická mapa

    - vizualizace a měření parametrů předněkomorového úhlu

    - vizualizace a měření parametrů přední komory oka

  - Propojení  HD-OCT a stávajícího perimetru přes archivační a databázový systém, které vytvoří kombinace reportů ze stávajícího perimetru a OCT a kvantifikování strukturálních a funkčních změn na sítnici a progrese změn ve vidění pacienta – management glaukomu

  - Propojení se stávajícími OCT, funduskamerami, perimetrem, optickým biometrem přes stávající archivační a databázový systém pomocí DICOM formátu

Další podmínky:

- Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let

Výše uvedený přístroj musí být kompatibilní s níže uvedenými přístroji, které klinika používá:

- Perimetr HUMPHREY HFA II 750i

- HRA+OCT Spectralis

- Sítnicová kamera FF 450 PLUS IR

- Sítnicová kamera VISUCAM 224

- OCT HD OCT CIRRUS ANGIO PLEX 5000

- OCT MS-39