Příloha č. 1 - Technická specifikace na multioborovou věž

Vysokofrekvenční koagulační přístroj, 1 ks

- Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz

- Universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu

připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky

- Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod

- Pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu

- Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem

- Ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm

- Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka (generátor) kompatibilní s modulem pro disekci vodním paprskem (erbejet -vybavení kliniky), modulem pro argon-plasma koagulaci, modulem pro odsávání kouře

- Elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1-2 ED.3

- Napájení 230 V / 50 Hz

Programové vybavení jednotky:

- Textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce pro zjednodušení obsluhy generátoru

- Uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s min. 15 programy, přičemž každému programu lze přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace

- Přepínání mezi 6 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole, nebo na nožním pedálu

Bezpečnostní parametry:

- Softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1 - 99 sekund nebo vypnout

- Dynamický bezpečnostní systém duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací

- Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací

- Neonatální funkce neutrální elektrody

- Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací

- Zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací

Medicínské aplikační požadavky:

- Monopolární a bipolární řez a koagulace

- Bipolární mód řezu a koagulace pro připojení bipolárních resektoskopů značek Storz, Wolf a Olympus, kterými zadavatel již disponuje

- Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce  AUTOSTART

  - Nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu

Argon-plazmová jednotka, 1 ks:

- Zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru, který řídí APC jednotku

- Ovládání spínačem na držáku elektrod nebo nožním spínačem

- 2 aktivní výstupní zdířky na argon – plazmové jednotce

- Rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem)

- Elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1-2 ED.3

- Napájení 230 V / 50 Hz

Požadované typy řezu a koagulace:

- Monopolární řez v argonové atmosféře

- Monopolární koagulace dotyková i bezdotyková v argonové atmosféře

- Nastavení průtoku pracovního plynu po kroku 0,1 litru

Vozík na sestavu, 2 ks:

- Antistatická úprava

- Podvozek se 4 kolečky, z nichž min. 2 brzděná

- Manipulační madlo

- Materiál odolný k dezinfekčním prostředkům

- Držák argonové láhve

Příslušenství v rámci dodávky:

Vysokofrekvenční přístroj:

- 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci omyvatelný v myčce

- 1 ks pryžové NE (neutrální elektrody) včetně kabelu k NE

- 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody s konstrukčním prvkem pro vyrovnání

potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou) včetně kabelu k jednorázové NE

- 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody pro pacienty o hmotnosti 5 - 15 kg včetně kabelu k jednorázové NE

- 1 ks bipolární pinzety přímé o délce 165 mm s kulatým hrotem 1 mm včetně kabelu o délce min. 4 m, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolární pinzety přímé o délce 105 mm s hrotem 0,5 - 0,7 mm s hrotem pod úhlem 45⁰ včetně kabelu o délce min. 4 m, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolární pinzety přímé o délce 105 mm s hrotem 0,5 - 0,7 mm včetně kabelu o délce min. 4 m, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolární pinzety nepřilnavé, bayonetové o délce 200 mm s hrotem 1 mm včetně kabelu o délce min. 4 m autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 3 ks ručky s tlačítky pro řez a koagulaci včetně kabelů a nožíkových elektrod

- 1 ks bipolárního nástroje délky 150 mm, včetně kabelu, pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm, autoklávovatelného dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolárního nástroje délky 200 mm, včetně kabelu, pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm autoklávovatelného dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolárního nástroje délky 270 mm, včetně kabelu, pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm autoklávovatelného dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- 1 ks bipolárního nástroje délky 340 mm s otočnými a aretovatelnými držadly, včetně kabelu, pro laparoskopii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm autoklávovatelného dle vyhlášky 306/2012 Sb.

- Napájecí kabel a kabel na ochranné pospojování koagulačního příslušenství s vozíkem – 1 ks od každého kabelu

Argonplazmová jednotka:

- APC ručka se 3 tlačítky a integrovaným filtrem včetně kabelů a elektrod

- 1 ks elektrody (nůž) délky 350 mm pro laparoskopickou operativu

- 1 ks elektrody (jehla) délky 350 mm pro laparoskopickou operativu

- 1 ks elektrody (nůž) délky 100 mm pro otevřenou operativu

- 1 ks elektrody (jehla) délky 100 mm pro otevřenou operativu

- Napájecí kabel a kabel na ochranné pospojování koagulačního příslušenství s vozíkem – 1 ks od každého kabelu

- Spotřební materiál nutný pro min. 5 výkonů

Vozík:

- Napájecí kabel délky min. 4 m - 2 ks (ke každému vozíku 1 ks)

- Kabel pro ochranné pospojování délky min. 4 m - 2 ks (ke každému vozíku 1 ks)

Další podmínky:

- Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let

Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení