Název VZ: „ICD subkutánní (S-ICD)“

Identifikační údaje účastníka

Název:

IČO:

Sídlo:

| Zadavatelem stanovené minimální technické požadavky | Vyjádření účastníka (doplní dodavatel) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Odkaz na dokument, vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| ICD subkutánní (S-ICD) |  |  |
| - tři vektory (primární, sekundární a alternativní) pro detekci povrchového QRS signálu s automatickým výběrem nejoptimálnějšího detekovaného signálu; |  |  |
| - maximální vydaná energie 80 J s nejméně 5 vydanými výboji v rámci detekce jedné epizody KT/KF; |  |  |
| - standardní a reverzní polarita vysokoenergetického defibrilačního pulzu; |  |  |
| - automatická reverze defibrilačního pulzu po prvním neúspěšném výboji; |  |  |
| - dvě zóny detekce komorových arytmií ke snížení výskytu neadekvátních výbojů v rozmezí detekce frekvence KT/KF od 170 do 250/min; |  |  |
| - automatická extenze času detekce KT/KF s cílem omezit výboj při spontánní terminaci arytmie; |  |  |
| - uložení do paměti nejméně 40 epizod detekované KT/KF bez ohledu na vydanou terapii; |  |  |
| - možnost subkutánní stimulace po vydaném výboji |  |  |
| - minimální životnost baterií 7 let |  |  |
| - akustický (zvukový) signál při: - dosažení času pro výměnu přístroje; - porucha integrity S-ICD; - neadekvátní nárůst impedance S-ICD; - prodloužení času nabíjení S-ICD; |  |  |
| Systém dálkového sledování implantátu |  |  |
| - kompatibilní s nabízeným přístrojem; |  |  |
| - možnost pravidelného mobilního datového přenosu informací z implantovaného přístroje; |  |  |
| - fixní nastavení upozornění na závažné stavy rychlost vybíjení baterie, vysoká impedance, vypnutá defibrilační terapie, podezření na chybu přístroje; |  |  |
| - možnost volby priority jednotlivých upozornění mimo fixních předvoleb – upozornění na komorovou epizodu, upozornění na neoptimalizovaný senzing; |  |  |

Pokyny pro vyplnění dokumentu

„Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty" - zde účastník uvede název dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází, vč. uvedení nabízeného technického parametru;

„Strana dokumentu" - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.

Účastník výběrového řízení je povinen označit všechny výše uvedené položky. V případě, že tak neučiní, může být ze zadávacího řízení vyloučen.