Vyjádření OPI k ZD k VZVM - Operační světla (01463/24/00)

Operační světla

v Dětské nemocnici, na operačním sále č. 3, pavilon „F“, 2. patro, Černopolní 9, FN Brno

Číslo žádanky: 01463/24/00

Vyjádření OPI + požadavky na ZD:

- nutná přítomnost zástupce účastníka výběrového řízení/dodavatele na prohlídce místa plnění

- Dodavatel zohlední v nabídce stav a typ stávající stropní konstrukce, na které bude osvětlení zavěšeno prostřednictvím držáku a tubusu

- Při prohlídce prostoru nad stropním podhledem je nutná asistence zástupce Správy budov DN zejména k zajištění odkrytí konstrukce podhledu a jeho opětovného zakrytování

-na stěně bude umístěn ovládací panel (s předpokládaným napojením v lištách), jehož polohu upřesní během prohlídky místa plnění zástupce kliniky, který se prohlídky také zúčastní

-Dodavatel využije stávajícího přívodu silnoproudu vč. stávajícího jištění v rozvaděči a k uvedenému dodá revizní zprávu. Případně zajistí nový přívod silnoproud z rozvaděče a dodávku nového jističe. K uvedenému dodá revizní zprávu.

-dodavatel zváží využití případného stávajícího držáku (kotvícího prvku) v meziprostoru mezi stávajícím podhledem a stropní konstrukcí, případně zajistí dodávku nového, dodavatel tak nese plnou zodpovědnost za zavěšení

-dodavatel zajistí dodávku a montáž nového svítidla vč. tubusu / výměny, zajistí demontáž stávajícího zařízení a provede případné vynucené úpravy stávajícího podhledu či případných konstrukcí a technologií v meziprostoru nad stropním podhledem. Uvedené záležitosti zohlední dodavatel v cenové nabídce.

-dodavatel si ověří a zohlední v nabídce transportní cesty v areálu FN

-dodavatel uvede předpokládanou dobu odstávky/výluky v místnosti a předloží harmonogram postupu prací

-dodavatel zajistí uvedení dotčených prostor do původního stavu vč. transportní cesty v areálu FN a bezodkladného průběžného úklidu

-dodavatel dodá veškerou potřebnou dokumentaci včetně dokumentace skutečného provedení a schematického zakreslení elektroinstalace.

-poškození vzniklá na majetku objednatele při demontáži, montáži či manipulaci opraví dodavatel na své náklady před předáním předmětu plnění