Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace Technologie pro detekci kontrastní látky ICG

Technická specifikace:

Monitor LCD, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- úhlopříčka min. 31“

- rozlišení min. 3840 x 2160 px

- video vstupy min. 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x HDMI pro 4K

- pozorovací úhel +/- 178⁰

- kontrast min. 1450:1

- jas min. 500 cd / m2

- antireflexní úprava

- odolný proti desinfekci

uchycení na kloubové rameno pomocí standartního držáku s roztečí 100 mm

LSK kamerová jednotka a hlava, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- rozlišení min. 3840 x 2160 px (kamerová jednotka musí mít i výstup ve FullHD)

- kamerová hlava

- zoom – digitální – ovládaný z kamerové hlavy i kamerové jednotky

- ostření – manuální

- standardní očnicový adaptér pro napojení rigidních endoskopů různých výrobců

- propojení se zdrojem světla pro funkci automatického řízení světelnosti operačního pole

- min. 3 typy fluorescenčního zobrazení, přičemž následující zobrazení jsou povinná:

- 4K obraz v odstínech šedi s ICG fluorescencí

- simultánní mód na pozadí LSK obrazu v rozlišení 4K v bílém světle

- černobílý ICG obraz ve 4K

- overlay zobrazení – kontinuální překryv zobrazení bílého světla ve 4K a fluorescenčního zobrazení během operace

- elektronická adjustace jasu bílého světla ve fluorescenčním módu

- automatické vyvážení intenzity světla pro konzistentní osvětlení operačního pole

- možnost nahrávání a ukládání videosekvencí a jednotlivých obrazů ovládáním z kamerové hlavy

- video výstupy min. 1 x HDMI a 1 x konektor na propojení se světelným zdrojem sestavy

- komunikační kabel kamerové hlavy délky min. 3 000 mm

Kamerová jednotka pro ICG detekci na otevřenou operativu, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 px)

- režim pro zobrazení v bílém světle a ve spektru NIR (near infra red)

- integrovaný snímací modul pro fotky a video

- pořizování fotodokumentace a videodokumentace

- možnost zobrazení na jedné obrazovce paralelně 4 modů, přičemž následující zobrazení jsou povinná:

- černobílý obraz

- segmentovaný čtyřbarevný fluorescenční obraz

- fluorescenční overlay v zelené barvě

- obraz v bílém světle

- individuální nastavení intenzity kontrastní látky ICG min. ve 4 stupních (nízká, střední, vysoká a individuální dle operačního oboru)

- min. 3 typy fluorescenčních zobrazení, přičemž následující zobrazení jsou povinná:

- overlay – simultánní zobrazení bílého světla a fluorescenčního zobrazení v zelené barvě

- segmentovaný mód barevně odlišený na 4-barevné škále min. v rozlišení Full HD

- černobílý kontrastní mód zobrazení ICG na tmavém pozadí

- výchozí bílé světlo lze měnit na další ICG módy stiskem 1 tlačítka

- mód pro zvýraznění detailů obrazu

- mód pro vylepšení širokého dynamického rozsahu a kompenzaci světelnosti tmavých prostor

- mód pro zvýraznění barevného spektra min. ve 3 stupních

- chybová hlášení důvodů neúspěšného provedení vyvážení bílé barvy

- video výstupy: min. 1 x DVI, 1 x SDI

Kamerová hlava pro otevřenou operativu, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- 4-čipová (samostatné čipy pro bílé světlo a NIR)

- rozlišení min. Full HD

- samostatná kamera s integrovaným datovým kabelem, s integrovaným světlovodným kabelem pro bílé světlo a NIR, bez nutnosti připojování k laparoskopické či jiné kameře

- rychlá výměna za laparoskopický systém

- rozsah zobrazovaného pole max. 200 x 115 mm

- pracovní vzdálenost min. v intervalu 150 – 450 mm

- simultánní nepřerušovaný fluorescenční zobrazení a obraz v bílém světle překrýváním v reálném čase bez zpoždění

Světelný zdroj, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- fluorescenční zobrazení tkání pracující na základě identického (stejného) světelného zdroje a videoprocesoru pro bílé světlo na principu LED a pro infračervené světlo (NIR), bez přídatných nebo dalších zdrojů

- světelný laserový zdroj použitelných v aplikacích bílého světla (LED), NIR a transluminačního NIR

- NIR záření vlnové délky 808 nm pro ICG

- světlo emitující dioda laserového zdroje umožňující 4K viditelný obraz v reálném čase včetně současného NIR obrazu (simultánně)

- manuální a automatická regulace intenzity světla

- mód zabraňující oslnění zdrojem světla v případě nepřipojeného světlovodného kabelu k světelnému zdroji a k endoskopu

- ovládání pomocí dotykového displeje

- konektor pro připojení datového kabelu kvůli automatické regulaci intenzity světla

- indikace aktivace laseru

Insuflátor, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- automatická kontrola tlaku a průtoku

- maximální průtok min. 40 l / min

- maximální tlak min. 30 mm Hg

- ovládání pomocí dotykového displeje

- současné zobrazení přednastavených a aktuálních hodnot průtoku a tlaku

- součástí bude i předehřev plynu. Zadavatel bude akceptovat variantu samostatné jednotky pro předehřev nebo integrovaného předehřevu v insuflátoru

  - možnost výběru hadicových setů s filtrem, hadicových setů s filtrem a předehřevem, hadicových setů s filtrem a hadicí s filtrem pro kontinuální odsávání chirurgického kouře přes vodní filtr nebo hadicových setů s filtrem s předehřevem a zvlhčovačem plynu

- možnost výběru z min. 4 módů, přičemž následující módy jsou povinné:

- pro bariatrické pacienty

- pediatrický mód

- mód cévní endoskopie

- mód transanální endoskopie

- indikátor množství CO2 na displeji přístroje

- zobrazení funkce předehřevu na displeji

- akustický a optický alarm chybových stavů

Proplachová pumpa, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- pumpa s peristaltickým čerpadlem

- ochrana proti přetlakování

- možnost nastavení min. třech úrovní proplachu:

  - do 2 l / min

  - do 3 l / min

  - do 4 l / min

- držák pro upevnění na madlo vozíku nebo na samostatný infuzní stojan

- akustický a optický alarm chybových stavů

Vozík na sestavu, 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálních platných norem

- min. 4 antistatická kolečka, z nichž min. 2 z nich s brzdou

- držák (rameno) pro monitor

- centrální vypínač

- manipulační madlo

- police pro umístění dodávaných přístrojů

- oddělovací transformátor

Příslušenství

- optika o průměru 10 mm, úhel pohledu 30⁰, dedikované pro ICG, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134⁰C, 5 min), 1 ks

- sterilizační klec/síto na optiku 1 ks

- světlovodný kabel o průměru 5 mm, délky min. 3.000 mm, dedikovaný pro ICG autoklávovatelný dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134⁰C, 5 min), 1 ks

- napájecí kabely ke všem přístrojům na propojení do vozíku

- kabely na ochranné pospojování ke všem přístrojům do přístrojového vozíku

- napájecí kabel délky min. 4 m pro vozík, 1 ks

- kabel pro ochranné pospojování délky min. 4 m pro vozík, 1 ks

- veškerý spotřební materiál nutný pro provoz věže na 5 výkonů