# Ultrazvukový přístroj

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Technická specifikace

- Plně digitální ultrazvukový systém v neuro – vaskulární konfiguraci včetně měření a kalkulací

- min. 4 miliony digitálních kanálů

- monitor min. full HD min. 21“, 1920 x 1080

- pomocný dotykový monitor o velikosti min. 12“ pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací

- textová klávesnice na pomocném ovládacím panelu

- výškově stavitelný ovládací panel s podsvícení aktivních kláves, horizontálně i vertikálně polohovatelný

- frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 - 20 MHz

- úhlové / compound zobrazení

- kapacita pevného disku minimálně 500 GB

- hmotnost systému max. 85 kg

- dynamický rozsah přístroje minimálně 250 dB

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- nastavení TGC (time gain compensation) na dotykovém panelu i nastavení pomocí minimálně 8 posuvnými tlačítky

- interní pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- současné připojení min. 4 ultrazvukových sond

- podpora sond typu matrix, single crystal

- nabízené sondy musí mít širokopásmové zpracování signálu bez nutnosti změny vysílací frekvence

- výstupní formát: DICOM 3.0

- přenos dat do archivu PACS FN Brno

- export v PC formátech

- automatická optimalizace obrazu ve 2D i dopplerech

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální křivky s výpočty parametrů: rychlost, zrychlení, tlakový gradient, PI, RI

- automatické nastavení úhlové korekce a steeringu na lineární sondě

- možnost nastavení vlastních vyšetřovacích presetů

- technologie pro odrušení ultrazvukového šumu nastavitelná ve více krocích

Zobrazovací módy

- B – mód

- M – mód barevný doppler

- M – mód tkáňový  doppler

- PW – spektrální doppler

- CW doppler

- TCD

- barevný doppler

- THI s pulsní inverzí

Sondy

- širokopásmová sektorová sonda pro TCD vyšetření, frekvenční rozsah min. 1 - 5 MHz, technologie single crystal/mono crystal, min počet elementů 80,

- širokopásmová lineární cévní sonda, min. frekvenční rozsah 3 -12 MHz, min počet elementů 160

- širokopásmová konvexní sonda pro abdominální vyšetření, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, technologie single crystal/mono crystal, min počet elementů 160

Příslušenství v rámci dodávky

- termotiskárna

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje