Příloha č. 1 - Technická specifikace

• detekční bod (interrogation point) v uzavřené kyvetě (ne jednorázová)

• minimálně tři vzduchem chlazené nekolineární excitační lasery splňující následující kritéria:

- modrý – 488 nm,

- fialový – 405 nm

- červený – 633 nm

• systém musí umožnit rozšíření o další nekolineární laser/lasery nad rámec výše uvedených laserů

• optické detektory:

- fluorescenční detektory: min. 14 ks

- detektor bočního rozptylu světla (SSC)

- detektor přímého rozptylu světla (FSC)

• reflexní detekční optika měřící fluorescenční signály od nejdelších po nejkratší vlnové délky za pomoci optických (světlovodných) kabelů

• vysoká citlivost detekce fluorescence a rozlišení fluorescence: CV <3 % ve fluorescenčním maximu propidium iodidem značených jader erytrocytů (CEN), ≤ 90 MESF FITC, ≤ 30 MESF PE (MESF = Molecules of Equivalent Soluble Fluorochrome)

• rychlost třídění s frekvencí tvorby kapek minimálně 10 000 událostí/sekundu

• funkce zajišťující automatickou stabilitu tvorby kapek bránící změně parametru „brake of point“ během sortování

• možnost třídění za použití nízkých tlaků (pod 10 PSI)

• funkce výměny třídících trysek s alespoň třemi různými velikostmi otvoru v rozsahu od 70 do 130 μm, sada 3 různě velkých trysek k prvotnímu použití

• třídění typu „droplet deflection“ – princip elektrostatického vychylování kapek (ne mechanické, ani mikrofluidní)

• možnost třídění 4 populací zároveň

• funkce temperování analyzovaného vzorku (4°C - 37°C) a také vytříděných populací (vzorků) nezávisle na sobě

• zařízení vybavené systémem bránícím sedimentaci vzorků při akvizici a třídění

• integrované zařízení pro sortování buněk do 6, 24, 96 a 384 jamkových mikrotitračních destiček a na podložní mikroskopické sklo, zároveň umožňující separování po jedné částici – klonovací režim

• sortování do 3 typů zkumavek:

- PCR zkumavka 1,5 ml,

- 5 ml (12 x 75 mm),

- zkumavky o objemu 15 ml.

• přípojka na externí zdroj stlačeného vzduchu (na kompresor pro pohon fluidiky)

• přístroj s funkcí zařízení zabezpečující automatickou ochranu již vytříděných částic při nestabilitě systému

• funkce exportu datových souborů podmíněného logickým hradlem - export dat z vybrané populace

• programy pro sběr a analýzu dat a export dat ve formátech FCS2 a FCS3, včetně možnosti exportu souborů s analýzami pro zaslání k off-line zpracování na vzdáleném místě

• software pro plně automatickou kontrolu kvality provozu a ovládání zařízení, včetně systému fluidiky a zároveň umožňující softwarovou kompenzaci

- 1x PC dle doporučení výrobce, včetně periférií