část 2 – Ultrazvukový přístroj pro UK

UZ přístroj pro urologii včetně systému fúze MR obrazu

Technická specifikace

Konstrukce a základní požadavky

- nabízený ultrazvukový přístroj je vhodný pro použití v urologii

- frekvenční rozsah minimálně 1 - 20 MHz

- start systému maximálně do 30 s

- hmotnost přístroje maximálně 70 kg

- úhlopříčka monitoru minimálně 19''

- monitor umístěn na výklopném rameni s možností úplného sklopení pro bezpečný převoz přístroje

- výškově nastavitelný ovládací panel

- plně dezinfikovatelný a omyvatelný ovládací panel

- ovládání pomocí mechanického trackballu

- minimálně čtyři aktivní vstupy pro sondy

- ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V / 50 Hz včetně UPS pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 15 minut

- možnost připojení peroperační UZ sondy pro minimálně invazivní chirurgii (sonda není součástí dodávky)

Zobrazovací módy a SW výbava

- B-mode, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW doppler) – včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase

- systém pro automatickou optimalizaci 2D

- systém pro automatickou optimalizaci PW (úprava měřítka a nulové linie)

- SW pro zvýraznění jehly

- plná podpora DICOM 3.0

- postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu

- harmonické zobrazení na všech sondách

- kalkulaci dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky, výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI

- nastavení TGC křivky s pamětí pro uživatelská nastavení

- možnost předem naprogramovat nastavení sond dle vyšetřované oblasti

- optimalizace parametrů pro různé typy tkání

- možnost uživatelského nastavení pro každou sondu

Archivace a komunikace

- vnitřní archivační systém umožňující archivaci snímků, smyček i pacientských dat na integrovaném HDD nebo SSD s minimální kapacitou 500 GB

- min. 1 x USB port minimálně 2.0 pro externí záznamové jednotky dostupný z ovládacího panelu

- export dat na USB externí zařízení (flash disk, HDD)

- export dat do standardních formátů (DICOM, AVI, BMP, apod.)

- Wi-Fi přenos dat – možnost bezdrátového připojení k síti

- připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému dle specifikací Centra informatiky (CI)

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

Fúzní jednotka

- integrované zařízení pro fúzní zobrazení MR obrazu z paměti přístroje s real time ultrazvukem

- navigační systém jednotky musí detekovat s pomocí navigační technologie polohu transrektálního snímače v prostoru a automaticky přiřazovat obrysy prostaty a ložisek z datasetu MR prostaty

- navigační elektromagnetický systém se stojanem pro transmitter

- externí software (včetně licence) pro konturaci na vzdáleném pracovišti

- generátor EM pole

- senzor s držákem pro transrektální sondu

- musí podporovat transrektální snímač se třemi rovinami řezu

Příslušenství

- 1 x konvex-konvex multifrekvenční snímač transrektální (konvexní tvar pole transverzální rovina a konvexní sagitální rovina)

  - frekvenční rozsah minimálně 4 - 14 MHz

  - biplanární sagitální a transversální roviny snímání (simultánně v reálném čase)

  - třetí rovina přímá (endfire) pro cílení na obtížně dostupná ložiska

  - punkční nástavec vkládaný do těla snímače, optimalizovaný úhel vpichu pro laterární biopsii prostaty

  - snímač sterilizovatelný v plazmě

  - snímač vybaven utěsnitelným konektorem pro desinfekci celé sondy včetně konektoru ponorem do tekutiny

  - součástí snímače požadujeme dodávku 4 ks resterilizovatelných nástavců pro biopsie