Kostní denzitometr

Požadavky a technická specifikace:

- DEXA technologie, snímání pomocí dvojí energetické úrovně

- Snímání vějířovým paprskem

- Stabilní, pevně zabudovaná úložná deska stolu pro pacienta

- Délka přístroje max. 270 cm, šířka max. 115 cm

- Rozměr skenovacího okna min. 195 x 60 cm

- Víceprůchodové transverzální snímání s automatickou detekcí okrajů kostí a následným přizpůsobením šíře skenovacího pole

- Denní kontrola kvality, kalibrační fantom součástí dodávky

- Stanovení T – score, Z – score, BMC, BMD a plochy

- Srovnávací databáze vč. NHANES III

- Automatické měření délky osy kyčle, vč. referenční databáze

- Automatická analýza po proběhnutí skenu

- Přenos a porovnání obrysové masky mezi snímky téhož pacienta pro porovnání správnosti polohy

- Možnost tvorby vlastních uživatelských databází

- Přenos veškerých pacientských dat včetně výsledků měření a snímků ze stávajícího přístroje (Lunar Prodigy), možnost opětovné analýzy a porovnání původních snímků se snímky pořízenými na novém přístroji včetně tvarového porovnání

- Plná návaznost na naměřené hodnoty a data pacientů ze stávající databáze pro zachování návaznosti jednotlivých případů

- Možnost ukládání dat lokálně i do PACS

- Hmotnost měřeného pacienta min. 155 kg

- Ovládací a vyhodnocovací stanice, včetně ovládacího software, LCD monitoru, klávesnice, myši, laserové barevné tiskárny dle doporučení výrobce

- Operační systém ovládací a vyhodnocovací stanice dle požadavku CI FN Brno: Windows 11 Pro 64 bit

- Následné měření lokací AP bederní páteř a femur v leže na zádech, beze změny polohy pacienta

- Vybavení softwarovými aplikacemi:

- Měření bederní páteře

- Měření proximálního femuru

- Měření obou proximálních femurů

- Předloktí pro ležícího a sedícího pacienta

- Celotělová denzitometrie (BMD + skladba těla), množství tuku, měkkých tkání a kostí

- Celotělová denzitometrie měření bez hlavy (BMD + skladba těla)

- Morfometrie páteře, boční snímek v rozsahu L4 – Th4

- Pokročilá analýza kyčle, délka osy femuru včetně referenční databáze

- FRAX

- DICOM (Worklist, Print, Store)

- 2 licence ovládacího software pro instalaci na externím PC nebo notebooku s možností vzdálené analýzy a popisu včetně přístupu přes VPN, synchronizace uložených změn s akvizičním počítačem

- TBS – Trabecular Bone Score – software pro zjišťování stavu trabekulární mikroarchitektury, TBS musí být integrován do ovládacího software s jedním společným ovládacím rozhraním

Další požadavky:

- demontáž stávajícího kostního denzitometru (Lunar Prodigy) a jeho uložení na předem určené místo v areálu Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20,

- odborná demontáž a likvidace zdrojů ionizujícího záření, jehož jsou součástí dle metodiky SÚJB, včetně vystavení protokolu o jejich likvidaci s uvedením výrobních čísel zdrojů,

- dodávka PVC podlahy, elektrostaticky vodivé, mechanicky odolné, třídy zátěže 43, jednobarevné, silnovrstvé, tl.10mm včetně fabionů, souvisejících stavebních úprav, instalace podlahoviny a zapojení do místnosti o ploše 16,65 m2, a to v případě, že výrobce přístroje vyžaduje jeho umístění na elektrostaticky vodivou („antistatickou“) podlahu (či podložku),

- škody způsobené při manipulaci a instalaci přístroje uvede dodavatel do původního stavu před předáním předmětu plnění.