Část 1

Anesteziologické přístroje, vč. monitorů vitálních funkcí, přístrojů pro relaxometrii a přístrojů pro kvantitativní měření anestezie

- Počet 4 ks

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin věkových skupin – s nastavitelným dechovým objemem min. od 5 ml

- Lišta pro upevnění dvou odpařovačů anestetik

- Nastavení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu a kontinuální sledování průtoku v průběhu provozu

- Průtok čerstvé směsi v rozsahu min. 0,2 až 10 l/min

- Výstup kyslíku i pro kyslíkové brýle

- Ovládání přístroje včetně hlášení alarmů v ČJ

- Integrovaný ventilátor s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu

- Zobrazení compliance pacienta s trendem na displeji přístroje

- Grafický trend naměřených hodnot

- Monitoring a zobrazení spotřeby plynu, spotřeby a příjmu anestetika

- Zobrazení MV×CO2 s trendem, příjmu O2 s trendem

- Postupy vedoucí k přechodnému zvýšení tlaku v dýchacích cestách při mechanické plicní ventilaci pro otevření zkolabovaných plic a zvýšení počtu ventilovaných plicních sklípků (recruitment manévr)

- Průtokoměry medicinálních plynů s plně elektronickým směšovačem, s funkcí vizualizace spotřeby plynů v průběhu anestézie, nastavení celkového průtoku čerstvé směsi s grafickým a digitálním zobrazením průtoků na displeji ventilátoru a koncentrace O2 ve vdechované směsi

- Integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa s možností regulace jeho intenzity

- Záložní zdroj pro pohon ventilátoru při výpadku napájení na min. 40 min

- Bezpečnostní systém záložního průtoku O2

- Test těsnosti odpařovačů při spuštění hlavního autotestu anesteziologického přístroje

- Automatické zapnutí a test systému v určenou dobu

- Analyzátor používaných anestetik (Sevofluran) s automatickou analýzou anestetika, včetně monitorace směsi anestetik

- Absorbér CO2 pro opakované použití (doplňovací) - jednotka se snadno vyměnitelnou nádobou absorbéru CO2 s možností výměny za provozu

- Nastavitelný flowtrigger – min. v intervalu 1–4 l/min

- Dotykový barevný displej ventilátoru s úhlopříčkou min. 14“ a otočným tlačítkem pro nastavení a potvrzení parametrů

- Možnost uživatelského nastavení zobrazovaných hodnot a křivek na displeji

- Analýza trendů, monitoring plicní mechaniky

- Plynová analýza inspiria i expiria Sevo, N2O, O2, CO2, automatická identifikace anestetika

- Měření parametrů MAC

- Minimální ventilační režimy: CPAP / PSV, tlaková ventilace, objemová ventilace, SIMV, MAN/SPONT, vč. funkce umožňující dodání nastaveného dechového objemu při minimálním tlaku, spontánní ventilace s tlakovou podporou PSV

- Nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 5-40 dechů/min

- Nastavitelný poměr inspiria:expiria (I:E) min. v intervalu 25:1 až 1:25

- Elektronické nastavení PEEP: min. v rozsahu 0-25 cm H2O s možností vypnutí funkce

- Pohotovostní režim STANDBY

- Elektronické stopky

- Pacientská spirometrie pro dospělé a děti, compliance, resistance, spirometrické smyčky (tlakově-objemová, průtokově-objemová)

- Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu

- Monitorace ventilačních parametrů min. (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, smyčky plicní mechaniky, Tv, Mv, I:E, dechové frekvence, Resistance, Compliance)

- Možnost pokračování ventilace pro dokončení operačního výkonu i při kompletně vypnutém/porouchaném přístroji včetně podání inhalačního anestetika

- Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru pro eliminaci kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu při anestézii

- Nastavení minimal flow při průtocích od 0,2 l / min. – funkce jde uživatelsky vypnout nebo zapnout

- Směšování čerstvé směsi s grafickým zobrazením plynů dle výběru uživatele a systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi

- Alarmový management se záznamem min. 10 000 událostí, dělením alarmů na fyziologické a technické dle jejich priority - vysoká, střední, nízká

- Napájení 230 V/50 Hz

- Délka napájecího kabelu min. 4 m

- Kabel na ochranné pospojování anesteziologického přístroje s konektorem na sále min. 4 m a dále kabely pro ochranné pospojování všech komponent

- Min. 4x integrovaná elektrické zásuvky s vlastním jištěním

- Integrovaná odsávačka bronchů vč. příslušenství

- Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice a koncovky pro připojení do odtahu na pracovišti AGSS

- Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)

- Držák na 2 kusy tlakových lahví o objemu min. 10 l

- Pojízdný podvozek se čtyřmi antistatickými kolečky, centrální brzda nebo min. 2 kolečka vybavena brzdou, min. 3 šuplíky pro spotřební materiál

Monitor vitálních funkcí pro novorozence, dětí a dospělé,

- Umístěn na otočném rameni anesteziologického přístroje

- Ovládání dotykovým displejem o úhlopříčce min.15“ se zobrazením min. 10-ti křivek

- Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů

- Tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry

- Monitorování EKG (3 kanály s analýzou ST úseku a základních arytmií a HR),

- Monitorování SpO2 vč. pletysmografické křivky s automatickým nastavením citlivosti

- Monitorování respirace

- Monitorování neinvazivního krevního tlaku NIBP, s manžetou pro dospělé

- Monitorování min. dvou invazivních tlaků krve IBP

- Monitorování dvou tělesných teplot s příslušnými čidly axilární, jícnové

- Fyziologické kalkulace, lékové kalkulace, grafické a tabulární trendy min. 200 hodin, včetně minitrendů

- Min. 3 úrovně alarmů, zvukově a barevně odlišné s uživatelsky přístupným nebo automatickým nastavení

- Eliminace falešných alarmů

- Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě, provoz na baterii min. 160 minut

- Odolnost proti defibrilačnímu výboji, deklarováno v návodu k použití monitoru v českém jazyce

- Pohotovostní režim STANDBY

- Možnost uložení vlastní konfigurace monitoru

- Veškeré příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry pro děti i dospělé

- Přístroj na kvantitativní měření anestezie v průběhu chirurgických výkonů na základě procesovaného EEG, vč.  pacientských senzorů (dospělé/dětské),

- Přístroj pro měření hloubky nervosvalové blokády akcelerometrickou metodou, barevný displej, provoz na baterie a 230V, elektrická stimulace konstantní a monofazická, senzor na opakované použití pro děti i dospělé