Část 2

Anesteziologický přístroj, vč. monitoru vitálních funkcí

- Počet 1 ks

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin věkových skupin – s nastavitelným dechovým objemem min. od 5 ml

- Lišta pro upevnění 2 odpařovačů anestetik

- 2 ks odpařovač anestetik součástí dodávky (1 ks sevoflurane, 1 ks desflurane)

- Ovládání přístroje včetně hlášení alarmů v ČJ

- Pojízdný podvozek se čtyřmi antistatickými kolečky, centrální brzda nebo min. 2 kolečka vybavena brzdou, min. 2 šuplíky pro spotřební materiál

- Kompenzace úniku plynu v okruhu a automatická kompenzace poddajnosti

- Nastavitelné alarmy min. ve 3 stupních

- Zdroj plynu O2, N2O a vzduch z centrálního rozvodu plynů

- Tlakové Hadice na O2, N2O a vzduch včetně koncovek o délce min. 4 m

- 2 držáky na tlakové lahve v zadní části přístroje (vzduch a O2) o min. objemu 10 l

- Manuální ventilace, podávání plynu i anestetika v případě výpadku napájení pro dokončení výkonu

- Nastavitelný celkový průtok min. v intervalu 0 – 20 l / min

- Pasivní i aktivní (s průtokem min. 25 – 50 l / min) odvod anestetických plynů

- Možnost dálkového ovládání infuzní techniky s indikací kombinovaného léčivého účinku dalších léků – vyjádřeno hodnotou eMAC

- Záložní zdroj el. energie na min. 60 minut provozu

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Napájecí kabel o délce min. 5 m

- Kabel pro ochranné pospojování včetně koncovek o délce min. 5 m

- Polohovatelný monitor o uhlopříčce min. 18“

- Zobrazované ventilační parametry:

  - Dechová frekvence, poměr I:E, dechový objem, MV, PEEP, pMEAN, pMAX, pPEAK, tlak plateau, koncentrace O2, koncentrace EtCO2, koncentrace N2O, koncentrace anestetik a alarmových stavů, elasticita (E), odpor (R), poddajnost (C), vdechovaný kyslík FiO2

  - Zobrazení min. 3 průběhů křivek současně např. tlak, průtok, objem, CO2, O2, N2O, anestetik

  - Zobrazení grafických závislostí min. tlaku na objemu, průtoku na objemu a tlaku na průtoku

  - Zobrazení časovače na měření délky anestezie

- Zobrazované vitální funkce:

  - Monitorování EKG a HR (3 kanály s analýzou ST úseku a základních arytmií), SpO2, respirace, NIBP, IBP, tělesné teploty

  - Veškeré příslušenství pro všechny monitorované parametry pro novorozence, děti i dospělé (kabely, čidla, manžety, atd.)

- Zobrazení parametrů systému:

  - Tlak přívodu plynu, tlak v dýchacích cestách, dechového objemu

Ventilační režimy

- Manuální / spontánní ventilace / kardiopulmonální bypass - CBP

- Objemově řízená ventilace - VCV

- Objemově řízená ventilace s funkcí omezení tlaku - PLV

- Tlakově řízená ventilace - PCV

- Tlakově řízená ventilace s garancí objemu - PCV-VG

- Tlakově podporovaná ventilace se zálohou při apnoe - PS

- Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách / tlakově podporovaná ventilace se zálohou při apnoe - CPAP/PS

- Synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace (objemově a tlakově řízená) – SIMV

- Synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace s garancí objemu – SIMV-VG

- Ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách – APRV

Rozsah parametrů ventilace

- Nastavitelný dechový objem min.  v intervalu 5-1500 ml

- Nastavitelný inspirační tlak min. v intervalu 5-60 cm H2O

- Nastavitelná dechová frekvence min. v intervalu 2-40 dechů/min

- Nastavitelný poměr I:E min. v intervalu 35:1 až 1:35

- Nastavitelný čas inspiria min. v intervalu 0,5-8 s

- Nastavitelný pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP) min. v intervalu 2-35 cmH2O s možností vypnutí

- Nastavení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu a kontinuální sledování průtoku v průběhu provozu

Trysková ventilace

- Tlak na trysce (VF) nastavitelný min. v intervalu 20 – 180 kPa

- Tlak na trysce (NF) nastavitelný min. v intervalu 20 – 330 kPa

- Frekvence tryskové ventilace (VF) nastavitelný min. v intervalu 60 – 1 400 dechů/ min

- Frekvence tryskové ventilace (NF) nastavitelný min. intervalu 2 – 95 dechů / min

- Nastavitelný poměr I:E min. v intervalu 3:1 až 1:5

- Nastavitelný FiO2 min. v intervalu 21 – 100 %

- Monitorace tlaku max. 120 cmH2O

- Monitorace PEEP max. 70 cmH2O

Monitorovací moduly

- Modul měření hloubky bolesti (ANI) – měření Analgesie pomocí hodnocení variability HRV na základě parasympatického tonu.

- Plynová analýza - monitorované plyny min. CO2, O2, N2O, Desflurane a Sevoflurane

  - Monitorovací rozsah: CO2 min. v intervalu 0 – 10 %, O2 a N2O (0 – 100 %), Sevoflurane min. v intervalu 0 – 8 %. Desflurane min. v intervalu 0 – 18 %

- Modul BIS

- Modul Entropie (NMT)

  - Rozsah stimulačního proudu min. v intervalu 0 – 50 mA

  - Režimy Train Of Four (TOF) a Train Of Four Ratio

    - Počet odezev min. v intervalu 0 až 4

  - Režim Single Twitch (ST)

  - Režim Double-Burst Stimulation (DBS)

  - Režim Post-Tetanic Count (PTC)

    - Počet odezev min. v intervalu 0 až 15