Hmotnostní spektrometr (LC/MS)

Technická specifikace

- Univerzální analytický systém LC-MS pro analýzu širokého spektra látek

- jednoduchý i pro nespecializovanou obsluhu (jednoduché uživatelské rozhraní) zahrnující:

- autosampler, HPLC pumpu, kolonový termostat, hmotnostní detektor, spojený s obslužným PC a softwarem

- kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště - software MassHunter  
- v případě nekompatibility – zadavatel připouští dodání a instalaci jiného software, který bude schopen kvantitativního a kvalitativního hodnocení při zachování jednoduchosti obsluhy

- kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště – v případě havárie možnost jednoduché výměny (propojení kabelem) modulů ze stávajícího 
LC-MS systému Agilent

- v případě nekompatibility – zadavatel požaduje garanci zprovoznění nebo zápůjčku náhradního modulu do 3 dnů od nahlášení závady s finanční sankcí v případě nedodržení lhůty

- Autosampler

- kapacita minimálně 200 ks standardních 2 ml vialek

- tlakový limit min. 1300 bar

- variabilní programovatelný objem nástřiku minimálně v rozsahu 0,1 až 20 μl

- regulace teploty vzorkového kompartmentu minimálně v rozsahu 5 - 40°C, tedy chlazení i ohřev

- funkce nástřiku z více vialek (např. pro přidání interního standardu), funkce ředění

- přenos vzorku pro chlorhexidin < 0,003 %

- reprodukovatelnost nástřiku RSD < 0,2%

- nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze (flow-through design)

- programování dávkovacího cyklu z řídícího SW – ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce

- snadný přístup ke všem vzorkům v sampleru

- vnější oplach jehly a zpětný oplach nástřikového sedla třemi rozpouštědly nezáviste na mobilní fázi

- Binární HPLC pumpa s vakuovým degasserem:

- binární vysokotlaký gradient

- izokratická i programovatelná gradientová eluce

- mrtvý objem včetně mixeru max. 50 μl

- tlakový limit min. 1300 bar pro možnost práce na běžných kolonách i na kolonách s částicemi náplně < 2 μm

- průtok mobilní fáze nastavitelný min. v rozsahu 0,01 – 2,0 ml/min

- vestavěný vakuový degasser

- ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilních fází

- integrovaný automatický oplach těsnění pístů

- Kolonový termostat:

- kompartment minimálně pro 4 kolony o délce max. 300 mm

- programovatelná teplota kolony v rozmezí minimálně 20°C pod okolní teplotu až 80°C

- stabilita termostatování kolon alespoň ± 0,05 °C

- termostatování bez nuceného oběhu vzduchu

- ventil pro přepínání minimálně mezi 2 kolonami umístěný v termostatovaném prostoru

- Hmotnostní spektrometr:

- hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu s ionizací elektrosprejem

- Ionizační sonda pro ionizaci pomocí elektrospreje (ESI) pro sprejování 
v ortogonálním uspořádání ke vstupu do MS

- dusík jako jediný sprejovací, sušící a kolizní plyn bez nutnosti připojení dalšího plynu

- sušící pomocné plyny musí být předehřáté

- Zabudovaný přepínací ventil (divert valve) řízený z řídícího software pro možnost odklonění toku mobilní fáze z kolony mimo MS detektor pro definovaný úsek analýzy

- Automatické ladění detektoru prostřednictvím zabudovaného systému pro dávkování kalibračního roztoku

- rozsah hmot minimálně 5 – 3 000 m/z

- měřící módy minimálně – Fullscan, SIM, MRM, dMRM, product ion scan, neutral loss scan, precursor ion scan

- lineární dynamický rozsah min. 6 řádů

- minimální nastavitelný MRM dwell time maximálně 0,5 ms

- rychlost sběru dat v MRM režimu min. 500 MRM/s

- rychlost skenování min. 18 000 Da/sec

- minimální nastavitelná doba přepínání polarity max. 25 ms

- možnost přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření s dobou přepínání polarity max. 30 ms

- čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua

- vysokoenergetická kolizní cela pro MS/MS na bázi vysokoenergetické kolizní disociace

- vakuová čerpadla potřebná pro zajištění funkčnosti stroje

- Požadovaná citlivost přístroje:

- Mez detekce pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI+ a pro chloramfenikol v režimu MS/MS MRM ESI- je maximálně 0,4 fg látky na kolonu

- Obslužný PC a software:

- řízení všech modulů LC-MS/MS systému

- řídící PC s příslušenstvím (monitor min. 24‘‘, klávesnice, myš), OS dle doporučení výrobce, Microsoft office – Word, Excel

- rozdělení přístupových práv: min. User, Admin

- aplikace musí fungovat pod právy User

- veškerý SW bude dodán včetně instalačních médií, licenčních klíčů atd. při předání

- obslužný SW pro nastavení parametrů, řízení analýzy, sběr a zpracování dat (automatická i manuální kvantifikace), kvalitativní i kvantitativní (nastavení interních standardů, kalibračních standardů, kontrolních materiálů s povoleným rozpětím, volba typu kalibrace, tvorbu uživatelských reportů).

- Software musí umožňovat automatické ladění elementů iontové optiky a kalibraci MS systému, automatické ladění MRM přechodů včetně nalezení prekurzorových i produktových iontů, optimalizace parametrů fragmentace

- automatizovaná optimalizace parametrů iontového zdroje a MRM přechodů pomocí nástřiků z vialky se standardem nebo vzorkem po chromatografické separaci

- možnost doplnění dalšími detektory (např. coulochemický, DAD)

- Příslušenství

- záložní zdroj s dostatečnou kapacitou pro celou dodávanou sestavu přístrojů (pro bezpečné vypnutí systému při výpadku napájení)

- Generátor dusíku s kapacitou a kvalitou produkce odpovídající požadavkům nabízeného zařízení

- 1 ks laboratorního stolu vhodných rozměrů a nosnosti pro uložení nabízené sestavy

Způsob stanovení přístrojové meze detekce (IDL):

Výpočet: IDL(fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg), kde t = kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99 %hladinu spolehlivosti s n-1 stupni volnosti (n je počet měření) a %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními.

Koncentrační hladina standardu/vzorku, ze které bylo IDL stanoveno, nesmí být více než 5x vyšší než vypočtené IDL a musí být doložen předvedenými výsledky měření.