Robotický chodník s biofeedbackem 1 ks

Technická specifikace

- Robotický rehabilitační trenažér pro nácvik chůze

- Přístroj imituje přirozenou chůzi

- Možnost odlehčení váhy pacienta: 0 - 100%

- Maximální rychlost pohybu: 3.6 km/h (tolerance +- 10%)

- Nastavitelné tempo chůze v rozsahu min. 0 - 80 kroků za minutu

- Možnost nastavení délky kroku v rozsahu min. 30 - 60 cm

- Nastavitelná šířka mezi pedály

- Integrovaný závěsný systém pro pacienta

- Přesun pacienta z místa přípravy do cílové pozice tréninku řízen elektronicky

- Pedály zabezpečující vedený pohyb v hlezenních kloubech

- Pedály vybaveny tlakovými senzory a haptickou zpětnou vazbou

- Madla s nastavitelnou výškou a s možností nastavení úhlu dle úchopu pacienta

- Asistivní 3D pohyb pánve (horizontální, vertikální, rotační pohyb), možnost zapnutí/vypnutí

- Různé cvičící módy s nastavitelnou participací pacienta 0 - 100%

- Řídící hardware a software

- Ovládání přístroje přes integrovanou ovládací stanici pomocí dotykového displeje

- Bezpečnostní prvek - STOP funkce, pokud se pacient dostane do spastické křeče - 
s nastavitelnou senzitivitou

- Napájení z el. sítě 230 V / 50 Hz

- Maximální hmotnost přístroje 850 kg

- Vhodné pro dospělé i pediatrické pacienty

- Vhodné pro pacienty do alespoň 175 kg tělesné hmotnosti

Příslušenství v rámci dodávky

- Příslušenství ke korekci postavení dolních končetin 1 ks (pár)

- Postroje pro odlehčení pacienta, 4 ks různých velikostí, minimálně jedna velikost pro pediatrické pacienty

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje