část 2 – Ultrazvukový přístroj s 3 sondami pro GPK

Technická specifikace:

- Plně digitální UZ přístroj střední třídy určený pro gynekologicko porodnická vyšetření

- Výškově i stranově nastavitelný min. 21“ LED monitor s FULL HD rozlišením

- Výškově i stranově nastavitelný min. 14“ barevný dotykový ovládací panel

- Hmotnost přístroje max. 80 kg

- Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu (nikoliv mechanické jezdce)

- Alfanumerická klávesnice umístěná pod nebo na ovládacím panelu

- Ovládání pomocí trackballu (nikoliv touchpadu)

- Připojení min. 3 sond současně

- Automatické zmražení sond při nečinnosti po určeném čase

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1-22 MHz

- Možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 20 min.

- Komunikační modul DICOM

- Export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele

- Připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému dle specifikací Centra informatiky (CI)

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

Zobrazovací módy:

- Duplexní i triplexní zobrazení

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách

- B mód na základních frekvencích

- B mód na harmonických frekvencích

- PW spektrální doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- Nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- Zobrazení krevních toků s 3D efektem

- Compaudní zobrazení aktivní na konvexní sondě také v režimu CFM

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- ZOOM s vysokou citlivostí a vysokou rozlišovací schopností

- Automatické zvětšení místa měření formou lupy

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

Programové vybavení:

- 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mód v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, 3D/4D technologii pro detailnější zobrazení plodu - nastavení transparentnosti a simulace osvětlení s možnosti změny polohy zdroje světla

- Fetální echokardiografie

- Kalkulace hmotnosti plodu na základě měření lumbálního objemu

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT pomocí 2D sondy

- Automatické měření NT pomocí 3D/4D včetně automatické detekce mid-sagitálního řezu

- Systém pro automatické rozpoznávání obrazu a automatické měření základních biometrických parametrů

- Systém pro automatické zobrazení uterusu včetně klasifikace dle ESHRE/ESGE nebo ASRM

- IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje

- Elastografie pro cervix pro predikci předčasného porodu

- 3D vyšetření průchodnosti vejcovodů

- Možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- Černobílá fototiskárna

Ultrazvukové sondy:

- 2D konvexní "single-crystal" sonda, min. 3 – 10 MHz

- 2D širokopásmová lineární sonda, šířka 50 mm, "single-crystal" technologie, min. 2 – 14 MHz

- 3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 – 10 MHz, úhel zobrazení min. 175°